## Лист1
Fibrogastroscop
Cod | 290200
Descriere | Fibreogastroscop destinat diagnosticului și tratamentul potiunii esofago-gastro-duodenale
Parametrul |  | Specificația
Sistem optic | Unghiul cîmpului de vedere | ≥ 100 grade
| Înclinarea cîmpului vizual | 0 grade | Informație adițională
| Adîncimea cîmpului vizual | 3- 100mm | 320 789 lei cu TVA
| Capul distal | ≤ 9.8 mm
| Diametrul exterior | ≤ 9.8 mm
Înclinarea capului distal | sus/jos | 210/90 grade
| dreapta/ stînga | 100 grade
Diametrul tubului introdus |  | ≤ 9.8 mm
Lungimea de lucru |  | ≥ 1000 mm
Canalul de instrumente |  | ≥ 2.8 mm
Completarea |  | Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.
Piesă bucală -2 unit.
Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit.
Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)
Pensă de biopsie- 2 unit.