## Sheet1
Fibrocolonoscop (varianta intermediara)
Cod | 290230
Descriere | Fibrocolonoscop destinat diagnosticului și tratamentul afectiunilor intestinului gros
Parametrul |  | Specificația
Sistem optic | Unghiul cîmpului de vedere | ≥ 120 grade
| Înclinarea cîmpului vizual | 0 grade
| Adîncimea cîmpului vizual | 3 - 100mm | 220 000 cu lei TVA
| Capul distal | ≤ 13.2 mm
| Diametrul exterior | ≤ 13.2 mm
Înclinarea capului distal | sus/jos | 180 grade
| dreapta/ stînga | ≥160 grade
Diametrul tubului introdus |  | ≤ 13.2mm
Lungimea de lucru |  | ≥ 1330 mm
Canalul de instrumente |  | ≥ 3,2 mm
Completarea |  | Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.
Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit.
Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)
Pensă de biopsie- 2 unit.