## Sheet1
Fibrobronhoscop
Cod | 290260
Descriere | Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori
Parametrul |  | Specificația
Sistem optic | Unghiul cîmpului de vedere | ≥ 120 grade
| Înclinarea cîmpului vizual | 0 grade
| Adîncimea cîmpului vizual | 3- 50mm | Informație adițională
| Capul distal | ≤ 6 mm | 230910 lei cu TVA
| Diametrul exterior | ≤ 6 mm
Înclinarea capului distal | sus/jos | 180/130 grade
Diametrul tubului introdus |  | ≤ 6mm
Lungimea de lucru |  | ≥ 600 mm
Canalul de instrumente |  | ≥ 2,7 mm
Completarea |  | Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.
Piesă bucală -2 unit.
Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit.
Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)
Pensă de biopsie- 2 unit.