## Лист1
Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscope
Cod | 290410
Descriere | Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.
Parametru |  | Specificaţia
Configuratie |  | Static pe podea sau masă
Endoscoape per ciclu |  | ≥ 2
Ecran |  | LCD
Numărul de canale de conectare |  | ≥ 5
Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: | Curățare / Spalare | ≤ 30 min.
| Dezinfectarea/ Sterilizarea |  | 500 000 lei cu TVA
Clătire
În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare |  | obligatoriu
Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat |  | obligatoriu
Monitorizarea nivelului de agenți |  | obligatoriu
Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: | Olympus | obligatoriu
| Fujifilm | obligatoriu
| Pentax | obligatoriu
| Storz | obligatoriu
| Alți producători | indicați producătorii oferiți
Tipuri agenti antimicrobieni |  | Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide)
Reservor, l |  | ≥ 15 litri
Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție |  | obligatoriu
Variația de temperatură |  | ≤ 55 grade
Dozarea automată a agenților de dezinfectare |  | obligatoriu
Dozarea automată a agenților de curățare |  | obligatoriu
Alarma |  | Automată
Stand pe roți |  | obligatoriu
Compresor de aer |  | obligatoriu
Autodezinfectare |  | obligatoriu
Sistem de filtrare a apei |  | obligatoriu
Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului) |  | obligatoriu
Să fie certificat după standardele de igienă: | UNI EN ISO 15883 | obligatoriu
Accesorii și consumabile:
Adaptoare de conectare pentru: | Olympus | obligatoriu
| Fujifilm | obligatoriu
| Pentax | obligatoriu
| Storz | obligatoriu
| Alți producători | indicați producătorii oferiți
Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului |  | obligatoriu
Soluție de spălare |  | min. 100 cicluri
Soluție de dezinfectare |  | min. 100 cicluri