## Sheet1
Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă
Cod |  | 300100
APLICAŢII CLINICE |  | General, cardiac
PROBE PORTURI |  | ≥5, cel putin 4 active
CW PROBE PORTURI ACTIVE |  | minim 1
PROBE TIP, MHz | Linear | minim diapazon 4 - 13 MHz
numar de elemente ≥192
Lățimea câmpului vizual(FoV) 40-60 mm
| Convex | minim diapazoт 1.5 - 5,5 MHz
|  | numar de elemente ≥192 Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata | Informație adițională
|  | Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade | 621380 lei cu TVA
| Phased/Vector | minim diapazon 1,5 - 5 MHz
numar de elemente ≥80, Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata
NIVELE DE GRI |  | ≥ 256
GAMA DINAMICA |  | ≥ 260dB
Adâncimea scanării |  | ≥ 40 cm
PREPROCESARE, canale digitale |  | ≥ 6.000.000
POSTPROCESARE | Mape culore | obligatoriu
| Inversare spectru | obligatoriu
| Unghi de scanare | obligatoriu
| Baseline | obligatoriu
IMAGINE MODURI | M-mod | obligatoriu
| M-mod şi 2-D | obligatoriu
| Mod Anatomic si Anatomic Curbat | obligatoriu
| Harmonic imaging | obligatoriu
| Imagine prin Compunere Spatiala | obligatoriu
DOPPLER | Tip | CW, PW, CFM, HPRF
| Afişare frecvenţă | obligatoriu
| Afişare viteză | obligatoriu
| Power Doppler | obligatoriu
| Duplex | obligatoriu
| Triplex | obligatoriu
FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale | obligatoriu
| Diapazon dinamic selectabil | obligatoriu
| Focalizare de transmisie ajustabilă | obligatoriu
| Focalizare de recepţie dinamică | obligatoriu
| Măsurători pe reluarea video | obligatoriu
| Măsurarea automată a intimei-media | obligatoriu
| Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin | obligatoriu
| Analiza cantitativa TDI | obligatoriu
| Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) | obligatoriu
| HD Zoom | obligatoriu
| Rapoarte Auto generare | obligatoriu
PAN/ZOOM | imagine în timp real | obligatoriu
| imagine îngheţată | obligatoriu
STOCARE IMAGINI | Capacitate | SSD ≥ 1TB sau Hybrid (SSD+HDD)
| Cine | Memorie CINE ≥ 950MB sau min 63000 frame-uri sau min 800 sec
DICOM 3.0 COMPLIANT |  | obligatoriu
PACHETE DE ANALIZĂ | General | obligatoriu
| Cardiac | obligatoriu
| Regim panoramic avansat | obligatoriu
| Elastografie strain (de compresie manuală) | obligatoriu
| Elastografie sharewave (compresie acustică) | obligatoriu
| Altele | Să se indice
GHID ACE | Transrectal | obligatoriu
| Transperineal | obligatoriu
MONITOR | rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px | ≥23"
| Unghi de vizualizare | ≥175°
Monitor integrat de control | touch-screen | ≥12"
Panou de control | reglabil pe înălțime | manual
Încălzitor gel |  | obligatoriu
Imprimantă digitala | alb-negru | obligatoriu
Port USB | ≥5 | obligatoriu
DIVIZARE MONITOR |  | obligatoriu