## Sheet1
Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă
Cod |  | 300200
APLICAŢII CLINICE |  | General, OB/GYN
PROBE PORTURI |  | 4
PROBE TIP, MHz | Linear | 3 - 12 Mhz
numar de elemente ≥192
| Convex | 1.5 - 6 Mhz
|  | numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) | Informație adițională
| Endovaginal | 4 - 10 Mhz | 465 241 lei cu TVA
Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)
numar de elemente ≥192
| Volum 3D | 2 - 6 MHz
NIVELE DE GRI |  | ≥256
PREPROCESARE, canale digitale |  | ≥ 400000
GAMA DINAMICA |  | ≥300dB
Adâncimea scanării |  | ≥ 39 cm
POSTPROCESARE |  | Mape culore
Inversare spectru
Unghi de scanare
Baseline
Multifrecvențe |  | ≥ 5
MODURI de Scanare | 2-D mod | da
| M-mod | da
| Mod Panoramic | da
| Mod Trapizoidal | da
| Compunere spațială | ≥ 7 trepte
| Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine | ≥ 10 trepte
| Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi | Da
| 3-D / 4D | da
| Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice | da
| Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza | da
| Harmonic imaging | da
DOPPLER | Tip | CW, PW, CFM
| Afişare frecvenţă | da
| Afişare viteză | da
| Duplex | da
| Triplex | da
| Metode de masurare | manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real
Moduri de vizualizare | 2D/PW | Da
| 2D/Color Doppler | Da
| 2D/M mode | Da
| 2D/PW/ Color Doppler sau PDI | Da
FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale | da
| Diapazon dimamic selectabil | da
| Focalizare de transmisie ajustabilă | da
| Focalizare de recepţie dinamică | da
| Măsurători pe reluarea video | da
| Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) | da
| Calcularea automata a translucentei nucale | da
| Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin | da
| Măsurarea automată a intimei-media | da
PAN/ZOOM | imagine în timp real | da
| imagine îngheţată | da
STOCARE IMAGINI | Capacitate | ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD)
| Cine | da
DICOM 3.0 COMPLIANT |  | da
MONITOR integrat de control | touch-screen | ≥ 12 inch
PACHETE DE ANALIZĂ | OB/GYN | da
| Elastografie strain (de compresie manuală) | da
| Elastografie sharewave (compresie acustică) | da
| Elemente de Intelegență Artificială pentru analiză: Ficat, OB, Tiroidă, Glandă mamară | da
| MSK | da
| Detectarea automată a leziunilor glandei mamare în timp real | da
| Altele | Să se indice
GHID ACE | Transrectal | da
| Transperineal | da
MONITOR | Rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px | ≥ 21"
| Unghi de vizualizare | ≥ 175°
Panou de control | Reglabil pe înălțime | da, manual
Încălzitor gel |  | da
Imprimantă digitala | alb-negru încorpoart în consola sistemului | da
Port USB | ≥ 5 | da
DIVIZARE MONITOR |  | da
Gel |  | 1 litru
Hirtie termica |  | 5 buc.