## Sheet1
Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă obișnuită
Cod |  | 300220
APLICAŢII CLINICE |  | Abdominal, OB/GYN, Urologice, Pediatrice, MSK, Vascular, Părți moi
Consolă | cu mișcări independente | Sus/Jos
PROBE PORTURI Active |  | ≥ 3
CW PROBE PORTURI ACTIVE |  | minim 1
Suport sonde |  | ≥ 4
PROBE TIP, MHz | Linear | 4 - 12 MHz | Informație adițională
Elemente fizice:≥ 192
|  | Apertura: 40 - 60 mm | 600 000 lei cu TVA
| Convex | 1,5 - 6 MHz
Elemente fizice:≥ 192
Lățimea câmpului vizual(FoV): minim 60 grade
Tehnologie: XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata
| Edovaginal/Endorectală | 5 - 9 MHz
Elemente fizice:≥ 192
Radius: 9 mm, ±2mm
Lățimea câmpului vizual(FoV): minim 120 grade
Tehnologie: XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata
| Volum 3D | 2 - 6 MHz
Frecvența maximă a sistemului |  | minim 2-17 Mhz
NIVELE DE GRI |  | ≥ 256
PREPROCESARE, canale digitale |  | minim 3 000 000
GAMA DINAMICA |  | ≥ 260 dB
Adîncimea de scanare |  | minim 1-30 cm
POSTPROCESARE | Mape culore | obligatoriu
| Inversare spectru | obligatoriu
| Unghi de scanare | obligatoriu
| Baseline | obligatoriu
Multifrecvențe |  | ≥ 5
MODURI de Scanare | 2-D mod | obligatoriu
| M-mod | obligatoriu
| Mod Panoramic | obligatoriu
| Mod Trapizoidal | obligatoriu
| Compunere spațială | ≥ 7 trepte
| Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine | ≥ 10 trepte
| Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi | obligatoriu
| 3-D (freehand) | obligatoriu
| 3-D/4D | obligatoriu
| Harmonic imaging | obligatoriu
DOPPLER | Tip | PWD, PDI, Color Doppler, TDI
| Direcțional-PDI | obligatoriu
| Vizualizare îm rezuluție înaltă a fluxului sangvin | obligatoriu
| Duplex | obligatoriu
| Triplex | obligatoriu
| Metode de masurare | manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real
Moduri de vizualizare | 2D/PW | obligatoriu
| 2D/Color Doppler | obligatoriu
| 2D/M mode | obligatoriu
| 2D/PW/ Color Doppler sau PDI | obligatoriu
| Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI | obligatoriu
FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale | obligatoriu
| Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton | Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline
| Auto IMT | obligatoriu
| Auto NT | obligatoriu
| Rapoarte | Auto generare
PAN/ZOOM | imagine în timp real | obligatoriu
| imagine îngheţată | obligatoriu
STOCARE IMAGINI | Capacitate | SSD ≥ 500 GB sau Hybrid (SSD+HDD)
| Cine | Memorie CINE ≥ 650 MB sau min 43000 frame-uri sau 550 sec
DICOM 3.0 COMPLIANT |  | obligatoriu
MONITOR integrat de control de tip touch |  | ≥ 10''
PACHETE DE ANALIZĂ | OB/GYN | obligatoriu
| MSK | obligatoriu
| Elastografie în timp real | obligatoriu
MONITOR | Diagonală | ≥ 23"
| Rezoluție | ≥1920x1080
Periferice | Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului | obligatoriu