## Sheet1
Ultrasonograf General, performanţă obişnuită
Cod |  | 300310
APLICAŢII CLINICE |  | General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac (obțional)
PROBE PORTURI |  | minim 3
PROBE TIP, MHz | Linear | minim 5-12 MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) 40-60 mm Numărul minim de elemente: 192 Aplicare: General, Vascular | 650 000 lei cu TVA
| Convex | diapazon acoperit minim 2-5MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade Numărul minim de elemente: 192 Aplicare: General, Vascular, Obstetric, Ginecologic
NIVELE DE GRI |  | ≥256
PREPROCESARE, canale digitale |  | ≥ 300 000
GAMA DINAMICA |  | ≥ 250 dB
ADÎNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂ |  | minim 30 cm
GAMA DE FRECGVENTE A SISTEMULUI |  | minim 2-17 Mhz
POSTPROCESARE |  | obligatoriu
IMAGINE MODURI | M-mod | obligatoriu
| M-mod şi 2-D | obligatoriu
| Mod Panoramic | obligatoriu
| Mod Trapizoidal | obligatoriu
| Doppler | PW, CW, CFM
| 3-D | tip "freehand"
FUNCŢIONALITĂŢI | Compunere spațială | minim 3 trepte
| Funcție de optimizare automată a imagini | obligatoriu
| Măsurători digitale | obligatoriu
| Măsurători pe reluarea video | obligatoriu
| Translucența Nucală | automată
| Grosimea Intimei Mediei | automată
| Ritmul Cardiac și Fracția de Scurtare a Fătului | cu posibilitatea de dotare la necesitate
| Fracție de ejecție în timp real | cu posibilitatea de dotare la necesitate
| Zoom | de înaltă definiție (HD)
| Diapazon dinamic reglabil | obligatoriu
| Focalizare de transmisie ajustabilă | obligatoriu
| Focalizare de recepție ajustabilă | obligatoriu
| Imagine înghețată | obligatoriu
| Măsurători in timp real și in freeze | obligatoriu
| Reglare GAIN | obligatoriu
| Reglarea semnalului acustic | obligatoriu
| Duplex | obligatoriu
| Triplex | obligatoriu
PAN/ZOOM | imagine în timp real | obligatoriu
| imagine îngheţată | obligatoriu
STOCARE IMAGINI | Capacitate | SSD ≥ 600GB sau Hybrid (SSD+HDD)
| Memorie CINE | ≥ 650 MB sau min 43000 frame-uri sau 550 sec.
DICOM 3.0 COMPLIANT |  | obligatoriu
PACHETE DE ANALIZĂ | GENERAL | Abdominale obligatoriu
| Părți mici | obligatoriu
| Obstetricale | obligatoriu
| Ginecologice | obligatoriu
| Vasculare | obligatoriu
| Cardiologice | obțional
| Urologice | obligatoriu
| Musculoskeletale | obligatoriu
| Pediatrice | obligatoriu
| Rapoarte Auto generare | obligatoriu
MONITOR | Dimensiune | ≥ 23 inch