## Cod - Publicare
Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale
Cod | 400141
Descriere | Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă
Parametru | Specificaţie
Aplicații |  | stimulare nervoasă și stimulare musculară | Informație adițională
|  | opțional: tratamentul bolilor venoase | 18000 lei fara TVA
Tip |  | Portabil
Canale pentru electroterapie |  | ≥ 2 buc
Alarma finalizare tratament |  | obligatoriu
Programe presetate de lucru: |  | Curenti diadinamici
Curenti interferențiali
Curenti galvanici
Electroforeză (ionoforeză)
Faradic sau neofaradic
Curenți de frecvență medie
Curenți sinusoidali
Stimulare de inalta tensiune
TENS
Stimulare Kotz
Curenti Trabert (Ultra Reiz)
Tonoliză
EMS (Stimulare electrică musculară)
Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu
Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min
Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu
Alimentare |  | 230V ± 10%, 50 Hz
Accesorii
Accesorii |  | Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului
Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului
Set de accesorii standard - obligatoriu
Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului