## Cod - Publicare
Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu
Cod | 400142
Descriere | Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă
Parametru | Specificaţie
| Ecran | color | Informație adițională
Canale independente |  | ≥ 4 buc | 19300 lei cu TVA
Tipuri de curenti |  | TENS obligatoriu
Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert)
Calcul automat al reobazei, cronaxiei |  | obligatoriu
Semnal stimulare CC si CV |  | obligatoriu
Timpul de tratament, diapazon |  | ≥ 1-60 min
Alarma finalizare tratament |  | obligatoriu
Protocoale de lucru presetate |  | obligatoriu
Protocoale de lucru personalizate |  | obligatoriu
Alimentare |  | 230V 50Hz ± 10%
Accesorii |  | Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 4 buc) să se indice codul produsului
Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 4 buc), să se indice codul produsului
Set de accesorii standard - obligatoriu
Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului
Troliu pentru dispozitiv ≥ 1 buc, să se indice codul produsului

## 21255249-lista12-lot27-2024 (hidden)
Lot 27: Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
| Ofertant: GBG-MLD SRL | Ofertant: AELO GRUP
| Producator: Astar Țara de Origine: Polonia Model art: PhysioGo.Lite Electro AMDM: DM000663212 | Producator: EIE Țara de Origine: Polonia Model art: Multitronic MT 3 AMDM: DM000674816
valoarea estimata: 74 850lei | bucati 3 suma cu TVA: 81 648 lei fara TVA: 68 040 lei | bucati 3, suma cu TVA: 86 040lei fara TVA: 71 700 lei
Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă | IMSP CS Crocmaz
Parametrul Specificația
Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară | Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară – manual pag 8; 75 | Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară
opțional: tratamentul bolilor venoase | tratamentul bolilor venoase – manual, pag 75;76 vascular syndromes | opțional: tratamentul bolilor venoase - 200 de protocoale
Canale pentru electroterapie Minim 2 | Canale pentru electroterapie – 2 canale independente- Data sheet | Canale pentru electroterapie - 2 canale - DA, Broshura;
Programe presetate de lucru Obligatoriu | Programe presetate de lucru -da, Data sheet | Programe presetate de lucru - DA, Broshura;
Tip Portabil | Tip Portabil- da, compact cu o greutate maximala de 3 kg care poate este usor de transportat, data sheet | Tip Portabil - DA;
Alimentarea 220-230V, 50/60 Hz | Alimentarea 100 -240V, 50/60 Hz | Alimentarea 220-230V, 50/60 Hz - DA, manual de utilizare pag 15;
Accesorii | Accesorii: | Accesorii
Cablu pentru tratament electroterapie | Cablu pentru tratament electroterapie (pacient)- 2 buc | Cablu pentru tratament electroterapie - DA;
Siguranță de rezervă – min 1 buc. | Siguranță de rezervă – 1 buc, manual pag 91 | Siguranță de rezervă - 1 buc.
Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare | Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare (conform accesoriilor standarde) – manual pag 91 | Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare - DA.

## Modificare 31.10.2024 (hidden)
Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
| Ofertant: GBG-MLD SRL | Ofertant: AELO GRUP
| Producator: Astar Țara de Origine: Polonia Model art: PhysioGo.Lite Electro AMDM: DM000663212 | Producator: EIE Țara de Origine: Polonia Model art: Multitronic MT 3 AMDM: DM000674816 | Multitronic MT-4 provides
Pret per bucata
valoarea estimata: 74 850lei | bucati 3 suma cu TVA: 81 648 lei fara TVA: 68 040 lei | bucati 3, suma cu TVA: 86 040lei fara TVA: 71 700 lei | 16333.3333
Lista 26 212
Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă
Parametrul Specificația
Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară | Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară – manual pag 8; 75 | Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară | • NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation)
opțional: tratamentul bolilor venoase | tratamentul bolilor venoase – manual, pag 75;76 vascular syndromes | opțional: tratamentul bolilor venoase - 200 de protocoale | nu confirmat
Canale pentru electroterapie Minim 2 | Canale pentru electroterapie – 2 canale independente- Data sheet | Canale pentru electroterapie - 2 canale - DA, Broshura; | • Modern device for two-channel electrotherapy and laser therapy
Programe presetate de lucru: | Programe presetate de lucru -da, Data sheet | Programe presetate de lucru - DA, Broshura; | • Ready to use preset treatment programs for popular treatments
*curenti diadinamici | diadynamic currents (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM),p2m | II.1.1. Curenti diadinamici,p10m | Diadynamic current
*interferențial | IF interferential currents,p36m | II.1.2 Curenti interferentiali,p10m | Interferential current
*TENS | TENS transcutaneous electrical nerve stimulation,p36m | TENS,p11m | TENS, HVS
*Stimulare Kotz | Selectare curenti Kotz’s,p36m | Selectare curenti Kotz’s,p20m | KOTZ / Russian stimulation
*Curenti Trabert (Ultra Reiz) | Ultra Reiz, p26m | Trabert, p8m | TRÄBERT current / Ultra Reiz / 2-5
*Tonoliză | Tonolysis, p26m | Tonolysis, p8m | Pulse amplitude (tonolysis) 0
*EMS (Stimulare electrică musculară) | EMS current, p26m | Stimulare musculara, p44m | / electrical muscle stimulation
Tip Portabil | Tip Portabil- da, compact cu o greutate maximala de 3 kg care poate este usor de transportat, data sheet | Tip Portabil - DA; | Tip Portabil - DA;
Alimentarea 220-230V, 50/60 Hz | Alimentarea 100 -240V, 50/60 Hz | Alimentarea 220-230V, 50/60 Hz - DA, manual de utilizare pag 15; | Power supply ~230V, 50Hz, 70VA
Accesorii | Accesorii: | Accesorii
Cablu pentru tratament electroterapie min 2 buc | Cablu pentru tratament electroterapie (pacient)- 2 buc | Cablu pentru tratament electroterapie - DA; | declarativa
Siguranță de rezervă – min 1 buc. | Siguranță de rezervă – 1 buc, manual pag 91 | Siguranță de rezervă - 1 buc. | declarativa
Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare | Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare (conform accesoriilor standarde) – manual pag 91 | Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare - DA. | declarativa