## Cod spre publicare
Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet
Cod | 400180
Descriere | Dispozitiv fizioterapeutic multifuncțional destinat procedurilor de electroterapie, electroforeză (ionoforeză), laserterapie, magnetoterapie și ultrasunet, dotat cu protocoale presetate și personalizabile.
Parametru | Specificaţie
Electroterapie: |  | Electroterapie: | Informație adițională
|  | Parametrii electrici disponibili (minim): Curenți galvanici Curenți diadinamici Curenți interferențiali Curenți faradici sau neofaradici Curenți Trabert (Ultra Reiz) TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) Electroforeză (ionoforeză) | 80 000 lei cu TVA
Laser: |  | Сlasa dispozitivului cu laser 3В
Laser roșu obligatoriu
Laser infraroșu obligatoriu
Magnet: |  | Сîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară
Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu
Ultasunet: |  | Frecventa de lucru, diapazon minim 1-3 MHz
Moduri de operare continuu și pulsatoriu
Functionalități: |  | Protocoale de lucru presetate obligatoriu
Protocoale de lucru personalizate obligatoriu
Cronometru obligatoriu
Alimentare |  | 230 V, 50 Hz ± 10%
Accesorii incluse: |  | Set de electrozi adulți pentru electro terapie ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului
Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului
Sonda roșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Sonda infraroșu ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Sonda ultrasunet ~ 1cm² ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Sonda ultrasunet ~ 4cm² ≥ 1 buc, să se indice codul produsului
Aplicatoare pentru magnetoterapie ≥ 2 buc, să se indice codul produsului
Ochelari de protectie ≥ 2 buc, să se indice codul produsului
Gel pentru ultraunet ≥ 1 L, să se indice codul produsului
Set de accesorii standard - obligatoriu