Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale Sistem ultrasonografic de clasa expert cu aplicații avansate cardiovasculare

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical cu 24 luni garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem ultrasonografic de clasa expert cu aplicații avansate cardiovasculare. | Sistem ultrasonografic de clasa expert cu aplicații avansate cardiovasculare.. Beneficiar; IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. Valoare estimata/prezentata; 2.000.000 lei fără TVA. Termen de garanție; 24 luni. Descriere; Aparat de ultrasonografie staționar atât 2D cât și 4D, de înaltă performanță (expert) conceput să exceleze în imagistica cardiovasculară.. Parametrul; Specificația. APLICAȚII CLINICE. PRINCIPALE; Cardiac, vascular de bază ce include carotida, LEA, LEV, UEA, UEV și aorta-iliaca.. SECUNDARE; Abdomen, General.. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE ȘI DIMENSIONALE. Anul producerii echipamentului; minim 2025. Sistem staționar; minim 4 roți. cu posibilitatea de blocare. Suporturi pentru sonde; minim 4 locuri. Suport integrat pentru gel; suport pentru gel: minim 1 bucată. Suport tip cârlige sau analogice pentru agățarea cablurilor de la sonde; minim 2 bucăți. Porturi active (probe conectors) pentru conexiunea sondelor; minim 4. PANOU DE CONTROL (CONSOLA). Panou de control (consolă); cu posibilitate de reglare pe verticală, orizontală și de blocare. tip mobil. Deplasarea panoului de control (consolei); cu posibilitate de reglare pe verticală și orizontală. Controlul asistat de motor; Controlul asistat: pentru mișcarea sus/jos a panoului de control (consolei). Tastatură (keyboard); tip glisantă sau integrată pe consolă. Butoane; cu funcții configurabile pe panoul de control. ECRAN (MONITOR) DE COMANDĂ. Ecran (monitor) de comandă; color, tactil (touch screen). Diagonala ecranului de comandă; minim 12 inch. Posibilitate de a crea profiluri individuale pentru utilizator. Posibilitate de ajustare a luminozității. MONITOR MEDICAL. Monitor Medical de înaltă rezoluție; Cu braț articulat flexibil cu mișcare sus/jos/stânga/dreapta. Diagonala Monitorului Medical; minim 23 inch. Rezoluția Monitorului Medical; minim 1920x1080 px. Posibilitate de ajustare a Monitorului Medical; a gradului de înclinare în plan vertical și rotire în plan orizontal. Ajustarea luminii de fundal, a luminozității și a contrastului pentru vizualizarea excelentă în diferite condiții de lumina ambientală în mod automat dar și manual. Posibilitatea de conectare a unui monitor extern. MODURI DE OPERARE (Fundamentale și derivate din cele fundamentale). Moduri de funcționare fundamentale:; Mod tip M. Mod tip B (2D). Mod tip Doppler (Color, Power, Spectral). Moduri de funcționare derivate și/sau combinate din cele fundamentale:; Mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasării cursorului în orice plan. Mod tip M Anatomic cu posibilitatea de plasare a cursorului independent de planul axial ce permite înregistrarea de informații suplimentare, fără limitare de poziționare liniară. Mod tip M Color. Imagistica cu armonici codate în inversie de fază (harmonic imaging). TVI (Tissue Velocity Imaging) imagistica vitezei țesutului. Mod tip Doppler Continuu (CW). Mod tip Doppler Spectral Pulsat (PW). Mod tip Doppler Color (CF). Mod tip Power Doppler. Mod tip Doppler cu impulsuri de înaltă frecvență (HPRF). Mod tip Doppler Tisular (TVD/TVI). Mod ce calculează și codează color deplasările - diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistolei. Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 2 moduri (Exemplu 2D+M-mod). Afișare frecvență. Afișare viteză. PRF cu posibilitate de control. Duplex în timp real. Triplex în timp real. Prezentarea listei de regimuri care pot fi combinate.. Tehnologie de afișare a intensității fluxurilor sangvine, independentă de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, în vederea vizualizării cu exactitate a informației hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezoluție spațială similară cu aceea a scalei modului 2D și permite afișarea informației pe întreaga suprafața de scanare. Metodă concepută pentru studiul și analiza stenozelor vasculare.. SONDE (TRANSDUCTORE). SONDĂ LINEARĂ; Banda de frecvențe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 2.5 – 9.9 MHz; FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 45 mm; Depth of Field – adâncimea de scanare, minim 15 cm.. SONDĂ CONVEXĂ; Banda de frecvențe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 1.5 - 5 MHz; FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 69°; Depth of Field – adâncimea de scanare, minim 45 cm; Obligatoriu să fie prezenta tehnologia piezoelementelor/ Single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul.. SONDĂ SECTORIALĂ/CARDIACĂ; Banda de frecvenţe de lucru acoperă în totalitate intervalul: 1.5 – 4.9 MHz; FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 120°; Depth of Field – adâncimea de scanare, minim 30 cm; Obligatoriu să fie prezenta tehnologia piezoelementelor/ Single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul.. SONDĂ SECTORIALĂ/CARDIACĂ CU TEHNOLOGIE VOLUMETRICĂ 4D; Banda de frecvenţe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 1.5 – 6 MHz; FOV (Field of View) - lățimea câmpului de scanare/unghiul de scanare, minim 90°; Depth of Field – adâncimea de scanare, minim 30 cm; Obligatoriu să fie prezenta tehnologia piezoelementelor/ Single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. ALTE CERINȚE. Prezentarea listei de sonde care sunt disponibile pentru modelul de ecograf propus. Adâncimea maximă de scanare prezent la aparatul de ultrasonografie; minim 50 cm. NIVELE DE GRI; minim 256. SUMA GAMEI DINAMICE; minim 350 dB. PREPROCESARE, Canale digitale /canale fizice; canale digitale ≥10 000 000 / 500 (canale fizice). POSTPROCESARE; da. FUNCŢIONALITĂŢI incluse minim obligatorii. Măsurători digitale pe imagini statice, salvate. Măsurarea automată grosimii vasului. Diapazon dinamic selectabil. Elastografia de tip strain (Cardio Strain). Măsurători pe reluarea video. Analiza Cantitativă a datelor dopplerului tisular (TDI/TVI). Rotirea imaginei; minim 0°, 180°. Revers; stânga-dreapta. Prezența listei de măsurători pentru regimul cardio. Regim Automat de optimizarea a imaginei 2D și CF și PW. Regim de măsurare semi-automate pe imaginile de B-Mod bazată pe tehnologia artificială. Regim de măsurare automat în regim de doppler pulsativ, bazată pe tehnologia artificială. Calcule care sunt indexate cu suprafața corpolară a pacientului. Virtual Convex/ formarea câmpului trapezoid pentru sonda liniară. Soft de creare a imaginilor panoramice prin extinderea câmpului de scanare, astfel încât face posibil scanarea pe lungimea vasului sau a altei zone de interes (Mod Panoramic). Regim non doppler folosit în studiul circulație sangvine. Regim calcul automat Fracție de ejecție în regim 2D fără necesitatea de conectare a modului ECG la pacient. Regim calcul automat a strain rate pentru Ventricul stâng fără necesitatea de conectarea a modului ECG la pacient;. Metoda de calcul activ strain rate. Metoda de calcul activ strain global cu redarea Bulls-eye. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS in regim de stres ECO. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS a Ventricului stâng. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS a Ventricului drept. Metoda de calcul activ pentru strain rate/GS a Atriului stâng. Introducerea tensiunii arteriale luate de la pacient care vor corela cu strain rate /GS. Control CINE imagine; Timp în sec conform bare CINE memorie. Pe numărul de cicluri ECG da. Prezenta Bazei interne de pacienți cu posibilitatea:; Introducerea unui nou pacient. Introducerea unui noi investigații pentru pacientul existent. Posibilitatea de vizualizare a rezultatelor de la o investigație precedenta. Prezenta tabelului sumar cu toate măsurătorile făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW și altele. Transfer date pacient pe purtător digital (memorie flash USB) sau server local. Regim 4D în regim cardio prezent. 4D inclusă posibilitatea de rotație a imaginei reconstruite. 4D inclus reconstrucția virtual apex. 4D cuantificarea/evaluarea automată ventriculară stângă (volumul ventricului stâng și Fracția de Ejecție). 4D cuantificare automată a inelului aortic (dimensiune, zonă, circumferință). 4D cuantificarea/evaluarea semi-automată a atriului stâng. 4D cuantificarea/evaluarea semi-automată a valvei tricuspide. HD color – regim de doppler în 4D mod, astfel încât se vizualizează clar în 3 dimensiuni fizice și 4 dimensiuni de timp. Tehnica dată oferă posibilitatea de a vedea componentele turbulente ale vitezei în interiorul volumului de flux prin utilizarea controlului transparenței. Prezența tehnicei de control a punctului de lumină pentru imaginile cu plasare și în spatele țestului astfel încât oferă o iluminare fotorealistă din spate. Este necesar să fie disponibilă în mod live și în mod reluare, precum și prezența diferitor hărți de culori. Prezența tehnicei de extragere a imaginilor/slice 2D din 4D sau din 4D Color. Rezultatele finale să fie posibil de vizualizat în formă tabelară cu posibilitatea de redactare și alegere în dependență de tipul măsurări făcute în 2D/B mod, M-Mod, Doppler. FUNCȚII OPȚIONALE: Dispozitivul medical trebuie să permită instalarea ulterioară la solicitarea beneficiarului final a următoarelor Funcționalități tehnice.. Metoda de redare a direcție și vectorului fluxului de sânge în inimă ce permite studiul mai detaliat pentru insuficiențe cardiace, cardiomiopatie dilatative și proprietăților vârtejului. Soft specializat pentru detecție cu precizie înaltă în regim vascular pentru proba liniara și convexă. Regim 4D mod dedicat pentru cuantificarea/evaluarea automată a valvei mitrale. Regim 4D mod dedicat pentru cuantificarea/evaluarea semi-automat a ventriculul drept. Regim 4D crearea adnotațiilor/markerelor pe imaginea reconstruită. Soft specializat care oferă interfață între un sistem raze X și ecograf, astfel încât imaginea cu sistem raze X poate fi afișată ca o fereastră imagine în imagine (PinP) pe ecograf. PARAMETRI SISTEM:. ZOOM/PAN; Imagine în timp real. Imagine înghețată. ZOOM de rezoluție înaltă (HD Zoom). STOCARE IMAGINI; Capacitate de stocare a imaginelor, minim 500 GB. Tip modulului de stocare SSD. Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec. DICOM 3.0 transfer date în formatat DICOM 3.0 și citirea DICOM 3.0. La salvarea datelor pe un purtător digital automat se înscrie și DICOM Viewer. ALIMENTARE ELECTRICĂ; Sursă electrică monofazată 220-240 V ± 10% 50 Hz. Tip de fișă în conformitate cu standardele și reglementările locale/naționale cerute. UPS cu reglarea autoamta a tensiunei de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu.. ACCESORII. Modul ECG; da. Cablu ECG Adult inclus; 1 buc. Husă / Capac pentru sonde; (unul pentru fiecare sondă). Înveliș / Capac de protecție a panoului de control. Husă/ Capac pentru întreg dispozitivul. INSTALARE. Furnizorul va instala și testa echipamentul și toate componentele, inclusiv software și conexiunile. Instruirea minim 2 persoane. Instruirea utilizatorului / utilizatorilor Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului; Instruirea utilizatorului / utilizatorilor. Rutina de întreținere; Întreținere pe perioada de garanție (nu mai puțin de 24 luni).. Sarcini de întreținere preventivă, inclus în garanție de două ori pe an sau după recomandările producatorului.. STATIE DE LUCRU (CALCULATOR). CONFIGURAȚIE HARDWARE: Brand: minim marcă recunoscută internațional (Internationally recognized brand). Platform; Desktop PC. CPU; Minim 2.2 GHz (base frequency),. Minim 12MB cache. Minim 4x cores / 8x threads. Minim Generation 2025. RAM; Minim 8GB. Minim 2x Slots. SSD; Minim 250 GB M2 NVMe. Graphic card; Integrated. Sound card; Integrated. Networking; Integrated network card with support for 10/100/1000Mbps. Ports:; Minim 2 monitor ports. Minim 6x USB. Minim 2x RJ45 Ethernet port. Minim 1 Universal audio jack. CONFIGURAȚIE SOFTWARE; Operating System: MicroSoft Windows 10 or 11 Professional 64-bit OEM. CONFIGURAȚIE ACCESORII; Display: Same brand as workstation. Screen size: minim 23". Resolution: minim 1980x1080 (Full HD). Response time: maxim 5ms. Brightness, minim 250 cad/m2, Matrix: IPS. Ports: Minim 1x HDMI, 1x DP, 1x D-Sub, USB, HAS, Pivot. Keyboard; USB, EN/RU. Mouse; USB. | buc | 1 | 2 000 000,00 |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 5 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale). Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii. |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 14 | Scrisoare de la producător și declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind disponibilitatea pieselor de schimb | Ofertantul câștigător are obligația de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale (sau echivalente certificate de producător) pentru echipamentul medical achiziționat pe o perioadă de minim 7 ani de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul contractului. Perioada de 7 ani se calculează astfel: - Începe de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul prezentului contract. - Continuă chiar și în cazul în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv (discontinuitate de producție). - Include atât piese de schimb critice (ex. tub RX pentru CT, bobine RF pentru RMN, module electronice, senzori, pompe, valve etc.), cât și piese de uzură obișnuită (filtre, baterii, cabluri, senzori de uzură). Ofertantul câștigător se obligă să: a) Notifice în scris CAPCS și instituția beneficiar cu cel puțin 12 luni înainte de încetarea producției sau a disponibilității pieselor de schimb pentru modelul respectiv; b) Asigure livrare garantată a piesei în maxim până la 30 zile de la înregistrarea contractului de achiziție a piesei. c) Oferteze prețuri fixe pentru piesele de schimb pe toată perioada de 7 ani (fără careva adaosuri comerciale), prețuri ce nu vor depăși costurile standard din cataloagele producătorului sau oferte de la furnizori, cu excepția cheltuielilor de transport și instalare. Dovada îndeplinirii cerinței: - Ofertantul va anexa în propunerea tehnică scrisoare de la producător prin care se confirmă: - Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minim 7 ani de la livrare. - Lista pieselor critice cu coduri și prețuri de catalog. - Angajament de notificare cu 12 luni înainte de discontinuitate (situație în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv). - Scrisoarea va fi însoțită de declarație pe proprie răspundere a ofertantului că va respecta clauzele de mai sus pe toată durata contractului. | DA |
| 15 | Plan de mentenanță și documentație | Operatorii economici trebuie să furnizeze un plan detaliat de mentenanță de la producător, pe perioada de garanție și post garanție, specificând programele de mentenanță preventivă, procedurile de calibrare, inspecții și conformitatea cu ghidurile producătorului și cerințele fiecărui lot în parte | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni -(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 20 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 22 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 23 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 24 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului. | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 25 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 26 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS