Proiectul caietului de sarcini:

Obiectul: Achiziționarea dispozitivului de iradiere a eritrocitelor în vederea realizării Programului National „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine”, pentru anul 2027

Beneficiar: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitiv de iradiere a eritrocitelor | "Destinație: pentru iradierea sângelui cu raze X Proprietăți: -Sistemul nu necesită aplicarea măsurilor de radioprotecție pentru utilizarea dispozitivului, nici pentru operatori nici pentru locul de instalare. -Radiația maximă de scurgere trebuie să fie <0,5 µS/h (măsurată la 5 cm distanță de orice punct) pentru protecția operatorului. -La final obligatoriu să genereze raportul de măsurare a radiației. -Pungile de sânge se încărcă într-un recipient specializat detașabil , ce se mișcă permanent asigurînd doza uniformă pentru fiecare probă încărcată în parte. -Capacitatea de încărcare per ciclu: minim 4 maxim 8 pungi . -Tensiunea tubului cu raze X trebuie să fie nu mai mică de 160Kv, - Doza generată trebuie sa fie 25 :Gray±10% la toate produsele de sînge în mai puțin de șase minute. -Uniformitatea dozei trebuie să fie nu mai mult <±25%: -La final se va furniza raport de testare cu dozimetrie și variația max/min. -La finalul ciclului se va genera uni protocol complet de cartografiere a dozei pentru dozimetrie periodică. -Dozimetre pentru utilizatori -Dotat cu electrometru pentru dozimetria directă într-un singur punct. - Rapoart de dozimetrie prin analiza filmelor expuse sa. -Iradiatorul trebui să fie echipat cu un sistem de autoverificare ce permite evaluarea emisiei de raze X încadrat în intervalul validat>10%, . - Capacitatea de lucru cel puțin 25 de cicluri consecutive de iradiere NON-STOP. -Interfața pentru utilizator permite protecție cu ID și PAROLĂ, - Ecran tactil în culori. Dispozitivul trebuie să includă un sistem de baterii UPS. În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, bateriile ar trebui să ofere suficientă energie pentru a lăsa sistemul să funcționeze și să salveze configurația în 4-5 minute înainte de a asigura auto-oprirea. -Sistem de stocarea a datelor pentru fiecare pungă procesate. - Scaner de coduri de bare pentru a citi până la patru etichete de coduri de bare per pungă. - Imprimanta de etichete pentru a imprima datele esentiale ale fiecarui lot de iradiere. - Sistem de stocarea a datelor pentru toate ciclurile de iradiere cu detalii despre fiecare produs sanguin iradiat. - Moduri de conexiune USB/ prin conexiune la rețea locală -Alimentare 380 V, Frecvență 50 Hz, D" | bucată | 1 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7 875 000,00 |