Proiect caiet de sarcini 
Bunuri
[bookmark: _Hlk237012357]Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale – accelerator linear cu autoprotecție conform necesităților IMSP Institutul Oncologic  
Descriere generală. Informații
Cod CPV: 33100000-1

	[bookmark: _Hlk85702559]Nr. Lot
	Denumire Lot
	Specificația Tehnică
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea

	1. 
	Accelerator linear cu autoprotecție
		
Nr.
	Parametru
	Specificațiile
	Note

	1.
	Caracteristici generale

	1.1
	Dotarea specială a acceleratorului medical liniar 6 MV.
(cerinte minime eliminatorii)
	
Autoprotecție - obligatoriu.

*Pentru a putea fi instalat într-un bunker în care era instalat un aparat cu sursă de Co 60
	Bunkerul în care se planifică instalarea are dimensiuni reduse  (se anexeaza schema) , fără bariere primare. 
Se necesita instalarea in bunkerul existent fara reconstructii sau modificari majore.


	1.2
	Echipamentul acceleratorului medical liniar 6 MV trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață – se vor prezenta următoarele documente.
*Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate la momentul         depunerii ofertelor.
	· Certificatul de conformitate pentru instalatie eliberat de un organizm notificat si publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene(CE)
Inregistrarea echipamentului in Republica Moldova
	

	1.3
	Perioada de garanție solicitata.

	
minim 12  luni de la punerea în funcțiune
	

	1.4
	Livrarea, instalarea, punerea in funcțiune si instruirea personalului operator se efectueaza de catre furnizor la sediul beneficiarului, in locatia de livrare, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatiuni incluse in pret.
	
Termenul de livrare 3 luni de la semnarea contractului
	

	1.5
	Producătorul trebuie sa furnizeze piese de  schimb.
*Se va anexa o declarație în acest sens din               partea producătorului.
	
cel puțin 10 ani de la data livrării
	

	1.6
	Se va face dovada ca exista service pentru    acest tip de aparat. Se solicita minim un inginer de service autorizat de producător și cu permis de exercitare, in termen de valabilitate.
*Se vor prezenta diplome de absolvire cursuri de pregătire efectuate la producător, pentru modelul de echipament
ofertat.
	
	

	2.
	Parametrii tehnici si functionali fascicol

	2.1
	Energie fotoni 6MV
	
	

	2.2
	Rata dozei
	min 600 cGy/min
	În acceleratoarele cu tehnici moderne de tratament se opteaza pentru o rata a dozei  mai ridicata, scade timpul tratamentului  si creste confortul pacientului.

	3.
	Caracteristici tehnice masa de tratament încorporată în accelerator

	3.1
	Masa de tratament va fi motorizată
	
	

	3.2
	Greutate maximă a pacientului
	230 kg
	

	3.4
	Mișcare laterală
	min ± 20 cm
	

	3.5
	Mișcare longitudinală
	min 100 cm
	

	3.6
	Grade de libertate a mișcării
	minim 3
	

	3.7
	Corecție telecomandată a poziției mesei, din afara camerei de tratament
	
	

	4.
	Caracteristici sistem de imagistica 3D incorporat in aceelerator

	4.1
	  IGRT 3D
	CBCT, minim MV
	

	4.2
	Devierile  detectate in automatching(in cazul IGRT) să se aplice automat la masa de tratament.
	
	

	5.
	Sisteme ajutătoare ale Acceleratorului Liniar de particule

	5.1
	Echipamentul va fi capabil sa furnizeze următoarele tipuri de tratament
	3D,  IMRT (radioterapie modulata) VMAT (terapie arc modulata volumetric)
	

	5.2
	Echipamentul va fi dotat cu sistem de imagistică
	 Minim Megavoltaj
	 

	5.3
	Scăpările de radiație, în planul pacientului, conform
	IEC 60601-2-1 și 201.10.1.2.103.3: max 0.05%
	

	5.4
	Integrare si compatibilitate totala cu sistemul de planificare a tratamentului Eclipse  existent si cu sistema ARIA,  cu prezervarea bazei de date clinice existente.

	Nu se includ in caietul de sarcini în cauză licente adugătoare la cele existente in Institut.
	Institutul Oncologic este deja dotat cu suficiente statii de planificare(TPS) pentru a putea integra inca un accelerator. Instituția deține sistem complet informational, de calcul, de verificare și monitorizare a tratamentului. 

De accea se necesită doar un accelerator aditional pentru a fi integrat in sistema informațională existentă.

	5.5
	Echipamentul va fi prevazut cu sistem de comunicare audio video integrate ce va putea fi utilizat pentru o comunicare constanta si eficienta cu pacientul pe toata durata tratamentului.Sistemul video integrat va fi permanent aliniat cu pozitia pacientului in orice moment al
tratamentului.
	
	

	5.6
	Perioada de disponibilitate a tuturor        upgrade-urilor hardware și software
	minim 8 ani post garanție
	

	5.7
	Va permite si va mentine conectarea la CT
– simulatorul existent si sistemul de
verificare sugerat prin formatul de date   DICOM 3 (DICOM RT). RT export
	
	

	5.8.
	Va fi integrat direct la sistemul de informatii ale pacientului si cu sistemul de   verificare  ARIA
	
	

	5.9.
	Sistemul permite posibilitatea conectarii cu  sistemul de diagnosticare existent al spitalului (CT si RMN)
	
	

	6.
	Sistemul va fi livrat la cheie impreuna cu:

	6.1
	Plan de școlarizare pentru 4 medici specialitate radioterapie, 4 fizicieni și 4  tehnicieni medicali on-site oferită de producător cu eliberarea ulterioară a certificatelor
	
	

	6.2
	Antrenament standard pentru acest tip de echipamente în centrele de pregătire și perfecționare a producătorului.
	
	

	6.3
	Furnizorul va asigura suportul logistic necesar obtinerii tuturor autorizatiilor
necesare functionarii noului echipament
	
	

	6.4
	Se va analiza bunkerul unde se va face instalarea pentru calcularea și determinarea compatibilității cu acest accelerator, bariera de protectie, dimensiuni minime.

	
	



	Bucată
	1



Valaorea estimativă 24 000 000 lei fără TVA
Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

	[bookmark: _Hlk236642235]Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Specificația tehnică
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
	DA

	3
	Specificația de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.

	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	-  2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se  va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor

	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	
	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile  din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț  (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE



Cerințe de calificare obligatorii

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	12
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii  electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;
	DA

	13
	Declarație de la Ofertant
	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament  minim 24 de luni  (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) -  originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	14
	Declarație de la Ofertant
	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	15
	Declarație de la ofertant
	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul  2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	16
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	17
	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,
	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform  prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	18
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, 
Prezentarea  numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
Notă:  Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
	DA

	19
	Declarație de la ofertant-
	cu privire  livrarea  componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	20
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la deservirea de lungă durată și asigurarea  pieselor de schimb pe termenul de exploatare original - confirmată prin aplicarea semnăturii  electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	21
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale:
Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit
	DA

	22
	Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a
măsurărilor supuse controlului metrologic
	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016
· Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil;
Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;
	DA

	23
	Cerințe pentru mijloace de cântărit
	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă;
La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări:
· marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar;
· numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
· sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
· clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc;
· limita maximă de cîntărire sub forma Max...;
· limita minimă de cîntărire sub forma Min...;
· diviziunea de verificare sub forma e =...;
· număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;
· pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment;
· diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;
· efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
· efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
· diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...;
· sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;

· limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C;
· raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină.
De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii
Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului
	DA

	Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	23
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA
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	Garanția de bună execuție
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni  din data înregistrării de către CAPCS
	DA



Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 10.12.2026
