Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM SFÂNTA TREIME

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical cu 24 luni garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troleu videoendoscopic pentru videogastroscop si videobronhoscop | 1. Funcționalitate de bază și eficacitatea echipamentului. 1.1; Unitatea trebuie să fie un exoschelet robotic staționar, care să încorporeze o orteză de mers acționată electric, în combinație cu o bandă de mers și un sistem de susținere a greutății corporale, controlată prin PC.; obligatoriu. 1.2; Unitatea trebuie să antreneze un pattern de mers natural, fiziologic, și trebuie să stimuleze participarea activă a pacientului. Aceasta trebuie să ofere asistență la mers pacienților care nu se pot deplasa (bine) fără sprijin și trebuie să reducă automat sprijinul pe măsură ce pacientul demonstrează capacitatea de a se deplasa independent, adaptând sprijinul și stimularea la abilitățile pacientului pe parcursul procesului de reabilitare.; obligatoriu. 1.3; Trebuie să fie disponibil un suport adaptiv la mers: sprijinul robotic trebuie să controleze precis poziționarea fiecărui picior, reglabil în minimum intervalul 0–100%, încurajând contribuția activă a pacientului. Forța de ghidare și intervalul de mișcare la nivelul articulațiilor șoldului și genunchiului trebuie să poată fi reglate independent pentru fiecare picior (setări asimetrice), permițând personalizarea terapiei în funcție de asimetriile neurologice proprii ale pacientului, și nu doar în oglindă între cele două picioare. Trebuie să existe un al doilea mod de control al mersului, care să asigure traiectoria individuală de mers, cu setări reglabile de poziție [S, M, L] și asistență [0–100%].; obligatoriu. 1.4; Unitatea trebuie să permită operarea de către un singur terapeut: aceasta trebuie să elimine efortul terapeutului de a ghida manual picioarele pacientului, astfel încât terapeutul să se poată concentra pe conducerea optimă a terapiei.; obligatoriu. 1.5; Eficacitatea și siguranța utilizării echipamentului trebuie să fie susținute de studii clinice/științifice independente, publicate, acoperind un număr substanțial de pacienți și cel puțin următoarele patologii: accident vascular cerebral, leziuni ale măduvei spinării, traumatism cranio-cerebral, scleroză multiplă, boala Parkinson și paralizie cerebrală. Dovezile trebuie să demonstreze îmbunătățirea calității mersului, beneficii susținute pe termen lung și creșterea capacității aerobice a pacienților.; minimum 500 studii publicate;. 2. Hardware – concept general, dimensiuni, accesibilitate. 2.1; Unitatea trebuie să fie concepută pentru pacienți cu dizabilități de mers, de la stadiul acut până la cel cronic al leziunii/debutului, și trebuie să fie concepută astfel încât să faciliteze accesul cu scaunul rulant. Trebuie să fie posibilă ridicarea și poziționarea pacientului în dispozitiv fără a fi întors.; obligatoriu. 2.2; Unitatea trebuie să fie dotată cu scaune, mobile pe lungimea benzii de mers.; minimum 2 scaune. 2.3; Unitatea trebuie să permită observarea mersului pacientului fără obstacole vizuale, din toate unghiurile (față, spate și ambele laturi), și trebuie să aibă un design compact, care să nu necesite spațiu excesiv.; obligatoriu. 2.4; Dimensiunile unității (L×l×Î) nu trebuie să depășească limitele specificate, atât cu orteza rotativă închisă, cât și cu orteza rotativă deschisă.; 3300 × 1600 × 2500 mm (închisă); 3600 × 2200 × 2500 mm (deschisă). 2.5; Unitatea trebuie să poată fi instalată într-o încăpere cu înălțime limitată, permițând tratarea pacienților înalți;; înălțime încăpere -maximum 2600 mm / înălțime pacient maximum 2000 mm. 2.6; Greutatea unității nu trebuie să depășească o limită specificată, în funcție de configurație.; maximum 1150 kg. 2.7; Unitatea trebuie să permită tratarea pacienților cu o greutate corporală ridicată.; minimum 135 kg. 2.8; Unitatea trebuie să fie dotată cu o rampă de acces pentru scaune rulante, pentru acces și confort al pacientului.; minimum 1100 mm lungime; maximum 165 mm înălțime; maximum 15°. 2.9; Unitatea trebuie să dispună de 2 conexiuni electrice independente, (2 × 220–240 V~ / 50–60 Hz); obligatoriu. 3. Orteza robotică de mers. 3.1; Orteza acționată (robot de mers) trebuie să aibă acționări electrice la nivelul articulațiilor genunchiului și șoldului și trebuie să fie dotată cu minimum: 8 potențiometre pentru măsurarea unghiurilor șoldului și genunchiului, 6 senzori de forță pentru măsurarea forței aplicate de pacient în timpul antrenamentului, 4 acționări electrice care să miște orteza la un unghi presetat, și 2 senzori de poziție pentru sistemul de susținere a greutății corporale. Dorsiflexia gleznei trebuie să fie susținută pasiv, prin dispozitive de ridicare a piciorului.; obligatoriu. 3.2; Orteza pentru adulți trebuie să permită reglarea lungimii, adaptabilă la anatomia individuală a pacientului (inclusiv asimetrii ortopedice precum genu varum/valgum).; coapsă minim 350 mm – minim 470 mm; gambă minim 290 mm – minim 510 mm. 3.3; Orteza pediatrică trebuie să permită reglarea lungimii și trebuie să dispună de un mecanism de siguranță suplimentar (sensibilitate reglabilă de monitorizare a cuplului) pentru copii.; coapsă minim 210 mm – minim 350 mm; gambă minim 170 mm – minim 280 mm. 3.4; Acționările electrice trebuie să asigure un interval de mișcare adecvat la nivelul articulațiilor șoldului și genunchiului, separat pentru pacienții adulți și pediatrici.; Adulți: șold 46°/−25°, genunchi 85°/−5°; Pediatric: șold 44°/−25°, genunchi 84°/−4°. 3.5; Unitatea trebuie să fie dotată cu minimum 6 manșoane anatomice, care să susțină picioarele pacientului în timpul antrenamentului (câte unul pe fiecare coapsă, gambă superioară și gambă inferioară). Manșoanele pentru adulți trebuie să fie disponibile în minimum 7 mărimi; manșoanele pediatrice trebuie să fie disponibile în minimum 4 mărimi. Trebuie incluse minimum 2 dispozitive pasive de ridicare a piciorului.; obligatoriu. 3.6; Orteza pelviană trebuie să permită reglarea lățimii și trebuie să permită reglarea adâncimii, pentru a permite extensia intensivă a șoldului.; minimum interval 290–510 mm lățime. 3.7 Modul robotic pelvian opțional. 3.7.1; Trebuie să fie disponibil un modul robotic pelvian opțional, care să faciliteze mișcările naturale ale pelvisului la pacienți adulți și pediatrici: acesta trebuie să includă minimum 2 acționări electrice suplimentare, pentru translația laterală combinată și rotația transversală a pelvisului, permițând transferul lateral al greutății peste piciorul de sprijin, precum și minimum 4 senzori integrați suplimentari (3 de poziție + 1 de forță). Susținerea greutății corporale și mișcarea pelvisului trebuie să fie sincronizate. Orteza pelviană pentru adulți/copii trebuie să poată fi schimbată în maximum 4 minute.; Opțional – cu posibilitate de dotare ulterioară. 3.7.2; Modulul robotic pelvian opțional trebuie să asigure minimum următoarele specificații tehnice: translație laterală de minimum ±4 cm la adulți (minimum ±2 cm pediatric); trebuie să dispună de un mod avansat controlat prin software, care să ofere rotație transversală de minimum ±4° la adulți (minimum ±2° pediatric) și un decalaj de sincronizare reglabil de până la ±10%, pentru un mers mai fiziologic.; Opțional – cu posibilitate de dotare ulterioară. 4. Banda de mers și sistemul de susținere a greutății corporale. 4.1; Suprafața benzii de mers trebuie să fie suficient de mare pentru utilizare în siguranță. Banda trebuie să permită un interval general de viteză, un interval de viteză pentru terapie cu suport robotic și un interval de viteză fără suport robotic (antrenament manual pe bandă). Banda trebuie să suporte o greutate statică suficientă (pacient, terapeut, scaun rulant) și trebuie să poată fi accesată cu scaunul rulant, prin rampă. Trebuie să fie posibilă operarea benzii împreună cu orteza robotică sau independent, pentru antrenament manual pe bandă.; Suprafață: minimum 1400 × 650 mm; Viteză generală: minimum 0,1–10 km/h; Viteză cu suport robotic: minimum 0,5–3,2 km/h; Viteză fără suport robotic: minimum 0,5–10 km/h; Greutate statică suportată: minimum 350 kg. 4.2; Unitatea trebuie să permită susținerea statică și dinamică a greutății corporale și trebuie să fie dotată cu un dispozitiv de ridicare a pacientului, pentru a facilita transferul din scaunul rulant. Trebuie să fie posibilă o descărcare statică, precum și o descărcare dinamică reglabilă continuu, în timpul antrenamentului, promovând mișcarea verticală fiziologică a corpului și stimularea senzorială a tălpilor. Sistemul dinamic de susținere a greutății corporale trebuie să permită o deplasare verticală adaptată la propriul pattern fiziologic de mers al pacientului, și nu o traiectorie mecanică fixă, predefinită. Descărcarea trebuie să poată fi controlată electronic, la distanță, iar valorile setate în timpul unei sesiuni trebuie să fie stocate în software.; Descărcare statică: minimum 135 kg; Descărcare dinamică: minimum interval 0–85 kg; Amplitudine deplasare verticală BWS: minimum ±4 cm. 4.3; Sistemul de susținere a greutății corporale trebuie să fie dotat cu un cântar electronic integrat, care să afișeze în timp real greutatea statică a pacientului și susținerea dinamică a greutății, precum și cu un mecanism de eliberare de urgență.; obligatoriu. 5. Materiale ortopedice, bare de sprijin și siguranță. 5.1; Trebuie să fie disponibile hamuri pentru pacienți adulți în minimum 4 mărimi (S, M, SM, L); trebuie incluse și minimum 3 hamuri de dimensiuni pediatrice (XXS, XS, S). Hamurile trebuie să fie lavabile la mașină, la minimum 60°C. Trebuie asigurate materiale de căptușire pentru spate (minimum 2 dimensiuni), gambe (minimum 2 perniţe) și șolduri (minimum 4 perne, în minimum 2 dimensiuni).; obligatoriu. 5.2; Trebuie să fie disponibil(ă) un cărucior de depozitare ortopedică sau o soluție de montare pe perete, pentru manipularea ergonomică a materialului ortopedic (hamuri/manșoane/dispozitive de ridicare a piciorului/căptușeli/perne).; obligatoriu. 5.3; Unitatea trebuie să fie dotată cu bare de sprijin statice, ergonomice, reglabile pe înălțime, accesibile pacientului în timpul poziționării și al terapiei, cu posibilitatea de basculare pentru accesul pacientului.; 650–1070 mm înălțime; minimum ±8° unghi de basculare. 5.4; Unitatea trebuie să fie dotată cu minimum 3 sisteme independente de siguranță, pentru oprirea dispozitivului: un buton de oprire de urgență roșu, marcat clar, un cordon de oprire de urgență și o telecomandă de oprire de urgență purtată de terapeut (cu propriul buton și cordon de oprire). Telecomanda trebuie să necesite apăsarea de către terapeut pentru a începe terapia, iar unitatea trebuie să emită un semnal sonor de reamintire cel puțin o dată la fiecare 3 minute, pentru a asigura că terapeutul rămâne la o distanță de maximum 10 m, supraveghind terapia.; obligatoriu. 5.5; Sistemul trebuie să se oprească automat dacă sunt detectate mișcări nedorite peste un prag stabilit (de ex. dezechilibru al pacientului) și trebuie să conțină un sistem de monitorizare a cuplului, care să oprească automat mașina dacă cuplul depășește intervalul normal (de ex. din cauza spasticității pacientului).; obligatoriu. 5.6; Unitatea trebuie să fie dotată cu o telecomandă manuală pentru terapeut, care să permită controlul susținerii greutății corporale (ridicare/coborâre pacient) și al vitezei benzii de mers.; obligatoriu. 6. Computer, monitoare și software pentru terapeut. 6.1; Unitatea trebuie să fie dotată cu un computer și cu monitoare separate: un monitor pentru pacient, pentru vizualizarea feedback-ului de performanță, și un monitor tactil pentru terapeut, plus o tastatură hardware separată și o tastatură pe ecran.; monitor pacient minimum 43″; monitor terapeut minimum 15″. 6.2; Unitatea trebuie să fie dotată cu un panou de operare tactil, prietenos cu utilizatorul, care să ofere un flux de lucru intuitiv și care să permită cel puțin: crearea și editarea profilurilor de pacienți, introducerea de notițe în timpul sesiunilor și acces continuu la istoricul pacientului.; obligatoriu. 6.3; Software-ul trebuie să permită controlul manual al parametrilor de mers, în timpul sesiunii de terapie: viteza benzii și a ortezei, intervalul de mișcare al fiecăreia dintre minimum 4 acționări robotice (permițând abordarea individuală, pe fiecare articulație, a asimetriilor neurologice frecvente), precum și lungimea/frecvența pasului, pentru sincronizarea naturală a mersului. Viteza benzii și a ortezei trebuie să poată fi sincronizate și automat, pentru un mers fiziologic optim. Trebuie să fie disponibile setări avansate, cu comenzi suplimentare pentru mișcarea pelviană opțională (mișcare laterală BWS reglabilă în intervalul 0–100%, sincronizare relativă pelvis/BWS reglabilă între −10% și +10%) și pentru controlul traiectoriei.; obligatoriu. 7. Feedback interactiv de performanță (jocuri terapeutice). 7.1; Unitatea trebuie să fie dotată cu exerciții (jocuri) și programe de antrenament, pentru antrenarea mișcărilor funcționale în medii asemănătoare jocurilor, adaptate diferitelor faze de recuperare.; minimum 15 exerciții; minimum 3 programe de antrenament. 7.2; Trebuie să existe un ecran de feedback în timp real, care să permită pacientului să își vizualizeze propria performanță, măsurată prin senzorii de forță ai ortezei (înregistrare continuă a activității articulațiilor șold/genunchi, faza de balans și de sprijin, picior stâng/drept).; obligatoriu. 7.3; Software-ul trebuie să permită terapeutului să creeze un plan de terapie individualizat pentru fiecare pacient, cu exerciții calibrate la activitatea disponibilă a fiecărui pacient și care să acopere minimum 6 domenii de terapie: atenție și motivație, rezistență, sincronizare a activității, pattern de mișcare, simetria mersului și concentrare.; obligatoriu. 7.4; Exercițiile trebuie să fie disponibile în medii, sarcini și niveluri cognitive diferite (de ex. joc de feedback cu expresii emoționale, feedback motivațional grafic, joc de cursă pe viteza mersului, un exercițiu de explorare pentru pacienții sever afectați, jocuri de modulare a mersului și evitare a obstacolelor cu progresie pe bază de puncte).; obligatoriu. 7.5; Trebuie să fie posibilă reglarea a minimum 9 setări pentru fiecare joc, incluzând cel puțin: durată presetabilă (în intervalul 3–45 minute), minimum 3 niveluri de dificultate (ușor/mediu/dificil), nivel de interacțiune necesar al pacientului — reglabil simetric (0–100%) sau asimetric (0–100% pe fiecare picior), lungime/înălțime a pasului reglabilă (0–100%), o limită maximă de siguranță pentru creșterea vitezei benzii, o alegere din minimum 6 avataruri (bărbat/femeie/băiat/fată/rockstar/robot) și un focus de antrenament personalizabil pe anatomia specifică (de ex. picior stâng/drept, articulația șoldului sau a genunchiului).; obligatoriu. 7.6; Software-ul trebuie să permită adaptarea automată a nivelului de dificultate, în funcție de performanța pacientului, pentru o provocare continuă. Trebuie să existe exerciții cu feedback audio — un exercițiu de indicii auditive cu minimum 4 sunete și minimum 4 indicatoare vizuale de acuratețe corespunzătoare, precum și un exercițiu muzical cu minimum 6 piese, cu opțiunea de a încărca piese proprii, în care pacientul să poată influența viteza muzicii prin propria activitate.; obligatoriu. 7.7; Unitatea trebuie să pună la dispoziție minimum 3 programe de antrenament al mersului, pre-programabile (aleator, rampă, piramidă), acoperind: antrenamentul vitezei de mers, independența la mers prin descărcarea susținerii greutății corporale și combinația viteză + descărcare — pentru antrenarea vitezei de mers, independenței la mers, rezistenței cardiovasculare și tonusului muscular.; obligatoriu. 8. Instrumente de evaluare, raportare și cercetare. 8.1; Unitatea trebuie să permită evaluarea principalelor probleme neurologice de mers: rigiditatea articulară (rezistență la deplasare, evaluată la minimum 3 viteze unghiulare per articulație — șold la 23°/45°/90° pe secundă, genunchi la 30°/60°/120° pe secundă), forța izometrică (cu genunchiul la 45° și șoldul la 30°) și intervalul de mișcare pasiv (terapeutul mișcă manual articulația, în timp ce orteza înregistrează flexia și extensia minimă/maximă). Rezultatele trebuie să poată fi vizualizate pe ecranul pacientului.; obligatoriu. 8.2; Unitatea trebuie să ofere minimum 3 tipuri de rapoarte: minimum două formate de raport pentru pacient (PDF sau Excel) și un raport pentru dispozitiv.; obligatoriu. 8.3; Rapoartele pentru pacient trebuie să înregistreze, pentru fiecare sesiune de antrenament, cel puțin: viteza (km/h sau m/h), susținerea greutății corporale (% sau kg/lb), distanța (pași sau km), durata (oră:min:sec), forța de ghidare (0–100%), biofeedback (reprezentare grafică a performanței), notele terapeutului și rezultatele evaluărilor (ROM, rigiditate, forță izometrică). Datele trebuie să poată fi afișate atât pe sesiune individuală, cât și ca progresie a terapiei, pe o durată selectabilă de terapeut.; obligatoriu. 8.4; Raportul dispozitivului trebuie să permită exportul datelor privind utilizarea unității (număr de pacienți, număr de sesiuni, număr de ore de utilizare).; obligatoriu. 8.5; Unitatea trebuie să dispună de un înregistrator de date integrat, care să poată fi activat pentru înregistrarea parametrilor detaliați de mers, în scopuri de cercetare; trebuie să fie disponibil, opțional, un modul pentru extragerea datelor de cercetare în timp real.; obligatoriu. 9. Instruire, documentație, garanție și suport post-vânzare. 9.1; Oferta trebuie să includă cursuri de instruire clinică (de bază și avansat), pentru un număr suficient de terapeuți, precum și instalarea la fața locului și instruirea tehnică a personalului tehnic de către un inginer de service (depanare, mentenanță, calibrare și proceduri de asigurare a calității). Împreună cu dispozitivul va fi livrat un manual de utilizare (limba engleză sau limba română și un ghid de referință rapidă.; minimum 2 cursuri × minimum 2 zile; până la minimum 6 terapeuți. 9.2; Unitatea trebuie să beneficieze de o perioadă de garanție, cu actualizări de software compatibile furnizate gratuit pe durata garanției. Producătorul trebuie să garanteze funcționarea și disponibilitatea tuturor pieselor de schimb pentru o perioadă extinsă de la achiziționarea sistemului.; minimum 12 luni garanție; minimum 10 ani piese de schimb. 9.3; Trebuie să fie disponibil un program de mentenanță al reprezentantului local, cu suport tehnic de minimum 24 de ore prin e-mail și telefon, suport tehnic la distanță și suport clinic pentru întrebări prin e-mail și telefon. Trebuie asigurat un timp scurt de reacție în caz de defecțiune, prinreprezentantul de service local.; obligatoriu. 10. Certificare de reglementare. 10.1; Dispozitivul trebuie să fie certificat ca dispozitiv de clasa IIa, în cadrul de reglementare european al dispozitivelor medicale, și trebuie să fie conform cu: EN 980 (simboluri pentru etichetarea dispozitivelor medicale), EN ISO 1041 (informații furnizate de producător), EN ISO 14971 (managementul riscului pentru dispozitivele medicale), EN IEC 60601-1 (siguranță generală și performanță esențială), EN IEC 60601-1-2 (compatibilitate electromagnetică), EN IEC 60601-1-6 (utilizabilitate) și EN IEC 62304 (procese de ciclu de viață al software-ului). Dispozitivul trebuie să fie conform cu Regulamentul MDR UE 2017/745.; obligatoriu. 10.2; Dispozitivul trebuie să aibă compatibilitate electromagnetică de clasă A (CISPR 11), trebuie să fie conform cu EN 60601-1-2 și trebuie să respecte clasa de protecție SK I. Dispozitivul trebuie să fie conform cerințelor Directivei 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.; obligatoriu. | buc | 1 | 1 080 000.00 |
| 2 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie | APLICAŢII CLINICE; General, cardiac,TCD, Urologie, Pediatrice, MSK, Vascular, Parti moi. Consola; cu miscare independenta; Sus/Jos ≥20cm. PROBE PORTURI; ≥4,. PROBE TIP, MHz; Linear; minim diapazon ≥5 - 13 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 50 mm. numar de elemente ≥256. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). Convex; minim diapazon ≥2 - 5 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 60°. numar de elemente ≥192. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). Convex; minim diapazon ≥4 - 8 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 65°. numar de elemente ≥192,. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). Endocavitară; minim diapazon ≥4 - 10 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 160°. numar de elemente ≥192,. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). NIVELE DE GRI; ≥ 256. GAMA DINAMICA; ≥ 250dB. Adâncimea scanării; ≥ 40 cm. Numar maxim de cadre asigurat de sistem, f/s; ≥2000. POSTPROCESARE; Mape culore; obligatoriu. Inversare spectru; obligatoriu. Unghi de scanare; obligatoriu. Baseline; obligatoriu. IMAGINE MODURI; M-mod; obligatoriu. M-mod şi 2-D; obligatoriu. CW; obligatoriu. Compunere spatiala; 4 trepte. Mod de procesare avansata a imaginii, care compenseaza variatia de propagare a ultrasunetului in diferite tesuturi; obligatoriu. Mod Anatomic; obligatoriu. Harmonic imaging; obligatoriu. Imagine prin Compunere Spatiala; obligatoriu. DOPPLER; Tip; CW, PW, Color. Afişare frecvenţă; obligatoriu. Afişare viteză; obligatoriu. Doppler Tisular; obligatoriu. Power Doppler; obligatoriu. Duplex; obligatoriu. Triplex; obligatoriu. FUNCŢIONALITĂŢI; Măsurători digitale; obligatoriu. Diapazon dinamic selectabil; obligatoriu. Focalizare de transmisie ajustabilă; obligatoriu. Focalizare de recepţie dinamică; obligatoriu. Măsurători pe reluarea video; obligatoriu. Măsurarea automată a intimei-media; obligatoriu. Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin; obligatoriu. Analiza cantitativa Doppler Tisular; obligatoriu. Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking); obligatoriu. Măsurarea auto a indicelui hepatorenal; obligatoriu. HD Zoom; obligatoriu. Rapoarte Auto generare; obligatoriu. PAN/ZOOM; imagine în timp real; obligatoriu. imagine îngheţată; obligatoriu. STOCARE IMAGINI; Capacitate; SSD ≥ 500 sau. Hybrid (SSD+HDD). Cine; obligatoriu. DICOM 3.0 COMPLIANT; obligatoriu. PACHETE DE ANALIZĂ; General; obligatoriu. Cardiac; obligatoriu. Regim panoramic avansat; obligatoriu. Elastografie strain (de compresie manuală); obligatoriu. Shear wave elastography; obligatoriu. Altele; Să se indice. GHID ACE; vascular pentru sonda liniară; obligatoriu. MONITOR; rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px; ≥23 inch. Unghi de vizualizare; ≥175°. Monitor integrat de control; touch-screen; ≥10". Panou de control; reglabil pe înălțime; manual. Încălzitor gel; obligatoriu. Port USB; ≥4; obligatoriu. DIVIZARE MONITOR; obligatoriu. UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu; obligatoriu. Gel; minim 1 litru. Printer; da. Hirtie pentru termoprinter B/W; minim 5 buc.. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructură și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 4 persoane, minim 3 zile lucrătoare. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | Buc | 1 | 500 000.00 |
| 3 | Sterilizator cu plasma | Descriere; Sterilizatorul cu plasmă la temperatură scăzută (peroxid de hidrogen), potrivit pentru sterilizarea rapidă a diferitelor instrumente medicale chirurgicale în sălile de operație ale spitalelor și în spațiile de sterilizare centralizată.. Lista minimă de articole și materiale care pot fi sterilizate; Sterilizatorul trebuie să fie un sterilizator cu plasmă de gaz, utilizat pentru sterilizarea materialelor medicale, metalice și nemetalice, care nu sunt rezistente la temperaturi și umiditate ridicate.. Parametrul; Specificația. Volumul util al camerei, orizontal, cu încărcare frontală; min.140 litri. Dispozitiv mobil; da, pe roți. Ușă glisantă verticală; da, tip automat. Buton / sistem de oprire de urgență; da. Ușa rămîne blocată până la sfârșitul programului de sterilizare; da. Generator de plasmă intern; da. Sistem de control automat bazat pe microprocesor; da. Autodiagnosticare sistem; da. Panou tactil cu ecran multicolor; minim 7 inch. Față, carcasa laterală; oțel inoxidabil AISI 304L / oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi. Capace laterale; da, detașabile. Camera de sterilizare; de formă dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi / coșuri. Camera; oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304, polișat. Camera de sterilizare trebuie să fie izolată; da, cu material termoizolant, rezistent la căldură. Camera proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum; da. Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă; da, cu filtru/separator pentru filtrarea umidității și a mirosurilor. Rafturi cu coșuri de sterilizare; da, min. 2 nivele. Programe prestabilite de sterilizare; ≥ 3 programe. Una din programele de sterilizare va permite sterilizarea rapidă; da, în timp de 30 min., (±5 min). Timp de ciclu avansat; da, max. 65 min.. Fără aerare după sterilizare; da. Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură; da. Dispozitivul trebuie să includă un program de testare a scurgerilor „Leak Test”; da, pentru a detecta eventualele pierderi de vacuum. Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces.; Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului.. În timpul funcționării, ecranul trebuie să afișeze informații despre ciclul de sterilizare; numele programului, presiunea, temperatura, timpul rămas, faza ciclului, nivelul cartușului etc., precum și reprezentări grafice ale presiunii și temperaturii.. Sistemele de filtrare vor asigura decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare prin HEPA filtru; da, obligatoriu. Gama temperaturii de sterilizare; 50 °C (±5 °C), temperatură scăzută fără umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate. Masurarea temperatirii se va face cu min. 3 senzori; camera , vaporizator, usa. Protecție împotriva temperaturii excesive; da. Verificarea automată a nivelului de umiditate din cameră înainte de începerea procesului de sterilizare și înainte de introducerea cartușului de peroxid de hidrogen; da. După ciclul de sterilizare, dispozitivul trebuie să includă un generator / convertor catalitic / generator de înaltă tensiune, pentru a preveni eliberarea în mediu a substanțelor nocive și pentru a transforma peroxidul de hidrogen în apă și oxigen; da. Doza de peroxid de hidrogen trebuie măsurată cu un senzor de precizie; da. Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului; da. Peroxidul de hidrogen trebuie furnizat în cartușe/sisteme sigilate, echipate cu etichetă RFID; da. Compartimentul de cartușe trebuie să includă un cititor RFID pentru identificare si validare; da. Procesul de sterilizare rezultat: apă și produse secundare de oxigen; da. Imprimantă termică (date inregistrate: temperature, presiune, timpul, erori); da. Porturi USB pentru transferal de date pe support media; da. Port ETHERNET pentru conectarea la retea; da. Posibilitatea de conectare la Internet; opțional. Memorie internă pentru stocarea; minim 500 de cicluri. Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului; da. Echipate cu un sistem de blocare care împiedică pornirea unui ciclu dacă ușa nu este închisă corect; da. Dispozitivul trebuie să funcționeze la tensiunea de alimentare de rețea 220/380 V, 50Hz și să nu necesite nicio instalare suplimentară ca canalizare, ventilare/aerisire etc.; da. Kit-uri de mentenanță pentru min. 3 ani; da. Cosuri pentru instrumente; min.2. Imprimantă termică de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități); da, min 10 role. Indicatori biologici pentru sterilizare cu plasma; da, min 50 buc.. Agent de sterilizare pentru; min. 1000 cicluri de sterilizare. Test indicator tip bandă; da, min 2000 buc.. Incubator / termostat pentru indicatori biologici sterilizare; da. Suport de incarcare; min 1 buc. Rola sterilizare plasma 100mmx70m; da, 40 buc.. Rola sterilizare plasma 150mmx70m; da, 40 buc.. Rola sterilizare plasma 250mmx70m; da, 20 buc.. Rola sterilizare plasma 400mmx70m; da, 10 buc.. Agent de sterilizare H2O2; da, pentru min 1000 cicluri de sterilizare. Anul producerii minim 2026; da. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor; da. Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Certificate; CE, ISO 13845. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Certificat de instruire a personalului (eliberat de către producătorul utilajului supus instalării). Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.. | Buc | 1 | 1 440 000.00 |
| 4 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Descriere; Concepute pentru a dezinfecție de nivel înalt folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.. Parametru; Specificaţia. Configurație; Sistem staționar pe podea sau pe masă. Endoscoape per ciclu; ≥ 1. Interfață utilizator; Ecran color (LCD sau touchscreen). Numărul de canale de conectare; ≥ 5 canale independente pentru spălare și dezinfectare. Un ciclu deplin să conțină următoarele etape:; Curățare / Spalare; ≤ 30 min.. Dezinfecție de nivel înalt. Clătire. Uscare canalelor cu aer filtrat (HEPA) sau cu alcool. Spălare prin imersie și irigare 360 grade a soluților în cuvă; obligatoriu. Deschiderea automată a capacului cuvei la activare pentru a exclude contaminarea încrucișată; obligatoriu. În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare; obligatoriu. Monitorizarea debit per fiecare canal separat; obligatoriu. Validarea fluxului de lichid prin toate canalele sistemul trebuie să confirme că soluțiile de detergent, dezinfectant și apă de clătire circulă prin fiecare canal pe toată durata ciclului; obligatoriu. Perfuzarea soluțiilor trebuie realizată cu presiune pentru a asigura curățarea mecanică eficientă fără deteriorarea canalelor endoscopului; obligatoriu. Sistemul trebuie să monitorizeze fluxul prin canalele endoscopului și să detecteze anomalii de proces (inclusiv obstrucții sau conectări necorespunzătoare), cu oprirea automată a ciclului în cazul în care parametrii critici (ex. debit/flux) nu sunt îndepliniți; obligatoriu. Test de etanșeitate a endoscopului (leak test); obligatoriu. Monitorizarea nivelului de agenți chimici; obligatoriu. Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape:; Olympus; obligatoriu. Fujifilm; obligatoriu. Pentax; obligatoriu. SonoScape; obligatoriu. Alți producători; indicați producătorii oferiți. Tipuri agenti antimicrobieni; Chimici (acid peracetic / glutaraldehidă / chlorinedioxide). Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție; obligatoriu. Temperatura maximă de proces; ≤ 55 °C. Dozare agenți de curățare; dozare automată. Dozare agenți de dezinfecție; dozare automată. Sistem de alarmă; alarmă automată vizuală și acustică. Stand pe roți; obligatoriu. Compresor de aer medical integrat sau extern. Dotat cu filtrare HEPA pentru producerea aerului de cailitate medicală.; obligatoriu. Pistol de aer pentru uscarea externă; opțional. Trasabilitate și control proces; obligatoriu. Dispozitivul trebuie să permită:; înregistrarea automată a ciclurilor; obligatoriu. identificarea endoscopului; obligatoriu. arhivarea datelor procesului; obligatoriu. posibilitate de export sau conectare la sistem informatic spitalicesc; opțional. Imprimantă (integrată sau externă); imprimarea rezultatelor de dezinfecție a endoscopului. Autodezinfectare; obligatoriu. Sistem de filtrare a apei (prin Set de filtre antibacteriale de apă, lampă UV, filtru 0.2 µm pentru clătire finală sau sistema de osmoza inversa + lampa UV pentru tratare cu consumabile); obligatoriu. Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului); obligatoriu. Să fie certificat după standardele de igienă:; UNI EN ISO 1588; obligatoriu. Accesorii și consumabile:. Soluții de dezinfectare și Soluție de spălare cât și alte soluții necesare dacă este cazul pentru; minim 2000 cicluri de spălare. Adaptoare de conectare pentru:; Olympus; obligatoriu. Fujifilm; obligatoriu. SonoScape; obligatoriu. Alți producători; indicați producătorii oferiți. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 7 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea cu toate piesele și consumabilele de mentenanță conform graficului de mentenanță stabilit de către producător pe termen de minim 36 luni cu oferirea listei cu prețuri estimative. Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructuă și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | buc | 1 | 840 000,00 |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 5 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale). Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii. |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 14 | Scrisoare de la producător și declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind disponibilitatea pieselor de schimb | Ofertantul câștigător are obligația de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale (sau echivalente certificate de producător) pentru echipamentul medical achiziționat pe o perioadă de minim 7 ani de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul contractului. Perioada de 7 ani se calculează astfel: - Începe de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul prezentului contract. - Continuă chiar și în cazul în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv (discontinuitate de producție). - Include atât piese de schimb critice (ex. tub RX pentru CT, bobine RF pentru RMN, module electronice, senzori, pompe, valve etc.), cât și piese de uzură obișnuită (filtre, baterii, cabluri, senzori de uzură). Ofertantul câștigător se obligă să: a) Notifice în scris CAPCS și instituția beneficiar cu cel puțin 12 luni înainte de încetarea producției sau a disponibilității pieselor de schimb pentru modelul respectiv; b) Asigure livrare garantată a piesei în maxim până la 30 zile de la înregistrarea contractului de achiziție a piesei. c) Oferteze prețuri fixe pentru piesele de schimb pe toată perioada de 7 ani (fără careva adaosuri comerciale), prețuri ce nu vor depăși costurile standard din cataloagele producătorului sau oferte de la furnizori, cu excepția cheltuielilor de transport și instalare. Dovada îndeplinirii cerinței: - Ofertantul va anexa în propunerea tehnică scrisoare de la producător prin care se confirmă: - Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minim 7 ani de la livrare. - Lista pieselor critice cu coduri și prețuri de catalog. - Angajament de notificare cu 12 luni înainte de discontinuitate (situație în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv). - Scrisoarea va fi însoțită de declarație pe proprie răspundere a ofertantului că va respecta clauzele de mai sus pe toată durata contractului. | DA |
| 15 | Plan de mentenanță și documentație | Operatorii economici trebuie să furnizeze un plan detaliat de mentenanță de la producător, pe perioada de garanție și post garanție, specificând programele de mentenanță preventivă, procedurile de calibrare, inspecții și conformitatea cu ghidurile producătorului și cerințele fiecărui lot în parte | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni -(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 20 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 22 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 23 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 24 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului. | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 25 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 26 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS