## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1783422869666 (21646263) | urmare a invitației de participare la reofertare din 07.07.2026 în scopul atribuirii contractelor subsecvente (reofertare 12) conform acordului cadru nr. ocds... 23084 din 12.08.2025 încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027”, | 127.3-23084 | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220 | 3 | 18572 | 22286.4 | 55716 | 66859.2 | Model SE - 601B/Model SE - 601B/EDAN INSTRU MENTS, INC. | Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpreteaază ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric - Da, user manual pag 9; Numărul de canale de procesare 6-Da,user manual pag 43; Configurația Portabil - Da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual - Da, user manual pag 43; Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv - Da 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mv spec technica pag 2; Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% - user manual pag 68; Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz - Da, user manual pag 68; Filtru muscular 25, 35Hz - Da, user manual pag 69; Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz - Da, user manual pag 69; Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz - Da, user manual pag 69; Filtru de rețea 50 Hz-Da, spec technica pag 2; Impendanța de intrare ≥10M Ohm - Da,user man pag 68; Gama de rejecție a modului comun la 50Hz >100 dB ( ≥ 123dB (AC OFF) user manual pag 69); Convertor analog-digital - 24 bit spec tehnic pag 2; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA - Da, user manual pag 66; Detector de pacemaker - Da, user manual pag 69; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual - Da, user manual pag 51; Imprimantă Termică încorporată - Da,user manual pag11; Mărimea hârtiei - (110mm x 140mm, 150 pagine, user manual pag 68); Să se indice numele derivației printate - Da, user manual pag 30; Viteza de înscriere - 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s user manual pag 68; Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s - Da, user manual 68; Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) - Da, Declarație de la producător; Derivațiile înscrise min12 - Da, user manual pag 68; Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 - Da, user manual 42; Hârtia termică este compatibilă și de la alți producători de hârtie cu dispozitivul ECG - Da; Display Grafic - LCD, spec tehnic pag 1; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile"- Da, user manual pag 30; Marime ecran - 5.6” spec technica pag 1; Rezoluția - 640 x 480 pix - Da, spec tehnic pag 1; Numărul de derivații afișate simultan 12 - Da, spec tehnic pag 1; Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului : Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea - Da, user manual pag 45; Ajustarea automată a izoliniei - Da, user manual pag 45; Identificarea aritmiei - Da, user manual pag 17; Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM - Da, user manual pag 68; Acuratețea ± 1 BPM - Da,user manual pag 68; Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG - Da, user manual pag 17; Măsurări PR, QT, P, QRS, T - pag 7 user manual, QTC - pag 4 user manual, HR - pag 2 user manual; Timpul interpretării minim 10 s - Da, pag 2 user man; Alimentarea-100V-240V 50/60Hz spec tehn pag 1; Baterie internă reîncărcabilă - Da 2500mAh spec technica pag 1; Timp operare autonomă - 5 ore, user manual pag 67; Protecție defibrilator - Da, user manual pag 66; Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact - Da,user manual pag 51; Status sistem - Da, user manual pag 26; Deconectare alimentare rețea- Da user manual pag 51; Baterie descărcată - Da,user manual pag 25; Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește(4 buc.) - 2 set - Da; Hârtie termică - 30 buc - Da; Gel de contact - 1 litru - Da;
Notă contractele intră în vigoare la data de 01.01.2027.