Proiectul caietului de sarcini:
Obiectul: Achiziționarea dispozitivului de iradiere a eritrocitelor în vederea realizării Programului National „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine”, pentru anul 2027 
Beneficiar: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Cod CPV: 33100000-1
	Nr. Lot
	Denumire Lot
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă 
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Termenul de livrare/prestare 
	Valoarea estimată fără TVA

	1
	Dispozitiv de iradiere a eritrocitelor
	"Destinație: pentru iradierea sângelui cu raze X 
Proprietăți: 
-Sistemul nu  necesită aplicarea măsurilor de radioprotecție pentru utilizarea dispozitivului, nici pentru operatori nici pentru locul de instalare. 
-Radiația maximă de scurgere trebuie să fie <0,5 µS/h (măsurată la 5 cm distanță de orice punct) pentru protecția operatorului.
-La final obligatoriu să genereze  raportul de măsurare a radiației.
-Pungile de sânge se încărcă într-un recipient specializat detașabil , ce se mișcă permanent asigurînd doza uniformă pentru fiecare  probă  încărcată în parte. 
-Capacitatea de  încărcare per ciclu: minim 4 maxim 8 pungi .
-Tensiunea tubului cu raze X trebuie să fie nu mai mică de  160Kv, 
- Doza generată  trebuie sa fie  25 :Gray±10% la toate  produsele de sînge în mai puțin de șase minute. 
-Uniformitatea dozei trebuie să fie nu mai mult  <±25%: 
-La final se va  furniza raport de testare cu dozimetrie și variația max/min.
-La finalul ciclului se va genera uni protocol complet de cartografiere a dozei pentru dozimetrie periodică. 
 -Dozimetre  pentru utilizatori
-Dotat cu  electrometru  pentru dozimetria directă într-un singur punct.
- Rapoart de dozimetrie prin analiza filmelor expuse sa. 
-Iradiatorul  trebui să fie echipat cu un sistem de autoverificare ce permite evaluarea  emisiei de raze X încadrat în intervalul validat>10%, . 
- Capacitatea de lucru cel puțin 25 de cicluri consecutive de iradiere NON-STOP.
-Interfața pentru utilizator   permite  protecție cu ID și PAROLĂ, 
- Ecran tactil în culori.
Dispozitivul trebuie să includă un sistem de baterii UPS. În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, bateriile ar trebui să ofere suficientă energie pentru a lăsa sistemul să funcționeze și să salveze configurația în 4-5 minute înainte de a asigura auto-oprirea.
-Sistem  de stocarea a datelor  pentru fiecare pungă procesate.
- Scaner de coduri de bare pentru a citi până la patru etichete de coduri de bare per pungă.
- Imprimanta de etichete pentru a imprima datele esentiale ale fiecarui lot de iradiere.
- Sistem  de stocarea a datelor  pentru toate ciclurile de iradiere cu detalii despre fiecare produs sanguin iradiat.
- Moduri de conexiune USB/ prin conexiune la rețea locală 
-Alimentare 380 V, Frecvență 50 Hz, D"
	bucată
	1
	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
	7 875 000,00
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