Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Lista Suplimentară 7

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical | Beneficiarul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor de pacient cu CO2, Anesteziologie | Descriere; Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.. Parametrul; Specificația. Tip pacient; Adult; obligatoriu. Display, tip; Diagonala; ≥ 15 inch. LCD TFT sau LED, Touchscreen; obligatoriu. Numărul de curbe afișate concomitent; între 3 și 12 minim. Parametri afișați; ECG. Pulsul. SpO2. Fotopletismograma. Presiunea sanguină neinvaziv. Presiunea sanguină invaziv. Capnografia. Temperatura. Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; obligatoriu. Media în analiza segmetului ST; obligatoriu. Modul ECG; Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi; obligatoriu. I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn; obligatoriu. Sensivitatea; diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz; ≥ 100 dB. Rata cardiacă Adult; diapazon min. 15 - 300 bpm. Detectarea aritmiei; obligatoriu. Detectarea pacemaker; obligatoriu. Monitorizarea respiratiei Adult; diapazon min. 0 - 150 rpm. Protecție împotriva șocurilor de defibrilare; obligatoriu. Modul SpO2; Diapazonul; 1 - 100%. Acuratețea la 70 - 100%; ≤ 2 %. Monitorizarea rata pulsului; diapazon min. 20 - 300 bpm. Monitorizarea pletismogramei; obligatoriu. Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat; (exemplu: masimo, nellcor, etc). Modul NIBP; Diapazonul; diapazon min. 10 - 280 mmHg. Regim de măsurare; manual, automat, butonul Start. Regim automat; 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP; obligatoriu. Metoda de măsurare; oscilometrică. Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult; 297-300 mmHg. Modul IBP; Modul IBP; obligatoriu. Diapazonul; -50 ... +350 mmHg. Acuratețea; ± 1mmHg. Sensivitatea de intrare; 5 µV/mmHg. Monitorizarea undei IBP; obligatoriu. Modul Capnografie (CO2); Modul Capnografie (CO2); obligatoriu. Diapazonul; 0 - 150 mmHg. Rata respiratorie; diapazon min. 0 - 150 rpm. Timp de înregistrare Apnea; 10 - 40 s. Monitorizarea undei CO2; obligatoriu. Modul Temperatura; Diapazonul; 0 - 50.0 °C. Acuratețea; ±0.1 °C. Rezoluția; ≤ 0.1 °C. Număr de senzori; 1 unit.. Memorie internă; obligatoriu. Trendingul evenimentelor; obligatoriu. Arhivarea datelor; obligatoriu. Imprimantă; Încorporată; obligatoriu. Forme de raportare; Viteza de înscriere; min. 25, 50 mm/s. Înscriere continuă; obligatoriu. Preprogramate; obligatoriu. Personalizate; obligatoriu. Alimentarea; rețea electrică 220 V, 50 Hz; obligatoriu. Baterie internă; obligatoriu. Timp de lucru autonom a bateriei; minim 2 h. Interfata de conectare la monitorul central; Ethernet / wireless / RS-232 / etc.; obligatoriu. Alarma; Vizuala, sonora; obligatoriu. Manjetă deconectată; obligatoriu. Manjetă defect; obligatoriu. Senzor SpO2 deconectat; obligatoriu. Senzor SpO2 defect; obligatoriu. Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită; obligatoriu. Nivelul baterie scăzut; obligatoriu. Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită; obligatoriu. Lipsă sursă externă de alimentare; obligatoriu. Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; obligatoriu. Ajustarea nivelului de alarmă; obligatoriu. Accesorii. Cablu ECG; cu 3 electrozi; 1 buc., să se indice codul produsului. cu 5 electrozi; 1 buc., să se indice codul produsului. Senzor SpO2; adult, reutilizabil tip cleste; 2 buc., să se indice codul produsului. Senzor Temperatură; adult, reutilizabil; 1 buc., să se indice codul produsului. Manjete NIBP; adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc); 2 set., să se indice codul produsului. Hîrtie termică; 10 buc., să se indice codul produsului. Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv; adult, unică utilizare; 1 set., să se indice codul produsului. Circuite pentru Capnografie (CO2); adult, unică utilizare; 10 set., să se indice codul produsului. Suport de fixare pe mașina de anestezie; pe bara/consola/pendant (la solicitare); 1 buc., să se indice codul produsului. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. | buc | 4 | 336000,00 |  |
| 2 | Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice | Descriere Aparatele de monitorizare a potențialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului. Model. Parametru; Specificatia generala. Amplasat pe troleu; Da. Potentiale evocate monitorizate; Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă. Calculator; Pentru preluare si arhivarea datelor. Software; Da, pentru operarea dispozitivului si arhivare a datelor. Sistem de operare licentiat; Da. Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral. Numar de canale de inregistrare; minim 2. Amplificare a semnalului colectat; Da. Raspunsul la frecvente; 0.5 - 3 KHz. Rata de rejectie pe mod comun; minim 110 dB. Tensiunea maximă de decalaj la intrare; minim 1.5. Impedanta de intrare; minim 10 Mohm. Rata de stimulare; 5 - 80 stimuli pe secunda. Generare de zgomot alb pentru urechea netestata; Da. Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica; Căsti de insertie. Casti externe. Vibrator osos. Intensitatea semnalului de stimulare; 20 -120 dB. Polaritatea semnalului de stimulare; Minim alternant. Stimulare sonora generala; Da. Stimulare sonora generala cu sincronizare; Da. Stimulare sonora pe fregventa; Da. Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare; Da. Frecventa sunetului stimulant separat; minim 500, 1000, 2000, 4000 Hz. Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare; minim 500, 1000, 2000 și 4000 Hz. Posibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut si relativ fata de sunetul de stimul; Da. Fereastra temporala de analiza; -100 ms la 10 ms. Rezolutia de conversie analog digitala; minim 16 bit. Frecventa de esantionare a semnalului colectat; minim 30 kHz. Ajustare filtrul trece jos a canalelor de inregistrare; Da. Ajustare filtrul trece sus a canalelor de inregistrare; Da. Posibilitati de ajustare; Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului. Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă. Numar de canale de inregistrare; minim 2. Factorul de amplificare a semnalului colectat; minim 60 dB. Raspunsul la frecvente; 0.5 Hz - 4 kHZ. Rata de rejectie pe mod comun; minim 110 dB. Tensiunea maximă de decalaj la intrare; Minim 1.5. Impedanta de intrare; Minim 10 Mohm. Rata de stimulare; 40 sau 80/90 Hz. Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica; Căsti de insertie. Casti externe. Vibrator osos. Intensitatea semnalului de stimulare; 0 - 100 dB. Stimulare sonora pe fregventa cu sincronizare; Da. Frecventa sunetului stimulant separat cu sincronizare; 500, 1000, 2000 și 4000 Hz. Frecventa de esantionare a semnalului colectat; minim 30 kHz. Posibilitati de ajustare; Nivelul stimulului, protocoalele de testare. Consumabile. Dopuri de silicon de unica utilizare; Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti). Tuburi de rezerva; 100 buc. Electrozi snap clip de unica utilizare; Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti). Pasta conductoare; Pentru 300 de investigatii. Gel abraziv de curatare; Pentru 300 de investigatii. Paduri alcoolizate; Pentru 300 de investigatii. Casti adezive pentru nou nascuti; Pentru 100 de investigatii. | buc | 1 | 670000,00 |  |
| 3 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă. Descriere: Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă.. Parametrul; Specificația generala. Parametri monitorizati; Electroencefalografia; da. LTM (Long Term Monitoring); da. Altele; da. Numărul de canale EEG; Minim 24. Rezoluția datelor EEG, bit; Minim 24. Gama frecvenței de lucru, Hz; 0 - 3 kHz. Display; Funcția freez sau analog; Da. Afișare derivații; Minim 24. Dimensiuni; Minim 23 inch. Rezolutia monitor; Minim Full HD. EEG în timp real; Da. Verificarea impendanței electrodului; Da. Filtru de rejecție comună la 50 Hz, dB; Minim 110. Impendanța preamplificatorului, Mohm; Minim 160. Calibrarea; Da, automată dacă este necesară. Detectarea și interpretarea datelor; Da, brain mapping, potențiale evocate, analiza spectrala. Video digital; Camera tip; lumină și întuneric. minim. Full HD; Da. Camera amplasată pe stativ separat; Da. Fotostimulator amplasat pe stativ separat; Da. Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separat; Da. Pacientul se va afla în cameră separate față de medic; Da. SISTEM PC; CPU minim i5 sau Ryzen 5 nu mai vechi de 2 generații, HDD min. 1 TB, RAM min. 16 Gb, Sistem de operare licențiat, mouse si tastatura; Da, sau mai puternic dacă acest parametru este solicitat de către producător. Printer alb negru; Da. Adnotări; Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient; Da. Alimentare; 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru; Da. Accesorii. Masa de lucru; Pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru; Da. Stative pentru amplasarea modulelor; Pentru fotostimulator, camera, modul de colectare a semnalelor; Da. Chituri de interconectare a modulelor; Da, suficient de lungi pentru a conecta modulele de colectare a semnalelor din camera alăturată. Caciulite pentru pacient adult, pediatric, nou nascut; Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita; Da, 1 caciulita pentru fiecare categorie de pacient. Daca sunt necesari se vor livra electrozi tip punte pentru fiecare categorie de pacient; Da, cite 1 set de fiecare categorie format din 20 buc de electrozi. Electrod tip cleste pentru ureche; 6 buc. | buc | 1 | 670000,00 |  |
| 4 | Mașină de anestezie | Descriere; Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical. Parametru; Specificaţia. Prize de gaz; O2, Aer. Display mașina de anestezie; ≥15", color TFT sau LCD. touch screen. Debitmetre; tipul; electronice. gaz; O2, Air. gama, L/min; diapazon min. 0.2 - 15. Vaporizator; tip vaporizator acceptate; Izofluran; obligatoriu. Sevofluran; obligatoriu. Halothan; obligatoriu. număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv; ≥ 2 unități; obligatoriu. Izofluran; obligatoriu. Sevofluran; obligatoriu. interlock; obligatoriu. sistem de absorbție CO2; obligatoriu. Mecanisme de siguranță; siguranța O2; acustică, vizuală. siguranță de amestec hipoxic; obligatoriu. Ventilator automat; tip pacient; Adult, Pediatric. moduri de ventilație; Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P. mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer); obligatoriu. volumul Tidal, ml; diapazon min. 10-1500. frecvența respirației/minut; diapazon min. 5 - 100. Volum minutar (MV), L/min; diapazon min. 3-60. raportul I:E; minim 2:1 la 1:8. pauză de inspirație; obligatoriu. limita de presiune, cmH2O; diapazon min. 15-70. PEEP, cmH2O; diapazon min. 4-30. Trigger flux; diapazon min. 1-10 L/min. Trigger presiune; diapazon min. 20 - 1 cmH20. Monitorizare complianta, rezistivitate; obligatoriu. Sistem de autodiagnostic; testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor. AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice); obligatoriu. Sistem de management al consumului de agent anestezic; obțional. Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului; cu funcție de incălzire a amestecului gazos; obligatoriu. port auxiliar ieșire a amestecului gazos; obligatoriu. Parametri monitorizați și afișați pe display; Presiunea de aer; Alarmă de înaltă presiune; obligatoriu. Alarma presiune subatmosferică; obligatoriu. Presiune scăzută / apnee; obligatoriu. Alte alarme de presiune; obligatoriu. Volumul minut, l/min; obligatoriu. Concentrația de O2; Timp de răspuns, sec; <35. Concentrația de CO2; alarmă apnee; obligatoriu. Monitorizare agent; Tipul de agenți; Halothan, isofluran, sevofluran. Auto indentificarea gazelor anestezice; obligatoriu. Alarmă concentrare agent; obligatoriu. Determinarea și afișarea valorii MAC; obligatoriu. spirometria; opțional. Modulul de gaze; încorporat la mașina de anestezie; obligatoriu. determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici; obligatoriu. Celulă determinare O2 tip paramagnetic; obligatoriu. Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale; display; ≥19", color TFT sau LCD; obligatoriu. touch screen; obligatoriu. monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale; obligatoriu. fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie; obligatoriu. imprimantă termică încorporată Reformularea parametrului in: imprimantă termică; obligatoriu. conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB; obligatoriu. Protecti la defibrilare 360J; obligatoriu. Protectia contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecventa inalta; obligatoriu. Compensarea automata a driftului isoliniei; obligatoriu. Detectarea automata a tipului de manjeta; obligatoriu. baterie internă reîncărcabilă; obligatoriu. interfață de cominicare cu altele; obligatoriu. Modulele hemodinamice incluse; Electro-cardio-grama (ECG); frecvența cardiacă; obligatoriu. traseul ECG; obligatoriu. analiza și măsurarea segmentui ST; obligatoriu. determinarea cel puțin 20 de aritmii; obligatoriu. Puls-oximetria (SpO2); fotopletismografia; obligatoriu. valoarea SpO2; obligatoriu. indicile de perfuzie; obligatoriu. Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP); obligatoriu. Respirația (impendanța transtoracică); obligatoriu. Temperatura pe 2 canale; obligatoriu. Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale; obligatoriu. Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT); obligatoriu. Alarme prioritare; 3. Tensiune de alimentare; 220 V, 50 Hz. Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc; obligatoriu. Baterie internă; autonomie de lucru ≥ 1.5h; obligatoriu. Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc; obligatoriu. Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți; obligatoriu. Presiune de alimentare cu gaze; 3.0 - 6 bar. Accesorii:. Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat; 1 buc.. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen (conector standard DIN); 1 buc.. Furtunul cu conector de conectare la sursa de AGSS; 1 buc.. Circuit de ventilare; Adult, reutilizabil; ≥ 2 set., să se indice codul produsului. Plămîn de test; Adult, reutilizabil; ≥ 2 buc., să se indice codul produsului. Senzor de flux; Reutilizabil; ≥ 2 buc., să se indice codul produsului. Filtru antibacterial; Adult, unică utilizare; ≥ 50 buc., să se indice codul produsului. Accesorii modul de gaz CO2; Adult; ≥ 4 set., să se indice codul produsului. Cablu ECG; Adult, reutilizabil min. 5 fire; ≥ 2 buc., să se indice codul produsului. Senzor SpO2; Adult, reutilizabil; ≥ 4 Buc., să se indice codul produsului. Manșete NIBP; Adult, reutilizabilă; ≥ 4 buc., să se indice codul produsului. Adult mare, reutilizabilă; ≥ 2 buc., să se indice codul produsului. Senzor de temperatură; Adult, reutilizabil; ≥ 1 buc., să se indice codul produsului. Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT; Accesorii pentru Adult; ≥ 5 buc., să se indice codul produsului. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | buc | 2 | 1000000,00 |  |
| 5 | Neuromonitor | Descriere; Un neuromonitor este un dispozitiv medical avansat utilizat pentru a evalua în timp real integritatea și funcționarea sistemului nervos (creier, măduva spinării și nervi periferici). Acesta funcționează prin înregistrarea și analizarea semnalelor electrice generate de neuroni, fiind esențial în special în timpul operațiilor cu risc ridicat pentru a preveni leziunile neurologice permanente.. Specificatia generala. Descriere generală. Configurație; Amplasat pe troleu cu roți. Sertar pentru consumabile; Da. Tip ecran; Minim 21 inch, touchscreen,. Rezolutia ecranului; Minim Full Hd. Sistem modular; Da. Număr de canale; Minim 32. Module software necesare; Electromiografia. Potențiale Evocate Somatosenzoriale. Inversia de Fază a Potențialelor Evocate Somatosenzoriale. Potențiale Evocate Motorii. Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural. Stimulare Corticală Directă. Monitorizarea Trenului de Patru. Modul de stimulare directă a nervului și monitorizare a pragului de stimulare a șuruburilor pediculare. Tipul stimulului; Curent constant. Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului; Minim 2. Numărul de canale pentru stimulare a surubului pedicular; Minim 1. Curentul de stimulare pe nerv; 0.1 - 10 mA. Curentul de stimulare pe șurub pedicular; 0.1 - 35 mA. Tensiunea de stimulare; :- 35 V - + 35 V. Monitorizarea impedanței țesutului în timp real; Da. Ajustarea tensiunii de stimulare automat; Da. Forma impulsului de stimulare; Dreptunghiular. Frecvența impulsurilor; 3 - 30 Hz. Durata pulsului; 200 µs. Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±10 % din valoarea setata; Da. Modul de stimulare directă corticala. Tipul stimulului; Curent constant. Numărul de canale; Minim 1. Curentul de stimulare; 0.1 - 35 mA. Tensiunea de stimulare; :- 35 V - + 35 V. Monitorizarea impedanței țesutului în timp real; Da. Ajustarea tensiunii de stimulare automat; Da. Forma impulsului de stimulare; Dreptunghiular. Polaritatea impulsurilor; Pozitiv, negativ, bipolar. Modul de stimulare; Un impuls sau o serie de impulsuri. Durata pulsului; 100 - 1000 µs. Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±10 % din valoarea setata; Da. Frecvența impulsurilor in modul de stimulare un impuls; 1 - 60 Hz. Posibilitate de inregistrare EMG sincronizata; Da. Numarul de stimuluri intr-o serie in modul stimulare in serie; 1-9. Frecvența de repetare a seriei de impulsuri; 0.1 - 5 Hz. Intervalul de timp intre impulsuri din seria de impulsuri; 1 - 10 ms. Modul de stimulare a potentialelor evocate somatosensoriale. Tipul stimulului; Curent constant. Numărul de canale pentru stimulare directă a nervului; Minim 4. Curentul de stimulare; 1 - 100 mA. Tensiunea de stimulare; :- 150 V - + 150 V. Monitorizarea impedanței țesutului în timp real; Da. Ajustarea tensiunii de stimulare automat; Da. Forma impulsului de stimulare; Dreptunghiular. Frecvența impulsurilor; 1 - 20 Hz. Durata pulsului; 100 - 1000 µs. Sistem de alarmă dacă curentul livrat depășește ±20 % din valoarea setata; Da. Modul de stimulare transcranial extern. Tipul stimulului; Tensiune continua. Numărul de canale; Minim 1. Curentul maxim de stimulare; 1.5 A. Tensiunea de stimulare; 0 - 1000 V. Monitorizarea impedanței țesutului în timp real; Da. Ajustarea curentului de stimulare automat; Da. Metoda de stimulare; Impuls unic, serie de impulsuri. Numărul de impulsuri in seria de impulsuri; 1-9. Sistem de siguranta de oprire automata; Da, in caz ca tensiunea este prea mare. Forma impulsului de stimulare; Dreptunghiular. Modul de înregistrare a electromiografiei. Număr de canale; Minim 16. Modalitate de inregistrare; Continuu sau automat la semnal de declansare. Intervalul de frecvente; 1.6 Hz - 5 kHz. Filtru trece jos; 10 - 200 Hz. Filtru trece sus; 100 - 3300 Hz. Filtru Notch; 50 Hz. Impedanta de intrare; Minim 1 Mohm. Rata de rejectie pe mod comun; Minim 100 dB. Rata de esantionare a semnalului; 10 kHz. Audio; Reproducerea acustica a semnalelor EMG. Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor; Continuu. Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Somatosenzoriale. Numarul de canale; Minim 16. Intervalul de frecvente; 1.5 Hz - 5 kHz. Filtru trece jos; 10 - 200 Hz. Filtru trece sus; 100 - 3300 Hz. Filtru Notch; 50 Hz. Impedanta de intrare; Minim 1 Mohm. Rata de rejectie pe mod comun; Minim 90 dB. Rata de esantionare a semnalului; 10 kHz. Audio; Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate. Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor; Continuu. Forma semnalului afisat; Semnal mediat, trend. Modul de inregistrare a Electroencefalografiei. Numarul de canale; Minim 16. Intervalul de frecvente; 0.5 Hz - 4 kHz. Filtru trece jos; 0.5 - 200 Hz. Filtru trece sus; 50 - 3300 Hz. Filtru Notch; 50 Hz. Impedanta de intrare; Minim 1 Mohm. Rata de rejectie pe mod comun; Minim 90 dB. Rata de esantionare a semnalului; 10 kHz. Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor; Continuu. Forma semnalului afisat; Semnal EEG continuu. Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motocorticale înregistrate Epidural. Numarul de canale; Minim 3 contacte utilizate concomitent. Intervalul de frecvente; 1.5 Hz - 4 kHz. Filtru trece jos; 1 - 200 Hz. Filtru trece sus; 100 - 3300 Hz. Filtru Notch; 50 Hz. Impedanta de intrare; Minim 1 Mohm. Rata de rejectie pe mod comun; Minim 90 dB. Rata de esantionare a semnalului; 10 kHz. Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor; Continuu. Forma semnalului afisat; Semnal mediat, trend. Audio; Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate. Detectarea artefactelor; Da. Modul de inregistrare a Potențiale Evocate Motorii. Numarul de canale; Minim 16. Intervalul de frecvente; 1.6 Hz - 5 kHz. Filtru trece jos; 10 - 200 Hz. Filtru trece sus; 100 - 3300 Hz. Filtru Notch; 50 Hz. Impedanta de intrare; Minim 1 Mohm. Rata de rejectie pe mod comun; Minim 100 dB. Rata de esantionare a semnalului; 10 kHz. Monitorizarea impedantei contactelor electrozilor; Continuu. Forma semnalului afisat; Trasarea curenta. Modul de Monitorizarea Trenului de Patru. Numarul de canale; Minim 1. Limita amplitudei semnalului detectat; 0.01 - 5 mV. Stimulator; Stimulator al Potențialelor Evocate Somatosenzoriale. Frecventa impulsului de stimulare; 2 Hz. modul de stimulare; O serie de 4 impulsuri. Specificatie software. Functie de anulare a stimularii si monitorizarii in cazul utilizarii dispozitivelor de electrochirurgie; Da. Recunoastere automata a modulelor conectate; Da. Setari predifinite pentru manipularile efectuate; Da. Posibilitate de ajustare a setarilor manipularilor efectuate; Da. Posibilitate de vizualizare concomitenta a tuturor semnalelor care prezinta interes; Da. Semnale sonore; Semnale sonore de informare in modificarea semnalelor electrice nervoase inregistrate. Asistent de plasare a electrozilor; Ghid grafic de informare a amplasarii corecte a electrozilor. Consumabile și accesorii. Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 20 - 30 mm, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare; Minim 15 buc. Electrod de stimulare a nervului periferic, electrod drept, ascutit monopolar, tip flush, lungimea electrodului 90 - 95 mm, cu izolare si flexibil, cu cablu lungime minim 2.5 m, de unica utilizare; Minim 15 buc. Electrod de stimulare, monopolar, tip bilă de diametru 2.4 mm, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare; Minim 2 buc. Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip bilă de diametru 2 mm, lungimea electrodului 80 - 90 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare; Minim 2 buc. Electrod de stimulare, bipolar concentric, virf ascutit de diametru 1.4 mm, lungimea electrodului 110 - 120 mm de tip baionetă, de multiplă utilizare; Minim 2 buc. Electrod de stimulare cortical, bipolar, tip bilă de diametru 2.5 mm, lungimea electrodului 9 - 10 mm, de multiplă utilizare; Minim 2 buc. Electrod de stimulare, bipolar concentric, tip tijă, de diametru 1.4 mm, virf indoit la 30 grade, lungimea electrodului 50 - 60 mm, de multiplă utilizare; Minim 2 buc. Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, baionetă, lungimea electrodului de 80 - 90 mm, reutilizabil; Minim 1 buc. Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf ascuțit, lungimea electrodului de 110 - 120 mm, reutilizabil; Minim 1 buc. Electrod de stimulare, bipolar, tip microfork vârf bilă de 0.9 - 1 mm, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil; Minim 1 buc. Electrod de colectare a semnalului, bipolar, tip microfork virf ascuțit rasucit la 90 grade, lungimea electrodului de 60 - 70 mm, reutilizabil; Minim 1 buc. Electrod de stimulare tip ac subdermal, bipolar concentric, cu electrod de referinta integrat, reutilizabil, lungime cablu minim 2.5 m; Nimim 2 buc. Set de electrozi de inregistrare tip ac subdermal, monopolar, lungime ac 18 mm, lungimea de 1.5 m, reutilizabil, format din 4 bucati de culori diferite; Minim 3 seturi. Electrod subdural cu 6 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.8 m, de unica utilizare; Minim 15 buc. Electrod subdural cu 8 contacte, distanța dintre contacte 10 mm, lungimea cablului minim 1.85 m, de unica utilizare; Minim 15 buc. Set de electrozi tip spirala pentru scalp format din 24 de bucati de 6 culori diferite, lungimea minim 1.5 m, de unica utilizare; Minim 15 seturi. Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 12 Fr, de unica utilizare; Minim 10 buc. Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 10 Fr, de unica utilizare; Minim 10 buc. Electrod de tip cateter uretral, lungimea cablu minim 2 m, diametru 8 Fr, de unica utilizare; Minim 10 buc. Electrod de unica utilizare tip snap button pentru pacient pediatric; Minim 1000 buc. Set de cabluri de interconectare de multiplă utilizare, pentru electrozi tip snap-button, lungime minim 1.5 m format din 3 bucati de culori diferite,; Minim 4 seturi. Oferta să includă și acele consumabile care nu au fost descrise dar sunt necesare pentru buna functionare a dispozitivului si posibilitatea de utilizare a consumabilelor descrise mai sus (cabluri de interconectare, adaptoare, etc.); Da. | buc | 1 | 1250000,00 |  |
| 6 | Sistem de rezecție artoroscopică | Descriere: Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă. Turnul de artroscopie să fie din următoarele componente: 1. Troleu artroscopic - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocesor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Sursa de lumina - 1 buc. 5. Dispozitiv Shaver - 1 buc; 6. Artropompă - 1 buc.; 7. Modul de electrocoagulare - 1 buc." Parametru Specificaţia: Troleu artroscopic: Înălțime ≥ 1400 mm; Lățime ≥ 500 mm; Adâncime ≥ 500 mm; Polițe standard ≥ 4; Sertar ≥ 1; Roți blocabile ≥ 2 Suport pentru cap cameră 1 buc. Suport sau compartiment pentru cabluri; Cablu de alimentare ≥ 4 m lungime; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Transformator, capacitate ≥ 1500 VA, 220-240 V Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate) min. 8 prize Buton central de On/Off central Ușă din spate cu grilă pentru ventilație Suport pentru monitorul de bază, staționar sau flexibil Monitor medical: Integrat/separat; Monitor optimizat pentru aplicațiile artroscopice; Rezoluția ≥ 3800x2100 pxl, min. 4K; Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz); Diagonala display ≥ 30"; Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) ≥ 175°; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Videoprocesor cu cap cameră: Integrat/separat; Videoprocesorul: min. 3800x2100, min. 4K; posibilitate de capturare foto cu rezolutia min. 1080p; posibilitate de capturare video min. 1080p; Memoria SSD min. 128 Gb; prezenta următoarelor funcții: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate, standby lumina. Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Cap camera: Senzor cu rezoluție minim 4K; conține min. 2 butoane programabile; TV coupler-lul (lentila) intergrat/sau separat; lungimea min. 2.5m; Sursa de lumina: Integrat în videoprocesor sau aparte; Puterea de ieșire, ≥ 300 Watt sau ≥ 1600 lumeni; Durata de funcționare, ore Led > 20000; Conector pentru fibra tip turet(baraban): Olympus, Wolf, Storz; Controlul iluminării manual sau automat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Shaver: Sistem motorizat; Posibilitate de conectare pedală Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz); Piesa Shaver: min. 1 buton de control; posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotatie, setarea vitezei si modul de oscilare; viteza de rotatie maximala ≥ 8000 rpm. Lungime cablu minim 4 m Artropompa: Tip peristaltică; Debit ≥ 1,5 L/min; Mod de irigare automat, cu senzor de presiune integrat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Modulul de electrocoagulare sau sistem de ablație Parametrii modulului de electrocoagulare: Port pentru pedală min. 1 buc Tăierea monopolara min. 350 W; Coagularea monopolara min. 200 W; Tăierea bipolara min. 200 W; Coagularea bipolara min. 200 W; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Parametrii sistemului de ablație: Port pentru pedală min. 1 buc Regim de ablație și coagulare Selectarea puterii Putere max generată ≥ 400 W Sondă de lucru inclusă min. 5 buc Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Accesorii: Cap Camera compatibil cu videoprocesor min. 1 buc. Optică telescopică 4K: unghiul de vizionare 30˚ - min. 2 buc; diametru min. 4 mm;lungimea de lucru min. 150 mm;tip format: eyecup; Shaver handpiece min 1 buc. Altele: Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Manual de part list - Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. | buc | 1 | 1700000,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o |  | Criteriile de calificare și de selecție |  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligat Ivitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cererea de participare |  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 |  | Specificația tehnică |  | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." |  | DA |
| 3 |  | Specificația de preț |  | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. |  | DA |
| 4 |  | DUAE |  | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. |  | DA |
| 5 |  | Garanția pentru ofertă |  | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor |  | DA |
| 6 |  | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) |  | către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. |  | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. |

| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 16 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 19 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit | DA |
| 20 | Declarație de la ofertant | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 22 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului. | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |
| 23 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. |  |
| 24 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS |  |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS