Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale Tomograf cu rezonanță magnetică 1.5 T conform necesității IMSP SCR Timofei Moșneaga

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical cu 24 luni garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf cu rezonanță magnetică 1.5 T | Specificație tehnică pentru tomograf cu rezonanță magnetică 1.5 T. Cerința tehnică; Parametrii de performanță. Tomograf cu rezonanța magnetică cu puterea cîmpului magnetic (inducție) nu mai puțin de 1.5 Tesla, cu gradienti puternici, care oferă un nivel ridicat de cercetare a întregului corp a pacientului, cu accent pe imagistiga toracelui, abdomenului si musculoscheletal, investigatii avansate a ficatului și vizicii biliare. Cu tehnologii avansate de accelerare a timpului de scanare pentru imagistica 2D, 3D.; da. Sistem nou, nerecondiționat, anul producerii 2025 sau mai nou; da. Magnet. Tip de magnet; Supraconductor, protejat activ. Intensitatea câmpului magnetic (inducție); 1.5 Tesla. Diametrul interior al tunelului în izocentrul magnetului; minim 70 cm. Lungimea tunelului pacientului (Patient Bore):; ≤ 163 cm. Sistem de compensare automat activă (Auto active shimming system); da. Metodă de compensare: pasivă și activă (Shimming method: passive and active); da. FOV maxim în direcțiile X, Y și Z; ≥ 500 mm. Omogenitatea tipică a câmpului magnetic în părți per milion (ppm) în metoda RMS de măsurare în 24 de zone într-un punctdin fiecare plan:. la 10 cm DSV; ≤ 0.02 ppm. la 20 cm DSV; ≤ 0.07 ppm. la 30 cm DSV; ≤ 0.2 ppm. la 40 cm DSV; ≤ 0.6 ppm. la 50 cm DSV; ≤ 5.5 ppm. Stabilitatea pe termen lung a câmpului magnetic; Nu mai mult de 0,1 ppm/h. Câmp marginal de linie de 0,5 mT din centrul magnetului; În direcția radială nu mai puțin de 2,5 m; în direcția axială nu mai mult de 4,0 m. Sistem de răcire. Sistem criogenic cu heliu; fără fierbere (zero boil off), sau fără heliu. Nivel de încărcare cu Heliu a RMN-ului în momentul dării în exploatare; nivelul optimal recomandat de producător pentru modelul ofertat (se va prezenta o declarație de la producător, inclusiv un extras din manualele tehnice sau de service). Sistem de gradient. Amplitudine maximă a gradientului (fiecare axă); ≥ 45 mT/m. Viteza de creștere a gradientului (slew rate) (fiecare axă); ≥ 200 T/m/s. Amplitudine maximă efectivă a gradientului (suma vectorială pe toate 3 axe); ≥ 78 mT/m. Viteza de creștere efectivă a gradientului (suma vectorială pe toate 3 axe); ≥ 346 T/m/s. Sistem/tehnologie de reducere a zgomotului acustic în timpul scanării. Vor fi incluse în ofertă toate opțiunile de reducere a zgomotului disponibile la producător.; da. Sistem de radiofrecvență. Lățimea de bandă maximă a fiecărui canal de recepție; ≥ 0.72 MHz. Sistem de procesare a semnalului de radiofrecvență; Digital. Numarul de canale de recepție independente; ≥ 48 de canale, sau sistem care funcționează independent de numărul de canale. Puterea transmițătorului, kW; minim 16 kW. Rezoluția sistemului. Grosime maximă secțiune 2D; ≤ 0.5 mm. Grosime maximă secțiune 3D; ≤ 0.05 mm. Matrice de scanare; ≥ 1024. Masa pacientului, sistem de confort si siguranta. Sarcina maximă pe masa pacientului; ≥ 250 kg. Gama de mișcare longitudinală a mesei; ≥ 135 cm. Iluminare reglabilă în canalul magnetic; da. Ventilație reglabilă în canalul magnetic; da. Sistem de comunicare bidirecțională cu pacientul; da. Buton de apel de urgență care poate fi activat de către pacient; da. Sistem de monitorizare a parametrilor fiziologici (ECG, respirație); da. Set pentru confort în timpul examinărilor (saltea, tetiere, genunchiere, curele pentru fixarea pacienților); da. Sistem de monitorizare video a pacientului din camera de scanare, cu monitor in camera operatorului.; da. Bobine de radiofrecvență. Bobină de recepție - transmisie, integrată, pentru examinări al întregului corp; da. Bobină multicanal pentru cap și gât, pentru adult; ≥ 16 canale. Bobină multicanal pentru coloana vertebrala; ≥ 32 canale. Bobină de corp cu mai multe canale, pentru adult; ≥ 16 canale. Bobina multifuncțională flexibila, dimensiuni mari, pentru adult; ≥ 16 canale. Bobină pentru adult rigidă, dedicată genunchiului și piciorului (1 buc.) sau bobină pentru adult dedicată genunchiului (1 buc.) și piciorului (1 buc.); ≥ 8 canale. Bobină pentru adult, rigidă, dedicată pentru umăr; ≥ 6 canale. Consolă și sistem de reconstrucție. Sistemul informatic trebuie să asigure din punct de vedere tehnic performanța prelucrării datelor de înaltă calitate și rapidă, schimbul de rețea, arhivarea datelor și executarea paralelă a procedurilor de scanare și reconstrucție a imaginii.; da. Sistemul informatic trebuie să fie capabil să ruleze cele mai avansate instrumente software din portofoliul producătorului.; da. Numărul de imagini stocate (matrice minim 256x256) fără compresie pe hard disk; ≥ 2000000. Viteza de reconstrucție minim 256 × 256, FFT, FOV complet; ≥ 40000 imagini/s. Sistem de arhivare pe mediu de stocare extern; da. Unitate de sincronizare ECG, puls și respirație; da. Procesarea imaginei, arhivare, conectare la rețea și imprimantă, înstrierea imaginelor pe USB; da. Sistem software și hardware de conexiune de la distanta la RMN. Stație de post-procesare. Stație de post-procesare a investigațiilor, cu aplicații clinice sau acces la aplicațiile clinice de evaluare a investigațiilor, cu minim următorii parametri:; minim 2 buc.. Stația va suporta tehnic cele mai avansate aplicații din portofoliul producătorului; da. O interfață multimodală de evaluare a imaginii; da. Dotată cu instrumente de vizualizare și descriere a imaginilor RMN și CT; da. Export DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare pe mediu de stocare extern; da. Export imagini în format AVI, DICOM; da. Înscriere investigație cu vizualizator pe un mediu de stocare extern; da. Aplicație sau licență pentru imprimare investigațiilor la imprimanta DICOM; da. Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei; da. Posibilitate conectare de la distanță a minim 2 utilizatori concomitent; da. Studii clinice efectuate pe sistem. Cercetarea capului (cerebral, tumor, epilepsie, SM, AVC, pediatrie, neonatologie, IAC, spectroscopie, tractografie); da. RMN permeabilitate TOF, FLOW metria, orbite, pituitara; da. Cercetarea regiunii gâtului ( SPN, tesuturi moi); da. Cercetarea coloanei vertebrale (cervical, dorsal, lombar, intreaga); da. Cercetarea regiunii abdominale (abdomen, MRCP, suprarenale, pancreas, faza urografica, angiografia); da. Cercetarea regiunii pelvine (prostata, penis, testicule, uter, angiografia, spectroscopia prostatei); da. Cercetarea extremităților, inclusiv articulațiile cu vizualizarea structurilor cartilaginoase în T2 maps.; da. Angiografii RMN; da. Difuzie RMN în neurologie si oncologie; da. RMN perfuzie; da. RMN substractii în neurologie si oncologie; da. Instrumente și aplicații disponibile pe consola sistemului. Vor fi instalate versiunile software cele mai recente și avansate disponibile pentru aparatul propus; da. Vor fi acceptate aplicații echivalente sau superioare celor enumerate mai jos; da. Angiografie RMN TOF 2D și 3D; da. Angiografie RMN cu contrast; da. Angiografie RMN prin contrast de fază; da. Imagistică de difuzie cu tehnici de achiziție rapidă; da. DTI (Diffusion Tensor Imaging); da. Perfuzie RMN cu și fără contrast; da. Secvență UTE, achiziție cu timp de ecou ultra scurt; da. Spectroscopie RMN; da. Elastografie RMN; da. Pachet software cu algoritmi pentru reconstrucția imaginii cu o calitate îmbunătățită a imaginii; da. Pachet software și hardware, destinat micșorării timpului de scanare și timpului de reconstrucție, bazat pe imagistica paralelă și tehnologia de inteligență artificială/învățare profundă, aplicabil pentru secvențele de scanare 2D și 3D, spin echo și gradient echo.; da. Pachet software și hardware, bazat pe tehnologia de inteligență artificială/învățare profundă, destinat să genereze imagini cu rezoluție superioară, pornind de la achiziții cu rezoluție inferioară, asigurând în același timp reducerea sau eliminarea artefactelor pentru menținerea fidelității imaginii.; da. Pachet software și hardware, bazat pe tehnologia de inteligență artificială/învățare profundă, destinat pentru asistență în planificarea examinării și poziționarea pacientului, aplicabil pentru diferite regiuni investigate.; da. Funcție de monitorizare a bolusului ce permite pornirea achiziției în momentul de concentrație maximă a substanței de contrast; da. Funcție de gestionare automată a poziției mesei pentru efectuarea agiografiilor RMN pe arii extinse.; da. Funcție de eliminare a artefactelor de mișcare voluntară și involuntară care poate fi combinată cu tehnicile de sincronizare respiratorie.; da. Sistemul trebuie să permită efectuarea studiilor de difuzie (DWI) pentru aplicații oncologice și inflamatorii, combinate cu tehnici de sincronizare respiratorie și tehnici de suprimare a grăsimii.; da. Sistemul trebuie să permită aplicarea tehnicilor de eșantionare parțială a spațiului-k (Fourier parțial), în examinările 3D; da. Sistemul trebuie să ofere o metodă de monitorizare și compensare în timp real a deplasărilor organelor abdominale cauzate de respirație, sincronizând achiziția cu ciclul respirator. Tehnica trebuie să fie aplicabilă secvențelor de tip Gradient Echo, Echo Planar și Fast Spin Echo.; da. Sistemul trebuie să permită selectarea și achiziția a până la 15 valori b diferite în cadrul aceleiași secvențe de difuzie și să asigure procesarea imaginilor pentru fiecare valoare b selectată.; da. Sistemul trebuie să permită achiziția și procesarea secvențelor multi-ecou pentru separarea semnalului apei de cel al grăsimii, cu capacitatea de a genera automat 4 seturi de imagini dintr-o singură achiziție: apă, grăsime, în fază și defazat.; da. Sistemul trebuie să ofere o tehnică de achiziție optimizată pentru examinări abdominale în respirație liberă, pentru pacienți care nu pot susține apneea.; da. Sistemul trebuie să permită achiziția volumetrică 3D a întregului ficat într-o singură apnee pentru cuantificarea metabolică, și generarea imaginilor PDFF, R2*, apă, grăsime, în fază și în afara fazei.; da. Sistemul trebuie să includă un instrument de generare a imaginilor MIP, cu capacitatea de a ajusta pas-cu-pas intervalul de secțiuni pentru a evidenția ramificațiile vasculare complexe și a elimina suprapunerile anatomice.; da. Sistemul trebuie să includă o tehnică pentru prevenirea automată a fenomenului de inversare a semnalului în zonele cu concentrație mare de contrast pentru a asigura continuitatea vizuală a vaselor.; da. Sistemul trebuie să ofere o tehnică de eșantionare a spațiului-k cu rate diferite pentru a optimiza rezoluția temporală în studiile dinamice 3D.; da. Sistemul trebuie să permită aplicarea tehnicilor de tip Asymmetric Fourier Imaging (AFI) sau echivalent în direcția codificării secțiunilor.; da. Sistemul trebuie să includă o tehnică pentru reducerea distorsiunilor geometrice cauzate de implanturile metalice.; da. Sistemul trebuie să ofere o tehnică de accelerare bazată pe principiul „Compressed Sensing” combinată cu imagistica paralelă, aplicabilă în studiile creierului, coloanei vertebrale și articulațiilor.; da. Sistemul trebuie să ofere o metodă de achiziție a difuziei bazată pe secvențe FSE/TSE pentru eliminarea distorsiunilor geometrice.; da. Sistemul trebuie să permită analiza hemodinamicii cerebrale prin secvențe dinamice de tip FE-EPI, capabilă să calculeze minim următorii parametri: AT, PH, PT, CBF, CBV, MTT, Tmax.; da. Sistemul trebuie includă tehnica ASL pentru generarea imaginilor de perfuzie cerebrală și vasculară fără utilizarea substanței de contrast (mod 2D și 3D).; da. Sistemul trebuie includă tehnica de imagistică pentru maparea funcțională a activității cerebrale prin detectarea variațiilor semnalului dependente de nivelul de oxigenare al sângelui.; da. Sistemul trebuie să includă o tehnică hibridă de angiografie RM cu capacitatea de a vizualiza simultan vasele de sânge cu viteze de flux variate (atât flux rapid arterial, cât și flux lent venos sau capilar).; da. Tehnologii de accelerare a scanării volumetrice prin optimizarea eșantionării spațiului k care include metode de achiziție segmentată și eșantionare prioritară a centrului spațiului k.; da. Tehnici de eliminare a artefactelor de deformare (întindere sau compresie) specifice secvențelor de difuzie (DWI), cauzate de neomogenitățile câmpului magnetic.; da. Tehnologie care optimizează captarea semnalului pentru țesuturile cu timp de relaxare T2 scurt și reduce artefactele de mișcare, utilizată pentru a obține o delimitare mai clară a structurilor vasculare și a organelor în mișcare; da. Tehnică pentru obținerea unui contrast T2 foarte pronunțat, necesară pentru vizualizarea structurilor lichidiene optimizată pentru mielografii, colangiopancreatografii (MRCP) și imagistica urechii interne.; da. Tehnică de segmentare a spațiului k ce permite selectarea unui număr flexibil de pași de achiziție, depășind limitările secvențelor FSE/TSE standard.; da. Tehnică ce permite utilizarea unui puls RF de 90° aplicat imediat după achiziția datelor pentru a forța revenirea magnetizării în plan longitudinal (repaus), pentru obținerea unor timpi de repetiție (TR) mai scurți fără a compromite intensitatea semnalului pentru structurile cu timpi T1 și T2 lungi precum fluidele.; da. Tehnică care permite pacientului perioade de repaus respirator în timpul protocoalelor lungi de scanare prin segmentarea achiziției în ferestre de apnee mai scurte; da. Achiziție automată a două seturi de date cu direcții de codare a fazei perpendiculare între ele, urmată de suprapunerea acestora prin procesare de tip MIP, utilizată pentru vizualizarea optimă a vaselor de sânge cu traiectorii complexe (de exemplu, vasele pulmonare) într-o singură imagine; da. Tehnică pentru vizualizarea fluxului sanguin arterial și venos, fără contrast, prin exploatarea diferențelor de semnal dintre fazele sistolică și diastolică ale ciclului cardiac.; da. Tehnică pentru vizualizarea separată a arterelor și venelor la nivelul extremităților inferioare fără utilizarea substanței de contrast.; da. Aplicație pentru automatizarea fluxului de lucru pentru angiografia fără contrast, eliminând necesitatea calculelor manuale prin identificarea precisă a timpilor de întârziere.; da. Tehnică de compensare a fluxului în achizițiile FSE/TSE 3D pentru îmbunătățirea semnalului și atenuarea artefactelor.; da. Tehnologie de achiziție rapidă care generează contrast bazat pe raportul T2/T1, optimizată pentru vizualizarea structurilor vasculare și a lichidelor cu timp T2 lung în ferestre de apnee.; da. Metodă de marcare selectivă a spinilor ce utilizează un puls de inversie aplicat într-o poziție independentă de planul de scanare. Tehnica permite evidențierea sau suprimarea semnalului fluidelor care pătrund în volumul investigat.; da. Tehnică care utilizează secvențe de tip 2D FSE/TSE în combinație cu pulsuri de inversie spațială ce permite achiziția secvențială a acelorași secțiuni prin variația timpului de inversie.; da. Funcție de calibrare automată a timpului de sincronizare ECG, utilizată pentru a stabili momentele optime de achiziție a datelor în raport cu ciclul cardiac al pacientului pentru a facilita achiziția automată a imaginilor în fazele sistolică și diastolică.; da. Tehnică ce permite monitorizarea dinamică a fluxului sanguin și evaluarea hemodinamicii fără utilizarea substanțelor de contrast prin achiziții secvențiale la timpi de inversie (TI) multipli.; da. Aplicație de imagistică prin difuzie (DWI) capabilă să realizeze imagini cu un câmp vizual (FOV) redus, concepută pentru a minimiza sau elimina distorsiunile geometrice și artefactele de aliasing în direcția de codare de fază (PE).; da. Apălicații pentru imagistica avansată cardiacă; disponibile opțional. Instrumente și aplicații disponibile pe stația de descriere/post-procesare. Vor fi instalate versiunile software cele mai recente și avansate din portofoliul producătorului; da. Vor fi acceptate aplicații echivalente sau superioare celor enumerate mai jos; da. Aplicație pentru analiză a datelor de imagistică ponderată în difuzie și generarea hărților ADC și ADC exponențiale.; da. Aplicație pentru analiză hemodinamică prin metoda de Contrast Dinamic de Susceptibilitate (DSC) și generarea hărților rBV, rBF, TTP, MTT, TMAX, tMIP.; da. Aplicație pentru analiza curbelor cinetice a investigațiilor cu contrast dinamic (DCE).; da. Aplicație ce permite vizualizarea, segmentarea și evaluarea cantitativă a diverselor seturi de date RMN, inclusiv serii convenționale, de perfuzie, cinetice, DTI și DWI. Dispune de protocoale de afișare personalizabile pentru organe și patologii specifice, instrumente statistice avansate (histograme, rapoarte și analiză ROI) și fuziunea mai multor serii.; da. Aplicație destinată analizei comparative a studiilor imagistice, care utilizează algoritmi de înregistrare și fuziune 3D pentru alinierea automată a imaginilor provenite din date calendaristice diferite, modalități diferite (multimodale) sau serii distincte din cadrul aceluiași studiu.; da. Aplicație pentru accident vascular cerebral, care furnizează informații temporale dinamice privind fluxul sanguin cerebral, utilizând hărți de perfuzie cu praguri dinamice pentru evaluarea vizuală a zonelor hipoperfuzate. Aplicația trebuie să analizeze inclusiv secvențe de imagistică ponderată în difuzie. Aplicația trebuie să utilizeze tehnici ce permit reducerea dozei de contrast.; da. Aplicație pentru analiza cantitativă multiparametrică a formațiunilor tumorale cerebrale. Aplicația trebuie să asigure corecția efectului de „leakage”, îmbunătățind precizia hărților de perfuzie în secvențele dinamice ponderate în susceptibilitate (DSC).; da. Aplicație dedicată ce include parametri avansați de difuzie și perfuzie calitativă, oferind o analiză multiparametrică simultană și eficientă a tuturor secvențelor disponibile, cu afișaj specific pentru prostată. Aplicația trebuie să includă șabloane de raportare PI-RADS.; da. Aplicație pentru investigațiile capului și gâtului, care include calculul automat al hărților de difuzie și permeabilitate, analiza curbelor cinetice, care furnizează date calitative și cantitative pentru evaluarea eficientă a răspunsului pacientului la tratament.; da. Aplicație pentru imagistică cu Tensor de Difuzie (DTI și Tractografie), capabilă să calculeze hărți parametrice din serii brute de tensori de difuzie (hărți de Difuzivitate Medie, hărți ponderate Trace, hărți de Anizotropie Fracționară - FA, Anizotropie Relativă - RA, Raport de Volum - VR, hărți colorate de direcție a fibrelor, precum și hărți de Difuzivitate Radială și Axială). Modulul permite utilizatorilor reconstrucția 3D a tracturilor axonale.; da. Aplicație pentru calcularea hărților principale de permeabilitate din imagini brute obținute prin examinări dinamice cu substanță de contrast, hărți calitative optimizate (TME, AUC, Wash-in, Wash-out, Peak) și hărți semi-cantitative (VE, VP, Kep și Ktrans), care include funcții pentru definirea automată sau manuală a funcției de input arterial (AIF), segmentarea automată sau manuală a fundalului și algoritmi de corecție a mișcării.; da. Aplicația pentru Perfuzie prin Marcaj Arterial (ASL), pentru măsurarea perfuziei cerebrale fără utilizarea unei substanțe de contrast. Aplicația trebuie să includă instrumente pentru îmbunătățirea raportului semnal-zgomot, să calculeze hărțile ponderate în perfuzie și să furnizeze calculul cantitativ al fluxului sanguin cerebral (CBF).; da. Aplicație pentru, evaluare cantitativă a tuturor mișcărilor de translație microscopică ce contribuie la semnalul RM de difuzie și calculearea hărților IVIM (D, D* și f).; da. Aplicații pentru cartografiere T2/T2* (T2 mapping), capabile să genereze hărți parametrice T2 și T2* din secvențe multiecou care includ instrumente specifice investigațiilor hepatice și a structurilor cartilaginoase; da. Aplicație automatizată, pentru evaluarea multiparametrică a formațiunilor tumorale cerebrale, care integrează date cantitative și calitative din secvențe DSC și DCE; da. Aplicație pentru imagistică cu Tensor de Difuzie (DTI și Tractografie) a coloanei vertebrale, care analizează structura măduvii spinării și a integritatea fibrelor nervoase, generarează hărți de Anizotropie Fracționară (FA) și Coeficient de Difuzie Aparent (ADC) specifice coloanei vertebrale și efectuează reconstrucția 3D a fibrelor nervoase; da. Aplicație pentru analiza automată și instantanee a datelor de perfuzie pentru a asigura un timp de răspuns minim în cazurile de AVC acut.; da. Aplicație pentru calcularea hărților principale de permeabilitate din imagini brute obținute prin examinări dinamice cu substanță de contrast, hărți calitative optimizate (TME, AUC, Wash-in, Wash-out, Peak) și hărți semi-cantitative (VE, VP, Kep și Ktrans). Include funcții pentru definirea automată sau manuală a funcției de input arterial (AIF), segmentarea automată sau manuală a fundalului și algoritmi de corecție a mișcării.; da. Aplicație pentru analiză metabolică hepatică pentru studiul hepatitelor, cirozelor, cancerului și alte afecțiuni, prin măsurarea fracției de grăsime hepatică și generarea a genera hărților parametrice de tip Fracția de Grăsime a Densității Protonice (PDFF) pentru întreg parenchimul hepatic Aplicația trebuie să includă corecția T2* necesară pentru a asigura acuratețea rezultatelor, evitând erorile specifice metodelor Dixon standard; da. Aplicație pentru vizualizarea 3D a patologiilor rectale, identificarea marginilor tumorale,evaluarea implicării mezorectale, ganglionilor și metastazelor. Aplicația trebuie să asigure calculul automat al difuziei, calculul permeabilității calitativ și cantitativ, analiza morfologiei rectale bazată pe T2w și compararea între hărțile T2w, ADC și Ktrans; da. Aplicație pentru evaluarea structurilor musculo-scheletale, incluzând evaluarea cartilajului și a bolilor oncologice/inflamatoare.; da. Aplicația pentru vizualizarea și analiza cantitativă a structurilor pelvisului feminin, patologiilor ginecologice, incluzând condițiile benigne și bolile oncologice.; da. Apălicații pentru imagistica avansată cardiacă; disponibile opțional. Accesorii sistem. Injector de presiune dublu, neferos, cu funcție de detectare automată a seringii, pentru contrast cu o singură / dublă fază, care asigură livrarea cu soluție salină și permite livrarea temporizată a contrastului. Dotat cu minim 200 seturi de seringi compatibile, cu conectori și linii de pacient.; 1 set. Brancardă neferoasă, compatibilă cu RMN, cu capacitate de minim 250 kg; 1 buc. (Imprimantă laser / temică, dimensiuni simultane ale filmului minim 2, dimensiunea filmului cea mai mare (14x17 in), compatibil DICOM, rezoluție ≥ 300 dpi.); da. UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de rezervă pentru toate sistemele, inclusiv mașina RMN, computerele consolă și stațiile de lucru.; da. Pulsoximetru compatibil cu RMN; da. Cabină RF: Sistemul trebuie să fie furnizat cu cabină RF pentru ecranarea încăperii, a ușii și pentru celelalte elemente trebuie să fie realizate corespunzător; fabricată din cupru, aluminiu sau oțel galvanizat. Furnizorul va echipa încăperea cu prize de gaze medicale: Oxigen 2 buc., Aer 2 buc., Vacuum, AGSS (suspendate sau pe unul din pereții laterali) inclusiv țevile până la ieșirea din încăpere, standard prize: DIN 13260-2; da. Furnizorul va echipa încăperea cu prize 220 V, minim 5 buc.; da. Sistem de răcire RMN cu circuit primar (pe baza de soluție glicol sau echivalent) de răcire prin intermediul unui Chiller amplasat în exteriorul departamentului.; da. Fantome pentru calitatea imaginii (Echipament etalon corespunzator pentru testarea calitatii imaginei); da. Căști pentru a reduce zgomotul în timpul investigației; da. Detector de metale, portabil; da. Sistem de monitorizare a stării funcționale a sistemului de la distanță, 24/24, cu posibilitate transmitere alarme și log-uri pe telefon/e-mail.; da. Instalare și training. Operatorul economic va efectua o vizită la sediul beneficiarului pentru a evalua condițiile tehnice ale încăperii destinate pentru RMN în scop de a aprecia posibilitatea instalării RMN-ului fără obstacole neprevăzute.; Proces verbal de examinare a încăperii. Operatorul economic va prezenta un plan de implementare pentru instalare și instruire, care vor fi aprobate de utilizatorul final.; da. Operatorul economic va instala dispozitivele la fața locului într-o locație desemnată de utilizatorul final.; da. Toate pachetele software propuse vor fi instalate cu licențe active, nelimitate în timp; da. Operatorul economic va dezvolta un plan de instruire pentru utilizatorul final personal, care include administratori, tehnicieni, radiologi, ingineri biomedicali și administratorii de sistem; da. Operatorul economic va oferi instruire în două etape, în limba română, în total de cel puțin 10 zile, membrilor desemnați ai utilizatorului final în operarea și întreținerea dispozitivelor la locația utilizatorului final, imediat după instalare cel puțin 5 zile; după o perioadă de 30-60 de zile de utilizare - cel puțin 5 zile.; da. Pregătirea se va desfășura în limba română sau rusă, se anticipează să fie instruiți medici imagiști, tehnicieni și ingineri biomedicali.; da. Instrucțiuni. Operatorul economic va furniza manualul utilizatorului în limba română, manualul / manualele trebuie să conțină instrucțiuni de operare tehnice cât și cele de soft, manualul / manualele se vor prezenta atât pe suport de hârtie cât și în format digital; da. Operatorul economic va furniza un manual tehnic privind condițiile necesare pentru montarea echipamentului, se va prezenta în format digital în limba engleză și/sau română; da. Garanție. Operatorul economic va oferi garanție de minim 24 luni pentru dispozitive începând de la data protocolului de acceptare semnat la fața locului. Garanția va acoperi toate componentele sistemului livrat, tomograf, UPS, chiller, calculatoare, imprimante, injector, alte componente nespecificate dar instalate/livrate de furnizor necesare pentru utilizarea corectă a sistemului.; da. În perioada garanției, furnizorul va asigura efectuarea mentenanței preventive conform planului recomandat de producător. În acest sens se va prezenta o declarație pe proprie răspundere și planul de mentenanță.; da. Operatorul economic se va asigura că pentru defecțiuni neașteptate, o persoană calificată de producător va fi la fața locului în termen de 24 ore și 8 ore în cazul defecțiunilor de urgență (heliu lichid, capul rece, compresor) pentru a investiga și înlătura problema în toată perioada de garanție.; da. Operatorul economic va deține pe teritoriul Republicii Moldova un centru tehnic cu cel puțin 2 ingineri autorizati de producătorul RMN-ului privind identificarea și remedierea tuturor defecțiunilor tehnice.; da. | buc | 1 | 20 833 333,333 |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 5 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale). Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii. |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 14 | Scrisoare de la producător și declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind disponibilitatea pieselor de schimb | Ofertantul câștigător are obligația de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale (sau echivalente certificate de producător) pentru echipamentul medical achiziționat pe o perioadă de minim 7 ani de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul contractului. Perioada de 7 ani se calculează astfel: - Începe de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul prezentului contract. - Continuă chiar și în cazul în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv (discontinuitate de producție). - Include atât piese de schimb critice (ex. tub RX pentru CT, bobine RF pentru RMN, module electronice, senzori, pompe, valve etc.), cât și piese de uzură obișnuită (filtre, baterii, cabluri, senzori de uzură). Ofertantul câștigător se obligă să: a) Notifice în scris CAPCS și instituția beneficiar cu cel puțin 12 luni înainte de încetarea producției sau a disponibilității pieselor de schimb pentru modelul respectiv; b) Asigure livrare garantată a piesei în maxim până la 30 zile de la înregistrarea contractului de achiziție a piesei. c) Oferteze prețuri fixe pentru piesele de schimb pe toată perioada de 7 ani (fără careva adaosuri comerciale), prețuri ce nu vor depăși costurile standard din cataloagele producătorului sau oferte de la furnizori, cu excepția cheltuielilor de transport și instalare. Dovada îndeplinirii cerinței: - Ofertantul va anexa în propunerea tehnică scrisoare de la producător prin care se confirmă: - Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minim 7 ani de la livrare. - Lista pieselor critice cu coduri și prețuri de catalog. - Angajament de notificare cu 12 luni înainte de discontinuitate (situație în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv). - Scrisoarea va fi însoțită de declarație pe proprie răspundere a ofertantului că va respecta clauzele de mai sus pe toată durata contractului. | DA |
| 15 | Plan de mentenanță și documentație | Operatorii economici trebuie să furnizeze un plan detaliat de mentenanță de la producător, pe perioada de garanție și post garanție, specificând programele de mentenanță preventivă, procedurile de calibrare, inspecții și conformitatea cu ghidurile producătorului și cerințele fiecărui lot în parte | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni -(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 20 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 22 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 23 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 24 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului. | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 25 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 26 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS