Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sisteme Ultrasonografe)

conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 32)

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma fără TVA | IMSP BENEFICIARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular | USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Caietul de sarcină Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4. Porturi pentru traductori CW Minim 1 opțiune disponibila. Nivele de gri ≥256. Sumarul gamei dinamice maximă ≥350dB Preprocesare Canale digitale ≥ 11 mil./ 500 canale fizice. Adâncime de scanare maxima ≥ 45 cm. " Traductoare acceptate de sistem: liniare, matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D." "Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul care are aceste posibilități" Postprocesare: Imagine moduri: B-mod/ 2D - DA M-mod, - DA M-mod şi 2-D - DA Armonici Tisulare DA Armonici Tisulare diferențiale- DA M-mod anatomic DA M-Mod color DA Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; - DA Măsurări automatizate - DA Calcule automate DA Power Doppler DA B - Flow sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara si covexa) DA Duplex - DA Triplex - DA "Elastografie Compresiva cu Analiza în timp a elascității cu sistem comparativ (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniară, convexă si endocavitară) -DA" "Elastografie shear wave (compatibila obligatoriu minima cu sonada liniara, convexă și endocavitară), -DA" "Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern; - Optional" Funcţionalităţi: Ajustare frecventa, DA Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansarta, DA Focalizare pe imagine pe toată adincimea, DA Ajustare mape de culori ≥ 9, DA Selectare automata a sondei la aplicarea presetului, Reglare GAIN, - DA Reglarea semnalului acustic, - DA Măsurători în timp real și în freeze, - DA Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare, - DA PAN/ZOOM imagine în timp real, Imagine îngheţată, - DA Stocare imagini Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD; - DA "Porturi lesire audio, video tip HDMI, minim 2 porturi USB, pentru retea tip LAN; -DA " Memorie CINE; DA USB 3.0, 2.0 DA Pachete de analiză Vascular include minim: - Regimuri specializate de detectat microvascularizări DA - B-Flow sau analogic DA - Intima Medie DA Cardiac include minim: Inlclude monitorul/modul ECG integrat cu cablu pentru pacuietn – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare. "Calculul Fractiei de Ejectei in regim automat ( Auto EF) – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Stress Eco – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Strain Cardiac – OPTONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale " "Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept;" Regim Automat de setare in regim B "Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler." DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): DA "Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN DA – A se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare;" "Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast optional; DA – a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." Traductoare de tip: "1) Liniar, cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 10 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 60 mm. " 2) convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.5 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 3) convex cu valoare minimă nu mai mare de 4 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 65° și maxim 100°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. "4) Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 135° si maxim 180°." Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD"" ≥ 23"" Panel de control touch ≥ 12""; Butoane consola configurabile; Tastatura digitala ; Braț flexibil; Transfer și stocare date în format DICOM ; Posibilitatea efectuării Upgrade ; Accesorii: B/W imprimantă încorporată sau discretă." "UPS integrat sau aparte pentru functionarea sistemului fara energie electrica, timpul minim de functionare 30 minute; " Servetele din microfibra pentru stergere a sondelor 300 buc.; Solutie pentru dezinfectarea sondelor 5 l.; Deservire de lungă durată min. 5 ani. | Bucată | 1 | 1 500 000 | IMSP AMT Rîșcani |
|  | USG Ginecologic obstetrician | ECOGRAF DOPPLER COLOR CARACTERISTICI GENERALE UNITATEA DE BAZA Aplicatii disponibile pe echipament Abdomen Ginecologie Obstetrica, Musculoscheletal Pediatrie Parti moi Urologie Cardiologie Vascular Transcranial Transrectal Transvaginal Moduri de operare B-Mode/2D Doppler color Doppler pulsat Doppler continuu /CWD — Obtional — achizitionare separat Power Doppler Power Doppler Bidirectional sau Directional Mod M Mod M anatomic - Obtional - achizitionare separat Doppler color tisular - Obtional - achizitionare separat Doppler pulsat + tisular - Obtional - achizitionare separat Single/Dual/Quad 3D - Obtional - achizitionare separat 4D - Obtional - achizitionare separat TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) - Obtional - achizitionare separat Mod Elastografie compresivă ( tiroidă, glanda mamară, ginecologie) - Obtional - achizitionare separat Soft specilizat de vizualizare a circulati sanguine, prioritate vor fi regimurile ce folosesc tehnici non-doppler. Sistem de masurare automata a vezicei urinare — Inclus obligatoriu Masurarea automata fatului - FL, HC, AC, BPD — Inclus obligatoriu Rapoarte integrate cu posibilitatea de printare pe un printer extern in format A4, cu posbilitatea de modificare a şablonului la necesitate utilizatorului. Moduri de vizualizare a imaginii Imagine panoramica - disponibilă pe minim sonda liniară — Inclus Imagine trapezoidala — disponibilă pe minim sonda liniar - Inclus Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia - Obtional - achizitionare separat Mod imagine duala in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile Mod triplex in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile Mod quad Zoom Reglarca unghiului ferestrei doppler minim £20° Consola sistemului Minim 4 _porturi de sonda active Sistem de blocare a celor 4 roti E Ecograful sa dispuna de spatiu incorporat pentru printer Support pentru tubul de gel Support pentru transductori Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel - Obtional - achizitionare separat Posibilitate de atasare a unui modul ECG - Obtional - achizitionare separat Posibilitate de atasare a unui tastaturi fizice - Obtional - achizitionare separat Pentru o pornire cat mai rapida si o stocare mai sigura sistemul sa aiba SSD SDD minim 500 GB Putere consumata (cu tot cu periferice) max 500 VA Tip conexiuni LAN Iesire video tip- HDMI Porturi USB minim 4 Monitor Diagonala min 23 inch Tehnologie LED sau superior Rezolutie Full HD (1920 x 1080) sau superioara Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita : - Rotire pe orizontala - Rotire pe verticala - Reglarea inaltimii Panou de control Minim 4 taste configurabile de catre utilizator Minim 4 suporturi pentru sonde Inaltime reglabil Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil Ecran tactil Tehnologie LCD Diagonala minim 15 inch Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil Reglarea luminozității - Transductori Echipamentul sa fie compatibil cu : Sonde liniare Sonde convexe Sonde micro-convexe (convex pediatrice) Sonde endocavitare Sonde phased array Sonde abdominale volumetrice 3D/4D Sonde endocavitare volumetrice 3D/4D Caracteristici standard ale echipamentului Formator de unde digital Gama totala de frecventa acoperita min 2-20 MHz Minim 400.000 canale digitală de procesare sau minim 500 canale fizice Adancime de scanare min 0-50 cm Minim 8 nivele/pubcte pentru focusare. Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor -___Fregevente Harmonice (exemplu THI sau CHI) - Soft specilizat pentru reducerea artefactelor/umbrelor. Minim 256 tonuri de gri Gama dinamica minim 250 dB Sistemul sa poata atinge m frame rate de minim 1700 fps Posibilitate de inversare a imaginii - Stanga/dreapta Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara masuratorilor pediatrice tip HIP Memorie CINE min 44500 frame-uri sau 350 Mb Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton Crearea preseturi personalizabile de catre utilizator Baza de date pacienti Posibilitatea salvarii bazei de date Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil Minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului Softuri si periferice disponibile optional pe sistem cu achizitia la necesitatea utilizatorului 4D 3D Softuri de prelucrare a volumului - __Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila - Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator Masurare automata a intimei medii DICOM 3.0 Elastografie tip compresiva cu analiza cantintaiv — activă minim pe sonda liniară, endocavitară. Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit şi alocarea protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurşi. — de la acelas echipament sau serie de la acelas producator. TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) Pachet pentru examinarea sanului -conturare si caracterizare automata a leziunilor detectate in ecografia de san -evaluarea scorului BI-RADS pentru analiza si diagnosticarea leziunilor de san Soft de ecografie de stres Pedala pentru functii suplimentare Incalzitor de gel DVD-RW Doppler Continuu Modul ECG CONFIGURATIE DE LIVRARE: 1.Unitatea de baza, incluzand minim_cerintele tehnice de la punctul de mai sus. 2. Transductor convex multifrecventa - gama de frecventa valoarea minimă < 2 MHz valoarea maxima >5 MHz - minim 192 elemente unghi de scanare minim 70° - aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie - compatibil cu tehnologia de elastografie strain 3. Transductor liniar - gama de frecventa valoarea minimă < 4MHz, valoarea maxima > 12 MHz - minim 256 elemente - camp de scanare minim 50 mm - aplicatii: abdomen, parti moi, vascular, pediatrie, neonat. — compatibil cu tehnologia de clastografie clastografia strain 4. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D 5. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D (exemplu THI) 6. Baterie internă inclusă în unitatea de bază sau UPS extern cu timpul minim de lucru de 30 min. 7. Termoprinter alb negru integrat in unitatea de baza. 8. Cerinte fata de oferta Perioada de garanție: minim 36 luni de la data instalări | Bucată | 1 | 583 333,33 | IMSP CS CAHUL |
|  | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă | Descriere: Acest ecograf este special conceput pentru consultațiile ginecologice și obstetricale. Oferă imagini clare și detaliate ale organelor reproducătoare feminine și ale fătului, fiind ideal atât pentru monitorizarea sarcinii, cât și pentru diagnosticarea afecțiunilor ginecologice. Cu tehnologie avansată, permite vizualizarea rapidă și precisă a detaliilor importante, ajutând medicul să ofere un diagnostic sigur. Este ușor de folosit și oferă rezultate de încredere, chiar și în cazurile mai complexe. PROBE PORTURI ≥4 Tip Sonde - Sondă liniară de înaltă performanță cu bandă largă (broadband) de frecvențe, cu un spectru cuprins între minim 2.0 MHz și maxim de cel puțin 18.0 MHz, optimizată pentru rezoluție extremă în structuri superficiale. - Numar minim de elemente: 570 - Convex tip matricială / broadband / monocristal (3D/4D) cu valoarea minima nu mai mare de 1 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim minim 70 ° cu posibilitate de mărire pînă la minim 140° pentru evaluarea corelată a anatomiei fetale cu structurile materne relevante, într-un singur plan de imagine. - Numar minim de elemente: 190 - Endocavitar cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz si cu valoarea maxima nu mai mică de 12 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180° - Numar minim de elemente: 140 Posibilitatea de dotare cu sonde de tip: matrix, monocristal și 4D. Să fie specificată lista completă a sondelor matriciale, monocristal și volumetrice 4D compatibile cu platforma ofertată, pentru asigurarea posibilității de extindere și performare a examinărilor volumetrice și avansate pe viitor. Lista va include cel puțin denumirea/modelul fiecărei sonde, tipul (matricială, single cristal,4D, broadband), gama de frecvențe și domeniul clinic de utilizare (ex. abdominal, obstetrică-ginecologie, cardiac, superficial etc.), demonstrând compatibilitatea nativă cu sistemul propus. Echipamentul trebuie sa dispuna de minim o sonda liniara cu frecventa inalta de minim 18 Mhz Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥10 000 000 / 500 (canale fizice) Sumarul gamei dinamice ≥350dB Adâncimea de scanare maxima ≥ 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginei Stingă / Dreapta da POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod 2-D/B-Mode 3-D (automatic) Harmonic imaging Elastografie tip compresivă pentru sonda liniră cu care va fi livrat dispozitivul, DOPPLER Tip PW, CFM disponibil pe toate sondele Afişare frecvenţă Afişare viteză Power Doppler HPRF da Tehnologie avansată de vizualizare a fluxurilor sanguine microvasculare cu viteză redusă (regim non-doppler de înaltă rezoluție), cu capacitatea de redare tridimensională a curgerii sângelui prin adăugarea de efecte de relief, volum și umbre (vizualizare stereoscopică/volumetrică a fluxului), disponibilă pe toate sondele din dotare. Duplex în timp real da Triplex în timp real da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Configurarea măsurărtorilor conform necesitatilor utilizatorului Diapazon dimamic selectabil Focalizarea continu a gamei dinamice Focalizare de transmisie ajustabilă Măsurători pe reluarea video Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. Export in format PDF Asistență AI pentru detecția automata a planurilor de măsurare fetală conform ghidurilor ISUOG, acoperind cel puțin itemii biometrici BPD, OFD, HC, AC, APAD/TAD, FL, HL și asigurând standardizarea tehnicii de diagnostic Functionalitati avansate: Regim volumetric 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapelor de culori, prezența tehnologiei de formare a culorii naturale a fătului - cu posibilitate de dotare opțională. Regim de postprocesare pentru imaginile volumetrice 3D cu posibilitate de tăiere a secțiunilor care nu sunt necesare, schimbarea unghiului de vizualizare și a adâncimii pe toate axele de formare a imaginii - cu posibilitate de dotare opțională. Funcție automată bazată pe inteligență artificială pentru analiza creierului fetal, capabilă să identifice și să afișeze în mod automat cel puțin 9 planuri de diagnostic standardizate și să efectueze măsurători biometrice automate dintr-un singur volum 3D achiziționat. Reconstructia sau trasarea a coloanei vertebrale a fatului in regim semi-automata sau echivalent - cu posibilitate de dotare opțională. Regim non-doppler de diagnostic pentru vizualizarea arborelui vascular și a vaselor mici cu flux sanguine de viteză redusă. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 2/3 sau echivalent. - cu posibilitate de dotare opțională. Algoritm automat pentru evaluarea morfologiei uterine prin reconstrucția automată a planului coronal al uterului și identificarea automată a joncțiunii endometru-miometru (măsurare automată a volumului și axelor uterine). Prezența tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este mărită sau echivalent. Sistem automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode Procesare avansată a imaginii pentru accentuarea marginilor structurilor anatomice, care să asigure evidențierea și clarificarea conturului obiectelor examinate, precum și vizualizarea mai fină și mai precisă a interfețelor tisulare. Ajustarea frecventelor de lucru automat de catre dispozitiv. Regim de formare a imaginei trapezoidal sau largirea cimpului de scanare pentru sonda liniara Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale sau echivalent. PAN/ZOOM imagine în timp real PAN/ZOOM imagine îngheţată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1TB Memoria Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec DICOM 3.0 Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc LAN/NET RJ45 PACHETE DE ANALIZĂ Obstetrica Ginecologie Abdomen Organe superficiale Small Parts/ Parti moi Vascular Pediatric Cardiologie, opțional Muscoscheletal (MSK) MONITOR Monitor principal cu diagonala ≥ 27" si tehnologie OLED Rezolutia minimă 1920x1080 sau superioara Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga Prezenta obligatoriu a monitorului de control Tehnologie Touch screen Diagonala ≥ 14" Consola de lucru reglabilă pe înălțime și rotație stânga-dreapta printr-un mecanism de mișcare asistat/motorizat (fără deplasarea bazei aparatului pe podea), dotată cu sistem integrat de management ascuns al cablurilor și suport dedicat pentru încălzitor de gel integrat în structura consolei. Prezența unui sistem integrat de iluminare ambientală pe structura monitorului sau a consolei pentru reducerea oboselii vizuale. Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă Iluminare consola Control intesitate iluminare Butoane programbile pentru utilizator Consola de lucru Ajusare înălțime Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. Prezenta rotilor minim 4 Frîne minim 2 Imprimantă alb/negru integrat Încălzitor de gel Convertire în format pentru imprimantă 3D - cu posibilitate de dotare opțională. GEL USG ≥5 L Rolă de hârtie pentru imprimanta alb/negru ≥ 1 rolă | Bucată | 1 | 1 000 000 | IMSP CS Straseni |
|  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă Cod 300100 APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel putin 4 active CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1 PROBE TIP, MHz Linear minim diapazon 4 - 13 MHz numar de elemente ≥192 Lățimea câmpului vizual(FoV) 40-60 mm Convex minim diapazoт 1.5 - 5,5 MHz "numar de elemente ≥192 Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata" Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 6.000.000 POSTPROCESARE Mape culore obligatoriu Inversare spectru obligatoriu Unghi de scanare obligatoriu Baseline obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod şi 2-D obligatoriu Mod Anatomic si Anatomic Curbat obligatoriu Harmonic imaging obligatoriu Imagine prin Compunere Spatiala obligatoriu DOPPLER Tip CW, PW, CFM, HPRF Afişare frecvenţă obligatoriu Afişare viteză obligatoriu Power Doppler obligatoriu Duplex obligatoriu Triplex obligatoriu FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale obligatoriu Diapazon dinamic selectabil obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă obligatoriu Focalizare de recepţie dinamică obligatoriu Măsurători pe reluarea video obligatoriu Măsurarea automată a intimei-media obligatoriu Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin obligatoriu Analiza cantitativa TDI obligatoriu Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) obligatoriu HD Zoom obligatoriu Rapoarte Auto generare obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real obligatoriu imagine îngheţată obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD ≥ 1TB sau Hybrid (SSD+HDD)" Cine Memorie CINE ≥ 950MB sau min 63000 frame-uri sau min 800 sec DICOM 3.0 COMPLIANT obligatoriu PACHETE DE ANALIZĂ General obligatoriu Cardiac obligatoriu Regim panoramic avansat obligatoriu Elastografie strain (de compresie manuală) obligatoriu Elastografie sharewave (compresie acustică) obligatoriu Altele Să se indice GHID ACE Transrectal obligatoriu Transperineal obligatoriu MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥23" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥12" Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel obligatoriu Imprimantă digitala alb-negru obligatoriu Port USB ≥5 obligatoriu DIVIZARE MONITOR obligatoriu ALIMENTARE obligatoriu, 220 V 50-60 Hz (UPS) sau Baterie internă | bucată | 1 | 625000 | IMSP IMU |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 19 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 20 | Declarație de la Ofertant | cu privire la deservirea de lungă durată și asigurarea pieselor de schimb pe termenul de exploatare original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit | DA |
| 22 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 23 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 23 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 24 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS