Proiect caiet de sarcini 
Bunuri
Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sisteme Ultrasonografe)
conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 32) 
Descriere generală. Informații
Cod CPV: 33100000-1

	[bookmark: _Hlk85702559]Nr. Lot
	Denumire Lot
	Specificația Tehnică
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea
	Suma fără TVA
	IMSP BENEFICIARI

	1. 
	USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular
	USG General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular
Caietul de sarcină  
Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4.  
Porturi pentru traductori CW Minim 1 opțiune disponibila.  
Nivele de gri ≥256.  
Sumarul gamei dinamice maximă ≥350dB   
Preprocesare Canale digitale ≥ 11 mil./ 500 canale fizice.  Adâncime de scanare maxima  ≥ 45 cm. 
" Traductoare acceptate de sistem: liniare, matriciale, convexe matriciale,  sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D." "Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul  care are aceste posibilități" Postprocesare:  
Imagine moduri:  
B-mod/ 2D - DA 
M-mod,  - DA 
M-mod şi 2-D - DA  
Armonici Tisulare DA 
Armonici Tisulare diferențiale- DA 
M-mod anatomic DA 
M-Mod color DA 
Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI;  - DA 
Măsurări automatizate - DA 
Calcule automate DA 
Power Doppler DA 
B - Flow sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara si covexa) DA Duplex - DA 
Triplex  - DA 
"Elastografie Compresiva  cu Analiza în timp a elascității cu sistem  
comparativ (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniară, convexă si endocavitară) -DA" 
"Elastografie shear wave (compatibila obligatoriu minima cu sonada  liniara, convexă și endocavitară), -DA" 
"Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de  
către medic, cu printarea la un printer extern; - Optional" 
Funcţionalităţi:  
Ajustare frecventa,  DA 
Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansarta,  DA
Focalizare pe imagine pe toată adincimea,  DA 
Ajustare mape de culori ≥ 9,  DA 
Selectare automata a sondei la aplicarea presetului,  
Reglare GAIN, - DA 
Reglarea semnalului acustic, - DA  
Măsurători în timp real și în freeze,  - DA 
Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare, - DA PAN/ZOOM imagine în timp real, Imagine îngheţată, - DA  
Stocare imagini Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD;  - DA 
"Porturi lesire audio, video tip HDMI, minim 2 porturi USB,  pentru retea tip LAN; -DA " Memorie CINE;  DA USB 3.0, 2.0 DA Pachete de analiză  
Vascular include minim: 
-	Regimuri specializate de detectat microvascularizări DA 
-	B-Flow sau analogic DA - Intima Medie DA Cardiac include minim: 
Inlclude monitorul/modul ECG integrat  cu cablu pentru                                                                                                                 pacuietn – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare. 
"Calculul Fractiei de Ejectei in regim automat ( Auto EF) – 
 OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." "Stress Eco – OPTIONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea  de ubgradare." 
"Strain Cardiac – OPTONAL a se prezenta dovezi ca are posibilitatea  de ubgradare." 
"Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de  
lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale " 
"Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: 
 Membre inferioare si superioare stâng/drept;" 
 Regim Automat de setare in regim B 
"Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim  Doppler." 
DICOM 3.0 
APLICATII (OPTIONALE): DA 
"Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN  
DA – A se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare;" "Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast optional;   DA – a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare." Traductoare de tip:  
"1) Liniar, cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz, cu valoare maximă  nu mai mică de 10 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 60 mm.  " 
2)	convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.5 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul.  
3)	convex cu valoare minimă nu mai mare de 4 Mhz  și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 65° și maxim 100°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 
"4) Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz 
 și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 135° si maxim 180°." Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; 
MONITOR FULL HD"" ≥ 23"" 
Panel de control touch ≥ 12"";  
Butoane consola configurabile;  
Tastatura digitala ; 
Braț flexibil;  
Transfer și stocare date în format DICOM ;  
Posibilitatea efectuării Upgrade ;   
Accesorii: B/W  imprimantă  încorporată sau discretă." 
"UPS integrat sau aparte pentru functionarea sistemului fara energie  
electrica, timpul minim de functionare  30 minute; " 
Servetele din microfibra pentru stergere a sondelor 300 buc.; 
Solutie pentru dezinfectarea sondelor  5 l.; 
Deservire de lungă durată min. 5 ani.

	Bucată
	1
	1 500 000
	IMSP AMT Rîșcani

	2. 
	USG Ginecologic obstetrician
	ECOGRAF DOPPLER COLOR
CARACTERISTICI GENERALE
UNITATEA DE BAZA
Aplicatii disponibile pe echipament
Abdomen Ginecologie
Obstetrica,
Musculoscheletal
Pediatrie
Parti moi
Urologie
Cardiologie
Vascular
Transcranial
Transrectal Transvaginal
Moduri de operare
B-Mode/2D Doppler color
Doppler pulsat
Doppler continuu /CWD — Obtional — achizitionare separat Power Doppler
Power Doppler Bidirectional sau Directional
Mod M
Mod M anatomic - Obtional - achizitionare separat
Doppler color tisular - Obtional - achizitionare separat
Doppler pulsat + tisular - Obtional - achizitionare separat
Single/Dual/Quad
3D - Obtional - achizitionare separat
4D - Obtional - achizitionare separat
TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice) - Obtional - achizitionare separat
Mod Elastografie compresivă ( tiroidă, glanda mamară, ginecologie) - Obtional - achizitionare separat
Soft specilizat de vizualizare a circulati sanguine, prioritate vor fi regimurile ce folosesc tehnici non-doppler.
Sistem de masurare automata a vezicei urinare — Inclus obligatoriu
Masurarea automata fatului - FL, HC, AC, BPD — Inclus obligatoriu
Rapoarte integrate cu posibilitatea de printare pe un printer extern in format A4, cu posbilitatea de modificare
a şablonului la necesitate utilizatorului.
Moduri de vizualizare a imaginii
Imagine panoramica - disponibilă pe minim sonda liniară — Inclus Imagine trapezoidala — disponibilă pe minim sonda liniar - Inclus
Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia - Obtional - achizitionare separat
Mod imagine duala in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile
Mod triplex in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile Mod quad
Zoom Reglarca unghiului ferestrei doppler minim £20°
Consola sistemului
Minim 4 _porturi de sonda active
Sistem de blocare a celor 4 roti E
Ecograful sa dispuna de spatiu incorporat pentru printer
Support pentru tubul de gel
Support pentru transductori
Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului
Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel - Obtional - achizitionare separat
Posibilitate de atasare a unui modul ECG - Obtional - achizitionare separat
Posibilitate de atasare a unui tastaturi fizice - Obtional - achizitionare separat
Pentru o pornire cat mai rapida si o stocare mai sigura sistemul sa aiba SSD
SDD minim 500 GB Putere consumata (cu tot cu periferice) max 500 VA Tip conexiuni
LAN
Iesire video tip- HDMI
Porturi USB minim 4
Monitor
Diagonala min 23 inch
Tehnologie LED sau superior
Rezolutie Full HD (1920 x 1080) sau superioara
Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita :
- Rotire pe orizontala
- Rotire pe verticala
- Reglarea inaltimii
Panou de control
Minim 4 taste configurabile de catre utilizator
Minim 4 suporturi pentru sonde
Inaltime reglabil
Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil
Ecran tactil Tehnologie LCD
Diagonala minim 15 inch
Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil
Reglarea luminozității -
Transductori
Echipamentul sa fie compatibil cu :
Sonde liniare
Sonde convexe
Sonde micro-convexe (convex pediatrice)
Sonde endocavitare
Sonde phased array
Sonde abdominale volumetrice 3D/4D
Sonde endocavitare volumetrice 3D/4D
Caracteristici standard ale echipamentului
Formator de unde digital
Gama totala de frecventa acoperita min 2-20 MHz
Minim 400.000 canale digitală de procesare sau minim 500 canale fizice
Adancime de scanare min 0-50 cm
Minim 8 nivele/pubcte pentru focusare.
Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor
-___Fregevente Harmonice (exemplu THI sau CHI)
- Soft specilizat pentru reducerea artefactelor/umbrelor.
Minim 256 tonuri de gri
Gama dinamica minim 250 dB Sistemul sa poata atinge m frame rate de minim 1700 fps
Posibilitate de inversare a imaginii
- Stanga/dreapta
Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara masuratorilor pediatrice tip HIP
Memorie CINE min 44500 frame-uri sau 350 Mb
Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton
Crearea preseturi personalizabile de catre utilizator Baza de date pacienti
Posibilitatea salvarii bazei de date
Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern
Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil
Minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului
Softuri si periferice disponibile optional pe sistem cu achizitia la necesitatea utilizatorului 4D
3D Softuri de prelucrare a volumului
- __Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila
- Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator
Masurare automata a intimei medii
DICOM 3.0
Elastografie tip compresiva cu analiza cantintaiv — activă minim pe sonda liniară, endocavitară.
Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit şi alocarea
protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie
parcurşi. — de la acelas echipament sau serie de la acelas producator.
TUI (Imagini Ultrasonografice Tomografice)
Pachet pentru examinarea sanului
-conturare si caracterizare automata a leziunilor detectate in ecografia de san
-evaluarea scorului BI-RADS pentru analiza si diagnosticarea leziunilor de san
Soft de ecografie de stres
Pedala pentru functii suplimentare
Incalzitor de gel
DVD-RW
Doppler Continuu
Modul ECG
CONFIGURATIE DE LIVRARE:
1.Unitatea de baza, incluzand minim_cerintele tehnice de la punctul de mai sus.
2. Transductor convex multifrecventa
- gama de frecventa valoarea minimă < 2 MHz valoarea maxima >5 MHz
- minim 192 elemente
unghi de scanare minim 70°
- aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie
- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie
- compatibil cu tehnologia de elastografie strain
3. Transductor liniar
- gama de frecventa valoarea minimă < 4MHz, valoarea maxima > 12 MHz
- minim 256 elemente
- camp de scanare minim 50 mm
- aplicatii: abdomen, parti moi, vascular, pediatrie, neonat. — compatibil cu tehnologia de clastografie clastografia strain
4. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D
5. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D (exemplu THI)
6. Baterie internă inclusă în unitatea de bază sau UPS extern cu timpul minim de lucru de 30 min.
7. Termoprinter alb negru integrat in unitatea de baza.
8. Cerinte fata de oferta
Perioada de garanție: minim 36 luni de la data instalări

	Bucată
	1
	583 333,33
	 IMSP CS CAHUL

	3. 
	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă
	Descriere: Acest ecograf este special conceput pentru consultațiile ginecologice și obstetricale. Oferă imagini clare și detaliate ale organelor reproducătoare feminine și ale fătului, fiind ideal atât pentru monitorizarea sarcinii, cât și pentru diagnosticarea afecțiunilor ginecologice. Cu tehnologie avansată, permite vizualizarea rapidă și precisă a detaliilor importante, ajutând medicul să ofere un diagnostic sigur. Este ușor de folosit și oferă rezultate de încredere, chiar și în cazurile mai complexe.
PROBE PORTURI ≥4

Tip Sonde

1. Sondă liniară de înaltă performanță cu bandă largă (broadband) de frecvențe, cu un spectru cuprins între minim 2.0 MHz și maxim de cel puțin 18.0 MHz, optimizată pentru rezoluție extremă în structuri superficiale.
1. Numar minim de elemente: 570 

1. Convex tip matricială / broadband / monocristal (3D/4D) cu valoarea minima nu mai mare de 1 Mhz  si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim minim 70 ° cu posibilitate de mărire pînă la minim 140° pentru evaluarea corelată a anatomiei fetale cu structurile materne relevante, într-un singur plan de imagine.
2. Numar minim de elemente: 190

1. Endocavitar cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz  si cu valoarea maxima nu mai mică de 12 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180°
3. Numar minim de elemente: 140

Posibilitatea de dotare cu sonde de tip: matrix, monocristal și 4D. Să fie specificată lista completă a sondelor matriciale, monocristal și volumetrice 4D compatibile cu platforma ofertată, pentru asigurarea posibilității de extindere și performare a examinărilor volumetrice și avansate pe viitor. Lista va include cel puțin denumirea/modelul fiecărei sonde, tipul (matricială, single cristal,4D, broadband), gama de frecvențe și domeniul clinic de utilizare (ex. abdominal, obstetrică-ginecologie, cardiac, superficial etc.), demonstrând compatibilitatea nativă cu sistemul propus.

Echipamentul trebuie sa dispuna de minim o sonda liniara cu frecventa inalta de minim 18 Mhz

Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate

NIVELE DE GRI ≥256

PREPROCESARE, canale digitale ≥10 000 000 / 500 (canale fizice)

Sumarul gamei dinamice ≥350dB

Adâncimea de scanare maxima ≥ 50 cm

Posibilitate de rotare a imaginei minim  ≥ 180 °

Posibilitatea de oglindire a imaginei Stingă / Dreapta da

POSTPROCESARE da

IMAGINE MODURI M-mod da

M-mod
2-D/B-Mode
3-D (automatic)

Harmonic imaging

Elastografie tip compresivă pentru sonda liniră cu care va fi livrat dispozitivul,

DOPPLER
Tip PW, CFM disponibil pe toate sondele
Afişare frecvenţă
Afişare viteză
Power Doppler
HPRF da

Tehnologie avansată de vizualizare a fluxurilor sanguine microvasculare cu viteză redusă (regim non-doppler de înaltă rezoluție), cu capacitatea de redare tridimensională a curgerii sângelui prin adăugarea de efecte de relief, volum și umbre (vizualizare stereoscopică/volumetrică a fluxului), disponibilă pe toate sondele din dotare.

Duplex în timp real da
Triplex în timp real da

FUNCŢIONALITĂŢI
Măsurători digitale

Configurarea măsurărtorilor conform necesitatilor utilizatorului

Diapazon dimamic selectabil

Focalizarea continu a gamei dinamice

Focalizare de transmisie ajustabilă

Măsurători pe reluarea video

Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. Export in format PDF

Asistență AI pentru detecția automata a planurilor de măsurare fetală conform ghidurilor ISUOG, acoperind cel puțin itemii biometrici BPD, OFD, HC, AC, APAD/TAD, FL, HL și asigurând standardizarea tehnicii de diagnostic

Functionalitati avansate:
Regim volumetric 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapelor de culori, prezența tehnologiei de formare a culorii naturale a fătului - cu posibilitate de dotare opțională.

Regim de postprocesare pentru imaginile volumetrice 3D cu posibilitate de tăiere a secțiunilor care nu sunt necesare, schimbarea unghiului de vizualizare și a adâncimii pe toate axele de formare a imaginii - cu posibilitate de dotare opțională.

Funcție automată bazată pe inteligență artificială pentru analiza creierului fetal, capabilă să identifice și să afișeze în mod automat cel puțin 9 planuri de diagnostic standardizate și să efectueze măsurători biometrice automate dintr-un singur volum 3D achiziționat.

Reconstructia sau trasarea a coloanei vertebrale a fatului in regim semi-automata sau echivalent - cu posibilitate de dotare opțională.

Regim non-doppler de diagnostic pentru vizualizarea arborelui vascular și a vaselor mici cu flux sanguine de viteză redusă. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. 

Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 2/3 sau echivalent. - cu posibilitate de dotare opțională.

Algoritm automat pentru evaluarea morfologiei uterine prin reconstrucția automată a planului coronal al uterului și identificarea automată a joncțiunii endometru-miometru (măsurare automată a volumului și axelor uterine).

Prezența tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este mărită sau echivalent.
Sistem automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode

Procesare avansată a imaginii pentru accentuarea marginilor structurilor anatomice, care să asigure evidențierea și clarificarea conturului obiectelor examinate, precum și vizualizarea mai fină și mai precisă a interfețelor tisulare. 

Ajustarea frecventelor de lucru automat de catre dispozitiv.

Regim de formare a imaginei trapezoidal sau largirea cimpului de scanare pentru sonda liniara

Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW)

Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale sau echivalent.

PAN/ZOOM imagine în timp real
PAN/ZOOM imagine îngheţată

STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1TB

Memoria Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec

DICOM 3.0

Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc

LAN/NET RJ45

PACHETE DE ANALIZĂ
Obstetrica
Ginecologie
Abdomen
Organe superficiale
Small Parts/ Parti moi
Vascular
Pediatric
Cardiologie, opțional
Muscoscheletal (MSK)

MONITOR
Monitor principal cu diagonala ≥ 27" si tehnologie OLED

Rezolutia minimă 1920x1080 sau superioara

Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga

Prezenta obligatoriu a monitorului de control
Tehnologie Touch screen

Diagonala ≥ 14"

Consola de lucru reglabilă pe înălțime și rotație stânga-dreapta printr-un mecanism de mișcare asistat/motorizat (fără deplasarea bazei aparatului pe podea), dotată cu sistem integrat de management ascuns al cablurilor și suport dedicat pentru încălzitor de gel integrat în structura consolei. Prezența unui sistem integrat de iluminare ambientală pe structura monitorului sau a consolei pentru reducerea oboselii vizuale.

Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă

Iluminare consola
Control intesitate iluminare
Butoane programbile pentru utilizator
Consola de lucru Ajusare înălțime

Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea.

Prezenta rotilor minim 4

Frîne minim 2

Imprimantă alb/negru integrat

Încălzitor de gel

Convertire în format pentru imprimantă 3D - cu posibilitate de dotare opțională.

GEL USG ≥5 L

Rolă de hârtie pentru imprimanta alb/negru ≥ 1 rolă
	Bucată
	1
	1 000 000
	IMSP CS Straseni


	4. 
	Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă			
	Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă			
Cod		300100	
APLICAŢII CLINICE		General, cardiac	
PROBE PORTURI		≥5, cel putin 4 active	
CW PROBE PORTURI ACTIVE		minim 1	
PROBE TIP, MHz	Linear	minim diapazon 4 - 13 MHz	
		numar de elemente ≥192	
		Lățimea câmpului vizual(FoV) 40-60 mm	
	Convex	minim  diapazoт 1.5 - 5,5 MHz	
		"numar de elemente ≥192
Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata"	
		Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade	
NIVELE DE GRI		≥ 256	
GAMA DINAMICA		≥ 260dB	
Adâncimea scanării		≥ 40 cm	
PREPROCESARE, canale digitale		≥ 6.000.000	
POSTPROCESARE	Mape culore	obligatoriu	
	Inversare spectru	obligatoriu	
	Unghi de scanare	obligatoriu	
	Baseline	obligatoriu	
IMAGINE MODURI	M-mod	obligatoriu	
	M-mod şi 2-D	obligatoriu	
	Mod Anatomic si Anatomic Curbat	obligatoriu	
	Harmonic imaging	obligatoriu	
	Imagine prin Compunere Spatiala	obligatoriu	
DOPPLER	Tip	CW, PW, CFM, HPRF	
	Afişare frecvenţă	obligatoriu	
	Afişare viteză	obligatoriu	
	Power Doppler	obligatoriu	
	Duplex	obligatoriu	
	Triplex	obligatoriu	
FUNCŢIONALITĂŢI	Măsurători digitale	obligatoriu	
	Diapazon dinamic selectabil	obligatoriu	
	Focalizare de transmisie ajustabilă	obligatoriu	
	Focalizare de recepţie dinamică	obligatoriu	
	Măsurători pe reluarea video	obligatoriu	
	Măsurarea automată a intimei-media	obligatoriu	
	Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin	obligatoriu	
	Analiza cantitativa TDI	obligatoriu	
	Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking)	obligatoriu	
	HD Zoom	obligatoriu	
	Rapoarte  Auto generare	obligatoriu	
PAN/ZOOM	imagine în timp real	obligatoriu	
	imagine îngheţată	obligatoriu	
STOCARE IMAGINI	Capacitate	"SSD ≥ 1TB sau
Hybrid (SSD+HDD)"	
	Cine	Memorie CINE ≥ 950MB sau  min 63000 frame-uri sau  min 800 sec	
DICOM 3.0 COMPLIANT		obligatoriu	
PACHETE DE ANALIZĂ	General	obligatoriu	
	Cardiac	obligatoriu	
	Regim panoramic avansat	obligatoriu	
	Elastografie strain (de compresie manuală)	obligatoriu	
	Elastografie sharewave (compresie acustică)	obligatoriu	
	Altele	Să se indice	
GHID ACE	Transrectal	obligatoriu	
	Transperineal	obligatoriu	
MONITOR	rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px	≥23"	
	Unghi de vizualizare	≥175°	
Monitor integrat de control	touch-screen	≥12"	
Panou de control	reglabil pe înălțime	manual	
Încălzitor gel		obligatoriu	
Imprimantă digitala	alb-negru	obligatoriu	
Port USB	≥5	obligatoriu	
DIVIZARE MONITOR		obligatoriu	
ALIMENTARE	obligatoriu, 220 V 50-60 Hz (UPS) sau Baterie internă		
	bucată
	1
	625000
	IMSP IMU



Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

	[bookmark: _Hlk236642235]Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Specificația tehnică
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
	DA

	3
	Specificația de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.

	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	-  2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se  va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor

	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	
	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile  din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț  (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE



Cerințe de calificare obligatorii

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	12
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii  electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;
	DA

	13
	Declarație de la Ofertant
	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament  minim 24 de luni  (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) -  originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	14
	Declarație de la Ofertant
	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	15
	Declarație de la ofertant
	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul  2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	16
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	17
	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,
	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform  prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	18
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, 
Prezentarea  numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
Notă:  Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
	DA

	19
	Declarație de la ofertant-
	cu privire  livrarea  componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	20
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la deservirea de lungă durată și asigurarea  pieselor de schimb pe termenul de exploatare original - confirmată prin aplicarea semnăturii  electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	21
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale:
Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit
	DA

	22
	Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a
măsurărilor supuse controlului metrologic
	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016
· Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil;
Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;
	DA

	23
	Cerințe pentru mijloace de cântărit
	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă;
La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări:
· marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar;
· numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
· sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
· clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc;
· limita maximă de cîntărire sub forma Max...;
· limita minimă de cîntărire sub forma Min...;
· diviziunea de verificare sub forma e =...;
· număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;
· pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment;
· diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;
· efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
· efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
· diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...;
· sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;

· limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C;
· raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină.
De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii
Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului
	DA

	Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	23
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	24
	Garanția de bună execuție
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni  din data înregistrării de către CAPCS
	DA




Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS 
