SINTEZA

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)

la proiectul caietului de sarcini  Achiziționarea dispozitivelor medicale Angiograf monoplanar, Cardiac conform necesității instituției  medico-sanitare publice Institutul de Cardiologie

| Participant | Conţinutul obiecţiei/ propunerii (recomandării) | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Participant nr.1 | 1.Referitor la solicitarea unui Sistem de înregistrare hemodinamică, fiind un echipament esențial și indispensabil. 2.Referitor: Parametrul tehnic „Monitor Medical Principal (Sala de examinare): Un singur monitor medical de mari dimensiuni, cu diagonala de minim 58 inch (Large Display)”. Se solicită modificarea cerinței a mărimii monitorului la 55 inch. 3.Referitor la cerințele (lucrări de acces și fațadă) „Menționăm faptul că, fiecare operator economic implicat va răspunde exclusiv pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu obiectul contractului atribuit. Furnizorul de echipamente medicale va avea responsabilități limitate strict la livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului, conform specificațiilor tehnice ale echipamentului. Deoarece: • furnizorii de echipamente medicale nu sunt autorizați pentru lucrări de construcții; • includerea acestor lucrări restrânge concurența și poate favoriza anumiți operatori; • separarea procedurilor asigură transparență, specializare și conformitate legală; Lucrările de construcții, inclusiv demontarea și remontarea elementelor de balcon și/sau fațadă, refacerea izolațiilor și aducerea construcției la starea inițială, nu fac parte din obligațiile furnizorului de echipamente medicale solicităm respectuos să fie realizată o procedură de achiziție publică separată (LP separată), unde v-a participa un operator economic specializat și autorizat în domeniul construcțiilor.” 4. Referitor la cerința „Sistem de comunicare profesional tip Intercom Wireless (Hands-free)”. Modificare în „Solicităm respectuos, să analizați posibilitatea modificării parametrului referitor la „Sistem de comunicare profesional tip Intercom Wireless (Hands-free)”, întrucât formularea actuală restricționează nejustificat participarea unor producători consacrați, inclusiv Siemens. Menționăm că soluția Siemens nu utilizează un sistem wireless de tip cască (headset), ci un sistem Intercom profesional pentru comunicare între sala de examinare și sala de comandă, proiectat special pentru mediul medical și compatibil cu cerințele de siguranță și protecție radiologică. Sistemul Siemens de comunicare Intercom include: • Microfon cu unitate de control dedicată pentru sala de comandă; • Microfon pentru sala de examinare, dotat cu filtru acustic adaptiv pentru suprimarea zgomotului ambiental; • Pedală (foot control) pentru selectarea apelului în sala de examinare. Acest sistem asigură: • Comunicare bidirecțională clară și constantă între medicul din sala de examinare și operatorul/bioinginerul din sala de comandă; • Funcționare fiabilă prin bariera de protecție (fereastra cu plumb); • Eliminarea riscurilor asociate sistemelor wireless (interferențe, baterii, mentenanță a căștilor); • Conformitate cu standardele de igienă și control al infecțiilor. În acest context, considerăm necesară reformularea parametrului, astfel încât să permită și sisteme Intercom profesionale, cu sau fără componente wireless, care îndeplinesc funcțional cerința de comunicare hands-free între sălile respective.” | Răspuns: În conformitate cu necesitățile clinice ale beneficiarului, angiograful va fi instalat și utilizat în sala de electrofiziologie. Dispozitivul nu este destinat efectuării procedurilor de cardiologie intervențională (cateterism cardiac, angioplastie, intervenții structurale) care ar necesita măsurători invazive de presiune și înregistrare hemodinamică. În aceste condiții, un sistem dedicat de înregistrare hemodinamică nu este necesar pentru activitatea planificată, monitorizarea pacienților urmând a fi realizată prin sistemele specifice de electrofiziologie și monitorizare standard existente Se acceptă diagonala de minim 58 inch (Large Display) Se acceptă eliminarea cerinței tehnice „Lucrări de acces și fațadă: Furnizorul va asigura echipe specializate pentru demontarea elementelor de balcon sau fațadă necesare introducerii echipamentului în locație. După finalizarea manevrelor de introducere, furnizorul are obligația de a remonta elementele de construcție și de a readuce balconul/fațada la starea inițială, asigurând izolarea corespunzătoare.” Nu se acceptă solicitarea de modificare a cerinței tehnice. Vă aducem la cunoștință că se acceptă oferte alternative pentru acest modul „Sistem de comunicare profesional tip Intercom Wireless (Hands-free)”. Și anume pentru parametrii tehnici: „Sistem de comunicare bidirecțională (Full-Duplex) fără fir, format din unități tip cască (headset) ultra-ușoare, destinate mediului medical.”, „Acumulatori cu autonomie de minim 8-10 ore și stație de încărcare inclusă”. Ca urmare, în cazul în care nu v-a fi depuse oferte cu cerința obligatorie vor fi acceptate și ofertele alternative. Sistemul de comunicare este un accesoriu suplimentar între camera de comandă și ce de examinare, ca urmare pot fi oferit și produse de la alt producător decât cel al produsului de bază |