SINTEZA

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)

la proiectul caietului de sarcini Achiziționare a transportului sanitar conform necesităților Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească

| Participant | Conţinutul obiecţiei/ propunerii (recomandării) | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Răspuns la clarificarile de pe modulul de transparență | Referitor la cerinta tehnica: Ambulante de tip C, B si Neonat. Cutie de viteze manuala, trepte 6+1. Va rugam sa luati in calcul acceptarea unei cutii de viteza automata. Acesta are ca avantaje Protecția motorului: Cutia automată gestionează regimul de turații mult mai eficient, prevenind supraîncălzirea sau subturarea motorului în momentele de condus agresiv necesar urgențelor. Sisteme de asistență: Multe cutii automate moderne sunt integrate cu sistemele de frânare și control al tracțiunii, optimizând aderența pe carosabil umed sau cu gheață mai rapid decât ar putea-o face un om prin ambreiaj. Mai mult confort pentru sofer. Referitor la cerinta tehnica: “Ambulante tip C si B. Invertor 12V-220V, putere minima 1500W. Va rugam sa acceptati un invertor cu o putere minima de 700W. Adaptarea la Necesarul Real de ConsumEchipamentele standard de pe o ambulanță tip B si C au un consum cumulat care rareori depășește 400-500 W. Supradimensionare inutilă: Instalarea unui model de 1500 W înseamnă plata unei capacități care nu va fi utilizată niciodată 100%. Un invertor de 700 W solicită mai puțin alternatorul și bateria, prelungind durata de viață a acestora. Acesta clarificare nu se aplica si pentru ambulanta neonat, unde incubatorul necesita un invertor de o capacitate mare Referitor la cerinta tehnica: Ambulante tip B si neonat. Va rugam sa acceptati ca si alternativa in carosarea ambulantei sa existe usa si pe partea stanga a compartimentului medical, spatiul din aceea zona sa poata fi folosit pentru depozitarea echipamentelor de trauma, in cazul ambulantei tip B si a buteliilor de oxigen in cazul ambulantei de tip neonat. Referitor la cerinta tehnica: Va rugam sa reevaluati bugetul alocat acestui proiect, tinand cont ca este subevaluat. Conform specificatiilor oferit,e un pret de piata al ambulantelor este aproximativ de: Ambulanta 4x4 tip C neonat: 222.000 eur + TVA Ambulanta 4x4 tip C: 170.000 eur + TVA Ambulanta 4x2 tip B: 117.000 eur + TVA Referitor la cerinta tehnica: Ambulanta tip neonat. Pct 7.2 Ventilator automat cu valva PEEP si turbina incorporata – 1 buc. Va rugam sa acceptati si ventilatoare care au Trigger in debit inteligent, fara trigger in presiune. Deține o frecventa respiratorie: 1 -80 resp./min; PEEP: 3 – 25 cm H2O; Debit constant reglabil între 2 – 30 litri / min; Tinem sa mentionam ca produsul la care facem referire este special conceput pentru transport si pentru neonat, fiind un producator de top din bransa. Tinand cont ca este vorba de ventilarea neonatala, va rugam sa luati in considerare in specificatia ventilatorului sa adaugati si partea de umidificare, care este esentiala. Ventilatorul pe care dorim sa il ofertam se poate conecta cu un umidificator si exista posibilitatea de a monitoriza si a controla parametrii umidificatorului de pe ecranul ventilatorului. Referitor la cerinta: Amb tip C pct 7.4 Materiale sanitare - Saltea cu manere pentru transfer latime minima 90 cm si Ambulanta tip B pct 7.1 Echipamnete pentru manevrare - Saltea transfer pacienti latime > 80 cm. Va rugam sa luati in considerare ca saltele de transfer au o latime de min 76 cm. Referitor la cerința: Ambulanta tip B pct 3.3 Instalatia electrica - Conector extern IP65. Tinand cont ca la ambulantele de tip neonat si tip C, conectorul solicitat este de IP44, va rugam sa corelati cerintele. In industria auto se foloseste conectorul extern de IP44. Referitor la cerința: Cerințe de calificare facultative pct 6 :Dovada înregistrării dispozitive medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (pentru frigidere). Va rugam sa corectati cerinta. Referitor la cerința: Ambulanta tip B pct 5.2 Peretele dreapta: Scaun Pliant cu rotile, cu sistem fixare pacient si 7.1 Scaun cu rotile ...fixat pe perete. Pentru o mai buna utilizare a spatiului din compatimentul medical, va rugam sa acceptati varianta de a monta scaunul pliant pe una din ușile din spate ale ambulantei. | Nu se acceptă. Datorită condițiilor dure de exploatare, cutia de viteze automată nu rezistă conform exprienței acumulate de IMSP CNAMUP. Acest aspect provoacă cheltuieli sporite în reparație și exploatare Nu se acceptă modificarea. De regulă un invertor oferă puterea solicitată pe moment de consumatorii săi. Reieșind din acest aspect dacă va fi nevoie de 700 W acesta va oferi puterea necesară fără a suprasolicita sistemul, totodată asigurând o rezervă de putere pentru condiții neprevăzute. Mai menționăm că la un invertor puterea maximală indicată este pentru momentul de start, iar capacitatea lui reală de lucru este cu 20%/30% mai mică. Pentru Ambulanțe de tip C Neonatal se acceptă adaptarea dată iar pentru ambulanțe de tin B nu se acceptă. Astfel la elaborarea răspunsului, apreciem că estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat, ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, estimate ce nu poate reprezenta întotdeauna răspunsul pieţii din momentul în care ofertanţii îşi depun ofertele. Astfel, potrivit dispozițiilor legale, oferta este considerată acceptabilă atunci când depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare, însă numai dacă această valoare poate fi suplimentată, existând posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare de către autoritatea contractantă pentru îndeplinirea respectivului contract de achiziție publică, și suplimentarea nu conduce la modificarea substanțială a contractului în sensul depășirii cu 30% valoarea estimată a achiziţiei și inacceptabilă în situaţia în care valoarea nu poate fi suplimentată. În concluzie, există posibilitatea depășirii valorii estimate a contractului în condițiile anterior menționate, însă trebuie de menționat, dacă valoarea ofertei depășește bugetul estimat al achiziției, autorul respectivei oferte trebuie să își asume riscul respingerii acesteia ca inacceptabilă (în ipoteza în care, în cazul concret, se dovedește că prețul propunerii financiare depuse nu se încadrează în fondurile alocate și nu este posibilă alocarea fondurilor suplimentare). Se acceptă si ventilatoare care au Trigger in debit inteligent. Cu frecvențarespiratorie de 1-80resp/min. PEEP: 3 – 25 cm H2O; Debit constant reglabil între 2 – 30 litri / min; Să poată fi utilizat cu umidificator dar și fără acesta în dependență de condițiile de utilizare. Se acceptă modificarea la 76 cm lățime minimă Se solicită conector extern IP 65 pentru toate trei tipuri de ambulanțe solicitate, Tip B, Tip C și Tip C Neonatal. Acest aspect este dictat de condițiile de exploatare și experiența vastă a instituției în exploatarea conectoarelor mai puțin eficiente. S-a exclus cerința dată, din cadrul Caietului de sarcini la pct 6 cerințe de calificare faultative. Solicitarea dată nu se acceptă, fixarea pe perete Scaunului cu rotile pe peretele ușei din spate, greutatea acesteia influențează balansarea ușei în timp |