## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | NFP Achiziționarea consumabilelor medicale | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | 31-38623, Cateter de aspirație CH 10, cu supapă ( 002780 ) TRANȘA 1 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 2 | 31-38623, Cateter de aspirație CH 10, cu supapă ( 002780 ) TRANȘA 2 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 3 | 32-38623, Cateter de aspirație CH 12, cu supapă ( 002782 ) TRANȘA 1 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 4 | 32-38623, Cateter de aspirație CH 12, cu supapă ( 002782 ) TRANȘA 2 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 5 | 33-38623, Cateter de aspirație CH 20, cu supapă ( 002789 ) TRANȘA 1 |  |  |  | 1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 6 | 33-38623, Cateter de aspirație CH 20, cu supapă ( 002789 ) TRANȘA 2 |  |  |  | 1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 7 | 34-38623, Cateter de aspirație CH 6, cu supapă ( 002792 ) TRANȘA 1 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 8 | 34-38623, Cateter de aspirație CH 6, cu supapă ( 002792 ) TRANȘA 2 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 9 | 35-38623, Cateter de aspirație CH 8, cu supapă ( 002794 ) TRANȘA 1 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 10 | 35-38623, Cateter de aspirație CH 8, cu supapă ( 002794 ) TRANȘA 2 |  |  |  | 1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; 9. cu supapă;
33100000-1 | 11 | 37.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 14G (002837) TRANȘA 1 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 12 | 37.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 14G (002837) TRANȘA 2 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 13 | 38.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 16G (002838) TRANȘA 1 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 14 | 38.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 16G (002838) TRANȘA 2 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 15 | 39.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) TRANȘA 1 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 16 | 39.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) TRANȘA 2 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 17 | 40.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) TRANȘA 1 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 18 | 40.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) TRANȘA 2 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 19 | 41.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 22G (002841) TRANȘA 1 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 20 | 41.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 22G (002841) TRANȘA 2 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 21 | 42.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 24G (002842) TRANȘA 1 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 22 | 42.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 24G (002842) TRANȘA 2 |  |  |  | Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100000-1 | 23 | 198-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455) TRANȘA 1 |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control
33100000-1 | 24 | 198-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455) TRANȘA 2 |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control
33100000-1 | 25 | 199-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456) TRANȘA 1 |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control
33100000-1 | 26 | 199-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456) TRANȘA 2 |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control
33100000-1 | 27 | 200-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR (003457) TRANȘA 1 |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control
33100000-1 | 28 | 200-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR (003457) TRANȘA 2 |  |  |  | Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control
33100000-1 | 29 | 201-38623, Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F ( 003425 ) TRANȘA 1 |  |  |  | Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual
33100000-1 | 30 | 220-70412, Stent ureteral mono J 6FR (003548) TRANȘA 1 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 31 | 220-70412, Stent ureteral mono J 6FR (003548) TRANȘA 2 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 32 | 221-70412, Stent ureteral mono J 7FR (003549) TRANȘA 1 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 33 | 221-70412, Stent ureteral mono J 7FR (003549) TRANȘA 2 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 34 | 222-70412, Stent ureteral mono J 8FR (003550) TRANȘA 1 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 35 | 222-70412, Stent ureteral mono J 8FR (003550) TRANȘA 2 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 36 | 223-70412, Stent ureteral mono J 9FR (003551) TRANȘA 1 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 9FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 37 | 223-70412, Stent ureteral mono J 9FR (003551) TRANȘA 2 |  |  |  | Stent ureteral. 1 dimensiuni: 9FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor
33100000-1 | 38 | 241-38623, Sonda urinară Foley CH 6 ( 003512 ) TRANȘA 1 |  |  |  | Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual
33100000-1 | 39 | 241-38623, Sonda urinară Foley CH 6 ( 003512 ) TRANȘA 2 |  |  |  | Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual
33100000-1 | 40 | 249-38623, Stilet de intubație 10F ( 003568 ) TRANȘA 1 |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F
33100000-1 | 41 | 249-38623, Stilet de intubație 10F ( 003568 ) TRANȘA 2 |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | NFP Achiziționarea consumabilelor medicale | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | 31-38623, Cateter de aspirație CH 10, cu supapă ( 002780 ) TRANȘA 1 | Bucată | 856 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1789.6108
33100000-1 | 2 | 31-38623, Cateter de aspirație CH 10, cu supapă ( 002780 ) TRANȘA 2 | Bucată | 856 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1789.6108
33100000-1 | 3 | 32-38623, Cateter de aspirație CH 12, cu supapă ( 002782 ) TRANȘA 1 | Bucată | 267 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 400.5
33100000-1 | 4 | 32-38623, Cateter de aspirație CH 12, cu supapă ( 002782 ) TRANȘA 2 | Bucată | 267 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 400.5
33100000-1 | 5 | 33-38623, Cateter de aspirație CH 20, cu supapă ( 002789 ) TRANȘA 1 | Bucată | 166 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 232.8552
33100000-1 | 6 | 33-38623, Cateter de aspirație CH 20, cu supapă ( 002789 ) TRANȘA 2 | Bucată | 166 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 232.8552
33100000-1 | 7 | 34-38623, Cateter de aspirație CH 6, cu supapă ( 002792 ) TRANȘA 1 | Bucată | 3282 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3987.6309
33100000-1 | 8 | 34-38623, Cateter de aspirație CH 6, cu supapă ( 002792 ) TRANȘA 2 | Bucată | 3282 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3987.6309
33100000-1 | 9 | 35-38623, Cateter de aspirație CH 8, cu supapă ( 002794 ) TRANȘA 1 | Bucată | 5621 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8431.5
33100000-1 | 10 | 35-38623, Cateter de aspirație CH 8, cu supapă ( 002794 ) TRANȘA 2 | Bucată | 5621 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8431.5
33100000-1 | 11 | 37.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 14G (002837) TRANȘA 1 | Bucată | 206 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5150
33100000-1 | 12 | 37.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 14G (002837) TRANȘA 2 | Bucată | 206 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5150
33100000-1 | 13 | 38.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 16G (002838) TRANȘA 1 | Bucată | 274 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6850
33100000-1 | 14 | 38.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 16G (002838) TRANȘA 2 | Bucată | 274 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6850
33100000-1 | 15 | 39.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) TRANȘA 1 | Bucată | 5641 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 141025
33100000-1 | 16 | 39.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 18G (002839) TRANȘA 2 | Bucată | 5641 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 141025
33100000-1 | 17 | 40.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) TRANȘA 1 | Bucată | 8797 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 219925
33100000-1 | 18 | 40.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 20G (002840) TRANȘA 2 | Bucată | 8797 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 219925
33100000-1 | 19 | 41.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 22G (002841) TRANȘA 1 | Bucată | 8422 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 210550
33100000-1 | 20 | 41.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 22G (002841) TRANȘA 2 | Bucată | 8422 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 210550
33100000-1 | 21 | 42.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 24G (002842) TRANȘA 1 | Bucată | 3058 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 76450
33100000-1 | 22 | 42.2-71818, Cateter i/v periferic avansat 24G (002842) TRANȘA 2 | Bucată | 3058 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 76450
33100000-1 | 23 | 198-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455) TRANȘA 1 | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 25800
33100000-1 | 24 | 198-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455) TRANȘA 2 | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 25800
33100000-1 | 25 | 199-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456) TRANȘA 1 | Bucată | 46 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7912
33100000-1 | 26 | 199-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456) TRANȘA 2 | Bucată | 46 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7912
33100000-1 | 27 | 200-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR (003457) TRANȘA 1 | Bucată | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7224
33100000-1 | 28 | 200-70412, Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR (003457) TRANȘA 2 | Bucată | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7224
33100000-1 | 29 | 201-38623, Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F ( 003425 ) TRANȘA 1 | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 769.9104
33100000-1 | 30 | 220-70412, Stent ureteral mono J 6FR (003548) TRANȘA 1 | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7200
33100000-1 | 31 | 220-70412, Stent ureteral mono J 6FR (003548) TRANȘA 2 | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7200
33100000-1 | 32 | 221-70412, Stent ureteral mono J 7FR (003549) TRANȘA 1 | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5600
33100000-1 | 33 | 221-70412, Stent ureteral mono J 7FR (003549) TRANȘA 2 | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5600
33100000-1 | 34 | 222-70412, Stent ureteral mono J 8FR (003550) TRANȘA 1 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 35 | 222-70412, Stent ureteral mono J 8FR (003550) TRANȘA 2 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 36 | 223-70412, Stent ureteral mono J 9FR (003551) TRANȘA 1 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1600
33100000-2 | 37 | 223-70412, Stent ureteral mono J 9FR (003551) TRANȘA 2 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1600
33100000-3 | 38 | 241-38623, Sonda urinară Foley CH 6 ( 003512 ) TRANȘA 1 | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 541.71
33100000-4 | 39 | 241-38623, Sonda urinară Foley CH 6 ( 003512 ) TRANȘA 2 | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 541.71
33100000-5 | 40 | 249-38623, Stilet de intubație 10F ( 003568 ) TRANȘA 1 | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 522.36
33100000-6 | 41 | 249-38623, Stilet de intubație 10F ( 003568 ) TRANȘA 2 | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 522.36
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1469554.2441

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________