## Sheet1
Nr. | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) |  | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) |  | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI (0436) |  | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) |  | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446) |  | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) |  | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL (0456) |  | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) |  | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL (0462) |  | Cantitatea
| Loturi bunuri licitate |  |  | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea | Suma estimată cu TVA | Cantitatea
Loturi bunuri licitate.Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
Loturi bunuri licitate.UM
1 | Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg ( 005052 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 72 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60 | Bucată |  |  | 600 | 77873.4 | [14 empty] | 600
2 | Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg ( 005053 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75 | Bucată | 300 | 21928 | 100 | 7309.33 | [8 empty] | 300 | 21928 |  |  |  |  | 700
3 | Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg ( 005054 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67 | Bucată | 400 | 26883.1 |  |  | 500 | 33603.88 |  |  | 1000 | 67207.75 | 680 | 45701.27 | 5300 | 356201.09 |  |  | 4000 | 268831.01 | 11880
4 | Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg ( 005055 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95 | Bucată | 300 | 20162.33 |  |  | 6000 | 403246.51 |  |  | 5000 | 336038.76 | 680 | 45701.27 | 6200 | 416688.06 |  |  | 2500 | 168019.38 | 20680
5 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S) ( 005056 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 | Bucată |  |  | 500 | 16794 |  |  |  |  | 2000 | 67176 | 144 | 4836.67 | 12000 | 403056 |  |  | 6500 | 218322 | 21144
6 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml. ( 005058 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | Bucată |  |  | 700 | 147102.48 | [14 empty] | 700
7 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) ( 005059 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 | Bucată | 400 | 14040 |  |  | 6500 | 228150 | [12 empty] | 6900
8 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi ( 005060 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | Bucată | 500 | 1998 |  |  | 6500 | 25974 |  |  | 7500 | 29970 | 450 | 1798.2 | 12000 | 47952 |  |  | 6500 | 25974 | 33450
9 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi ( 005061 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | Bucată | 500 | 1998 |  |  | 6500 | 25974 |  |  | 7500 | 29970 | 450 | 1798.2 | 12000 | 47952 |  |  | 6500 | 25974 | 33450
10 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi ( 005062 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | Bucată |  |  | 200 | 799.2 |  |  |  |  | 1500 | 5994 | 50 | 199.8 | [6 empty] | 1750
11 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi ( 005063 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm | Bucată |  |  | 200 | 799.2 |  |  |  |  | 1500 | 5994 | 50 | 199.8 | [6 empty] | 1750
12 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S ( 005064 ) | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | Bucată | [8 empty] | 184 | 632990.61 | 22 | 75683.66 | [6 empty] | 206
13 | Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R ( 005065 ) | Linii A/V set Online Plus 500-8R | Bucată | [8 empty] | 7500 | 1894189.15 | 1800 | 454605.4 | [6 empty] | 9300
14 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) ( 005066 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130 | Bucată | [10 empty] | 1080 | 228353.13 | [6 empty] | 1080
15 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) ( 005067 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfaţi ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130 | Bucată | [8 empty] | 2500 | 612754.2 | 60 | 14706.1 | [6 empty] | 2560
16 | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg ( 005068 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfaţi ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150 | Bucată | 150 | 30309.67 | [6 empty] | 650 | 131341.88 | 60 | 12123.87 | [6 empty] | 860
17 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun): ( 005071 ) | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | Bucată | 10 | 31499.93 | [16 empty] | 10
18 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii ( 005072 ) | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | Bucată | [8 empty] | 50 | 73418.18 | 91 | 133621.09 | [6 empty] | 141
19 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii ( 005073 ) | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) | Bucată | [8 empty] | 3200 | 443026.3 | [8 empty] | 3200
20 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid, ( 005074 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. | Bucată |  |  | 15 | 18268.24 | [8 empty] | 380 | 462795.49 |  |  | 350 | 426259.01 | 745
21 | Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, ( 005075 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l | Bucată |  |  | 10 | 10712.27 |  |  |  |  | 40 | 42849.07 | 14 | 14997.18 | 140 | 149971.75 |  |  | 100 | 107122.68 | 304
22 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri : ( 005076 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l). | Bucată | 620 | 142624.8 |  |  | 1500 | 345060 | [12 empty] | 2120
23 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, ( 005077 ) | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, . | Bucată | 1200 | 45360 |  |  | 6500 | 245700 | [12 empty] | 7700
24 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri ( 005078 ) | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre | Bucată | 1 | 712.8 | 3 | 2138.4 |  |  |  |  | 5 | 3564 | 8 | 5702.4 |  |  |  |  | 2 | 1425.6 | 19
25 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri ( 005079 ) | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre | Bucată |  |  | 10 | 6717.6 |  |  |  |  | 130 | 87328.8 | 40 | 26870.4 | 50 | 33588 |  |  | 40 | 26870.4 | 270
26 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri ( 005080 ) | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre* | litrul | 200 | 29570.4 |  |  | 150 | 22177.8 | [12 empty] | 350
27 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, ( 005081 ) | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre | litrul | 10 | 38696.4 | [16 empty] | 10
28 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete ( 005082 ) | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă | kg | 625 | 150525 |  |  | 3500 | 842940 |  |  | 90 | 21675.6 | 10 | 2408.4 | 2750 | 662310 |  |  |  |  | 6975
29 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; ( 005083 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. | Bucată | 50 | 7242.64 | 5 | 724.26 | 200 | 28970.55 |  |  | 200 | 28970.55 | 80 | 11588.22 | 80 | 11588.22 |  |  | 20 | 2897.05 | 635
30 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; ( 005084 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min | Bucată |  |  | 5 | 1512 | [14 empty] | 5
31 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm ( 005085 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min. | Bucată |  |  | 5 | 1512 | [14 empty] | 5
32 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; ( 005086 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F | Bucată |  |  | 5 | 1512 | [14 empty] | 5
33 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; ( 005087 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | Bucată |  |  | 10 | 2808 | [14 empty] | 10
34 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; ( 005088 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | Bucată |  |  | 10 | 2808 | [14 empty] | 10
35 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; ( 005089 ) | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min | Bucată |  |  | 10 | 2926.8 | [14 empty] | 10
36 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm ( 005090 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | Bucată |  |  | 5 | 2700 | [14 empty] | 5
37 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm ( 005091 ) | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min. | Bucată |  |  | 5 | 2700 | [14 empty] | 5
38 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life ( 005092 ) | Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2 | Bucată | 5 | 28080 | [6 empty] | 10 | 56160 |  |  | 5 | 28080 |  |  |  |  | 20
39 | Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X ( 008212 ) | Set linie pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Nipro Surdial X Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Cerinţele specifice : -Volum de umplere: ≤ 132 ml. -Lungimea segmentului de pompă: ≥ 233 mm și ≤ 268 mm. --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 2 buc. -Forma segmentelor pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu.-Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 1 buc. -Prezența magistralei suplementare pentru soluția de substituție ce va permite tratamentul prin hemodiafiltrarea (HDF): Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe magistrala pentru soluția de substituție: Obligatoriu. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere. | Bucată | 150 | 25855.2 | [16 empty] | 150
40 | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X ( 008213 ) | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X | Bucată | 6 | 20082.17 | [16 empty] | 6
41 | Set linii pentru hemodializa (HD )sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X ( 008214 ) | Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare Da. Livrare in set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Camera de captare activa a aerului Da Clame montate integral in segment arterial/venos Da Linie pentru heparinizare automata Da Constructie atraumatica a portului de injectare cu membrana de plombare Da Segment conectare/monitorizare tensiune arteriala/venoasa cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzatoare Da. Cerinţele specifice : --Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc. -Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip “Spike” cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protectie, tip “Luer Lock”: ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere. | Bucată | 600 | 81972 | [16 empty] | 600
42 | Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun ( 008215 ) | Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun Kit terapii CRRT (Omniset Kit) – Kit integrat de unică folosință pentru procedura de hemodiafiltrare venovenoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m2 și 1,6 m2 ; Toate conexiunele circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare pe linie arterială, cît și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 um pentru protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare pentru priming, cu volum de 2000 ml cu conector Luer-Lock și cleme | Bucată |  |  | 15 | 115344 | 15 | 115344 | 80 | 615168 |  |  | 65 | 499824 |  |  | 20 |  |  |  | 175
43 | Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului ( 008216 ) | Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului | Bucată |  |  | 30 | 7776 | 45 |  | 240 | 62208 |  |  | 200 | 51840 |  |  | 100 |  |  |  | 515
44 | Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun ( 008217 ) | Cateter cu mandren (set) – cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200 mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime minim 600 mm; Dilatator calibru 12 Fr și lungime de 150 mm; Ac de puncție calibru 18G. Dimensiunele și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set. | Bucată |  |  | 15 | 22518 |  |  | 80 | 120096 |  |  | 65 | 97578 |  |  | 25 |  |  |  | 160
45 | Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun ( 008218 ) | Pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, strerilă (1 cameră pentru soluția de bicarbonat, cealtă cameră penru soluția de potasiu, concentrație de 2 mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000 ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-lock). | Bucată |  |  | 300 | 277344 | 375 |  | 2400 | 2218752 |  |  | 1500 | 1386720 |  |  | 600 |  |  |  | 4575
46 | Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb‘” ( 008219 ) | Cytosorb filtru, by CytoSorbents Corporation Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb‘”- capacitate de absorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de absorbție de minim 40.000 m2 ; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl. | Bucată |  |  | 15 | 570483 |  |  | 50 | 1901610 |  |  | 65 | 2472093 |  |  | 1 |  |  |  | 130
47 | Set steril pentru conectare si deconectare hemodializa. | plasture, 5cm x 7cm-2bucati, compresa din tifon 8straturi,7,5cm x7,5cm-6buc, bandeleta adeziva 1,5cm x 1,5cm- 10bucati | set | [8 empty] | 7176 | 645840 | [8 empty] | 7176