[bookmark: _Hlk77770922]Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul ministrului finanțelor  nr. 115
din “15” 09. 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Privind Achiziționarea investigațiilor urinare și hematologice pentru analizatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027
 prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
1. [bookmark: _Hlk89970518][bookmark: _GoBack]Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 
Cod CPV 33100000-1
	Nr. Lot
	Denumirea lotului
	Specificația tehnică solicitată
	Unitatea de măsură
	Cantitatea totală
	 Valoarea estimată fără TVA 

	1
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120,
Urine Analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U120,
Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Minim parametrii examinați: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO).

Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	78 000,00
	63 960,00

	1
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat)
Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric de precizie
Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC (în funcție de tipul benzii utilizate)
Capacitate de lucru Până la 120 teste/oră
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran Ecran LCD mare, interfață cu butoane; porturi RS-232 și USB; opțiune cititor coduri de bare
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip)
Greutate ≤ 5,0 kg
Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic înainte de fiecare serie de teste
Imprimantă Termică integrată;
Conectare LIS 
Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient
	Bucată
	7,00
	 

	2
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500,
Urine Analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U500,
Minim parametri examinați: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC
Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	247 000,00
	197 847,00

	2
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat, cu alimentare continuă)
Metoda de analiză Reflectometrică, cu sistem optic LED și senzor fotometric multi-lungime de undă
Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC), în funcție de tipul benzii de test
Capacitate de lucru Până la 500 teste/oră
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran Ecran color LCD; interfață cu butoane și pictograme; porturi USB, RS-232; cititor coduri de bare integrabil
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip)
Greutate ≤ 10 kg
Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare fotometrică periodică automată
Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB
Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232
Memorie rezultate 2000–3000 rezultate stocate intern cu identificare pacient
	Bucată
	15,00
	 

	3
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720,
Urine Analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Cybow, Reader 720,
Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO).
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	23 000,00
	49 450,00

	3
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat)
Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric
Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC, Ca, Cr. (în funcție de tipul benzii)
Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră (automat, cu alimentare continuă a benzilor)
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran LCD color, navigare prin butoane; porturi USB, RS-232 
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip)
Greutate ≤ 10 kg
Calibrare Automată, la pornire și înainte de fiecare serie de teste
Imprimantă Termică integrată
Conectare LIS Suport (RS-232  sau LAN)
Memorie rezultate Stocare internă pentru cel puțin 2000 rezultate testate.
	Bucată
	2,00
	 

	4
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100,
Urine Analyzer) 11 parametri
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100,
Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Minim 11 parametri examinaț: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO)
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	50 000,00
	34 883,72

	4
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul produserii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv Analizator biochimic de urină (semi-automat)
Tehnologie, metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED)
Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.
Capacitate de lucru Aproximativ 60–120 teste/oră
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran LCD color, butoane tactile; porturi RS-232 și USB
Reagenți utilizați Benzi de test (strip)
Greutate ≤ 5,0 kg
Caracteristici speciale Calibrare automată; imprimantă termică integrată; conectare LIS; memorie internă pentru 1000 rezultate.
	Bucată
	4,00
	 

	5
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500,
Urine Analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-500,
Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Minim 11 parametri examinaț:  leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO)
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	61 000,00
	52 460,00

	5
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul produserii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat
Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie)
Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate
Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (flux automat de benzi și probe)
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran color LCD; porturi USB, RS-232; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip)
Greutate ≤ 10 kg
Calibrare Calibrare automată
Imprimantă Termică integrată,
Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN)
Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate
	Bucată
	5,00
	 

	6
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500,
Urine analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Macherey-Nagel, URYXXON 500,
Urine analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Minim parametri verificați: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO).
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	15 000,00
	13 500,00

	6
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul produserii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat
Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzori multi-spectrali)
Parametri analizați Până la 13 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii de test)
Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (funcționare complet automată)
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran tactil color; porturi USB, RS-232; suport cititor coduri de bare
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip)
Greutate ≤ 10 kg
Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic la fiecare ciclu de testare
Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă
Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232, USB
Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu identificare pacient
	Bucată
	1,00
	 

	7
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax,
Urine analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Macherey-Nagel, URYXXON Relax,
Urine analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Minim parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO)
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	40 000,00
	34 400,00

	7
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat)
Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și detecție fotometrică multi-lungime de undă
Parametri analizați Până la 13 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii testate)
Capacitate de lucru Aproximativ 400–500 teste/oră
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran color tactil; porturi USB, RS-232; suport pentru cititor de coduri de bare și tastatură externă
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip)
Greutate ≤ 5,0 kg
Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare internă automată a fotometrului
Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB
Conectare LIS; conectivitate LAN sau USB;
Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient
	Bucată
	4,00
	 

	8
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100,
Urine Analyzer )
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Roche, URISYS 1100,
Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. 
Minim 10 parametri verificați:  leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO).
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	4 000,00
	6 833,33

	8
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat)
Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie)
Parametri analizați 10 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată)
Capacitate de lucru Până la 50–70 teste/oră
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Display LED sau LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip)
Greutate ≤ 5,0 kg
Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test
Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă
Conectare LIS Conectivitate RS-232; compatibil cu protocoale LIS standard 
Memorie rezultate 1000 rezultate stocate
	Bucată
	1,00
	 

	9
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+,
Urine Analyzer )
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Siemens, CLINITEK Status+,
Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. 
Minim 10 parametri verificați: Glucoză (Glucose), Bilirubină (Bilirubin), Cetone (Ketone), Densitate specifică (Specific Gravity), Sânge / Hemoglobină (Blood), pH, Proteine (Protein), Urobilinogen, Nitriți (Nitrite), Leucocite (Leukocyte)
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	70 000,00
	154 000,00

	9
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizor urinar point-of-care (POC) semi-automat, pentru citirea stripurilor de urină şi casetă hCG
Metoda de analiză Citire automată a benzilor de test urinar (reflectometrie/scanare)
Parametri analizați Parametri uzuali: albumină, bilirubină, creatinină, glucoză, cetone, leucocite, nitriţi, pH, proteine, gravitate specifică, urobilinogen;
Teste suplimentare: raport albumină-creatinină (ACR), raport proteină-creatinină (PCR) (după piaţă)
Teste de sarcină: hCG (casetă)
Capacitate de lucru ≥ 60 teste/oră
Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată
Interfață / Ecran tactil (touchscreen); auto-timere pentru benzi
Reagenți utilizați Benzi de test urinar (Strip)
Greutate ≤ 5,0 kg
Calibrare Calibrare automată, sistem self-calibrating
Imprimantă Termică integrată
Conectare LIS Interfață unidirecțională via RS-232
Memorie rezultate Stocare internă 950 teste.
	Bucată
	1,00
	 

	10
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, achiziționat prin contractului  nr.250990707-0023-0170
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Minim 11 parametri examinaț: Leucocite, Nitriți, Urobilinogen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C)
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	33 000,00
	37 620,00

	10
	Analizator în comodat pentru ofertele alternative
	Analizator de ultima generația, nou, nu se acceptă recondiționat.
Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. 
Parametrul Specificația
Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră
Teste chimice:
Bilirubin
Sânge (hematii)
Glucoză
Corpi cetonici
Leucocite
Nitrați
pH
Proteine
Greutatea specifică
Urobilinogen
Albumina
Creatina
culoare, claritate, Opțional
Rezultate calculate automat raport albumina: creatinine, Opțional
Unități de măsură convenționale, SI
Programare probe manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS
Calibrare automata, Opțional
Diapazonul temperaturii de operare (+15°C to +32°C +-2 grade)
Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 %
Timer inclus Opțional
Cititor de barcod (Posibilitatea de conectare (integrare) a unui cititor de coduri de bare) da
Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie in suma ≤ 70 secunde
Interfață LIS unidirecțională
Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări
Monitor LCD sau LED
Imprimantă încorporată
Alimentarea 220 V, 50 Hz
Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire)
Note: 
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare 
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. 
Furnizorul va asigura: 
Instruirea personalului. 
"Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare)." 
"Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă)." 
"Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială." 
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. 
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. 
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. 
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: 
Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului 
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). 
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. 
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. 
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. 
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului 
"Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului." 
	Bucată
	2,00
	 

	11
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro,
Urine Analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Analyticon, Urilyzer 100 Pro,
Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Minim 11 parametri verificați: Bilirubină, Urobilinogen, Cetone, Acid ascorbic, Glucoză, Proteine ​​(Albumină), Sânge (Hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Greutate specifică
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	5 000,00
	16 250,00

	11
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Analizor semi-automat pentru citirea benzilor de test de urină
Metoda de analiză Fotometru de reflexie (reflectance photometer) cu patru lungimi de undă: 505 nm, 530 nm, 620 nm, 660 nm dau tehnologie echivalentă.
Parametri analizați Bilirubină, Urobilinogen, Cetone, Glucoză, Proteine (albumină), Creatinină, Sânge (hemoglobină), pH, Nitriţi, Leucocite, Gravitate specifică.
Capacitate de lucru ≥ 50 teste/oră în mod normal, până la 120 teste/oră în mod rapid
Tip probă Urină proaspătă
Interfață / Ecran tactil (touchscreen); porturi: RS-232, USB, Ethernet
Reagenți utilizați Benzi de test pentru urină (Strip) 
Greutate ≤ 5,0 kg
Calibrare Măsurare automată după aplicarea benzii
Imprimantă Termică integrată
Conectare LIS 
Memorie rezultate 3000 de rezultate
	Bucată
	1,00
	 

	12
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru 77 Electronika Kft., LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO,
Automated Urine Chemistry Analyzer)
	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare 77 Electronika Kft., LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO,
Automated Urine Chemistry Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Minim 11 parametri verificați: Leucocite (Leukocytes), 
Nitriți (Nitrite), Urobilinogen, Proteine (Protein), pH, 
Sânge / Hemoglobină (Blood),  Densitate specifică (Specific Gravity), Cetone (Ketone), Bilirubină (Bilirubin), Glucoză (Glucose) și Acid ascorbic / Vitamina C (Ascorbic Acid)
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	34 000,00
	296 083,33

	12
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip analizator Sistem combinat: analiză chimică + analiză sediment urinar automatizată
Metoda de analiză Chimie: reflectometrică cu LED; Sediment: microscopie automatizată (bright field + fază contrast)
Parametri analizați Chimie: 10 parametri pe bandă (LEU (Leukocytes), NIT (Nitrite), URO (Urobilinogen), PRO (Protein), pH, BLD (Blood), SG (Specific Gravity), KET (Ketones), BIL (Bilirubin), GLU (Glucose) + 3 parametri fizici (ex. culoare, turbiditate, gravitate specifică)
Sediment: eritrocite, leucocite, cilindri, cristale, bacterii, celule epiteliale
Capacitate de lucru Chimie: până la 240 teste/oră
Sistem combinat: până la 150 teste/oră
Tip probă Urină proaspătă, minim 2 ml
Interfață /Ecran tactil color; cititor coduri de bare; porturi USB / RS 232 / LAN
Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) ; cuvete speciale pentru sediment
Greutate ≤ 60 kg (sistem complet)
Calibrare Automatizată, fără necesitate de calibratori lichizi
Imprimantă Termică integrată opțional; rezultate exportabile pe PC
Conectare LIS bidirecțional 
Memorie rezultate 10000 rezultate, inclusiv imagini sediment
Caracteristici speciale Sistem integrat complet pentru chimie + sediment
	Bucată
	2,00
	 

	Investigații hematologice

	13
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 18,
Haematology Analyser)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 18,
Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	31 000,00
	129 166,67

	13
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, cu operare manuală (încărcare individuală a probelor).
Tehnologie, metoda de detecție Impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT, spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb.
Interfața Ecran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 50 probe/oră.
Volum probă ≤ 10 µL

Parametri analizați (diferențial 3diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW, LYM #/%, MID #/%, GRAN #/%;
Stocare date ≥ 1500 rezultate cu histograme
Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
	Bucată
	5,00
	 

	14
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22,
Haematology Analyser)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	8 000,00
	69 676,00

	14
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, cu operare semi-automată sau complet automată, în funcție de configurație.
Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux (optică) combinată cu impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT și spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb.
Interfața Ecran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 55 probe/oră.
Volum probă ≤ 10 µL.

Parametri analizați (diferențial 5 diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM #/%, MONO #/%, NEU #/%, EOS #/%, BASO #/%.
Stocare date ≥ 1500 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
	Bucată
	1,00
	 

	15
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	33 000,00
	925 790,70

	15
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, cu sistem de alimentare manuală sau opțional autoloader pentru lucru continuu.
Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux cu detecție optică multiunghiulară (MAPSS) pentru WBC și diferențial 5-parte; impedanță electronică pentru RBC și PLT; spectrofotometrie pentru Hgb. / tehnologie echivalentă, similară.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft,port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 80 probe/oră.
Volum probă 150–230 µL, în funcție de modul de operare (manual / autoloader).

Parametri analizați (diferențial 5 diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, reticulocite, LYM #/%, MONO #/%, NEU #/%, EOS #/%, BASO #/%.
Stocare date ≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
	Bucată
	2,00
	 

	16
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Avantor, BeneSphera H32,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Avantor, BeneSphera H32, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	13 000,00
	23 400,00

	16
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, modul de operare manual sau semi-automat (încărcare individuală de probe)
Tehnologie, metoda de detecție Impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă 9,8–20 µL, în funcție de modul de operare (probă întreaga / mod pre-diluat).

Parametri analizați (diferențial 3 diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW, LYM #/%, MID #/%, GRAN #/%;
Stocare date ≥ 50000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
	Bucată
	2,00
	 

	17
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	21 000,00
	76 487,21

	17
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat,
Tehnologie, metoda de detecție Impedanță directă pentru numărarea WBC/RBC/PLT + reagent de liza fără cianură pentru HGB / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă 10–20 µL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat).

Parametri analizați (diferențial 3 diff) WBC, LYM %, MXD %, LYM#, MXD#, NEUT#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, PLCR,
Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
	Bucată
	2,00
	 

	18
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H60, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	63 000,00
	317 441,86

	18
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat/semi-automat, modul standard (încărcare manuală a probelor) – varianta „H60” (fără autoloader).
Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux cu laser semiconductor pentru WBC/Diff/BASO, impedanță electrică pentru RBC/PLT, reagent fără cianură pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă 16–20 µL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat).

Parametri analizați (diferențial 5 diff) 25-29 parametri raportabili incluzând: WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Plus parametri de cercetare (RUO) precum LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, NLR, PLR.
Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
	Bucată
	3,00
	 

	19
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Erma, PCE-210,
Hemoglobin Meter)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Erma, PCE-210, Hemoglobin Meter, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	10 000,00
	26 750,00

	19
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat
Tehnologie, metoda de detecție Impedanță electrică pentru numărarea celulelor (blood cell counting), colorimetrie pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă 10–20 µL, în funcție de modul de operare (venos / mod pre-diluat).

Parametri analizați (diferențial 3 diff) WBC, LYM #/%, MID #/%, GRA #/%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT.
Stocare date ≥ 1000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Sistem de auto-monitorizare (self-monitoring) integrat, curățare automată a circuitelor.
	Bucată
	1,00
	 

	20
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	21 000,00
	285 075,00

	20
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, încărcare automată (autoloader 100 tuburi)
Tehnologie, metoda de detecție Impedanță + optică + fluorometrie pentru reticulocite (tehnologie DHSS – Double Hydrodynamic Sequential System)/ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 80 probe/oră.
Volum probă 35–53 µL, în funcție de modul de operare.

Parametri analizați (diferențial 5 diff) WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%, LIC# & LIC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*, RET% , RET#, RETH%, RETM%, RETL%, CRC%, IRF%
Stocare date ≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Sistem QC integrat cu Levey-Jennings, grafică, log-uri de întreţinere şi calibrare
	Bucată
	1,00
	 

	21
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20,
Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	17 000,00
	90 666,68

	21
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte (CBC + 3-DIFF) cu încărcare manuală / deschisă
Tehnologie, metoda de detecție Impedanţă pentru numărarea WBC/RBC/PLT; agent de liză fără cianură pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 40 probe/oră.
Volum probă Mod sânge integral ≤ 9 µL; mod prediluare ≤ 20 µL.

Parametri analizați (diferențial 3 diff) 20 parametri: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR.
Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității sistem de QC original, reactivi și calibratori dedicați.
	Bucată
	2,00
	 

	22
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20S,
Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	102 000,00
	290 976,74

	22
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte („CBC + 3-DIFF”), încărcare manuală a probelor („open vial”).
Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru WBC, RBC şi PLT; reagent fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 40 probe/oră.
Volum probă Mod sânge integral: ≤ 9 µL; mod prediluare: ≤ 20 µL.

Parametri analizați (diferențial 3 diff) 19 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT.
Stocare date ≥ 200000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității sistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.
	Bucată
	10,00
	 

	23
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentruMindray, BC-30,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30,
Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	17 000,00
	60 208,36

	23
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte („CBC + 3 DIFF”), încărcare deschisă a probelor.
Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru WBC, RBC şi PLT; reagent fără cianură pentru testul HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă ≤ 9 µL în mod „whole blood”; ≤ 20 µL în mod prediluare.

Parametri analizați (diferențial 3 diff) 21 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC.
Stocare date ≥ 400000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității sistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.
	Bucată
	1,00
	 

	24
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30s,
Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	32 000,00
	83 596,90

	24
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte („CBC + 3 DIFF”), încărcare deschisă a probelor.
Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru WBC, RBC şi PLT; reagent fără cianură pentru testul HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 70 probe/oră.
Volum probă Mod whole blood: ≤ 9 µL; Mod prediluare (pre‑diluted): ≤ 20 µL.

Parametri analizați (diferențial 3 diff) 21 parametri şi 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph %, Mid %, Gran %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P‑LCR, P‑LCC; histograme pentru WBC, RBC, PLT.
Stocare date ≥ 500000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității sistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.
	Bucată
	3,00
	 

	25
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-3600,
Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	75 000,00
	284 302,33

	25
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3‑parte (CBC + 3 DIFF) – variantă open vial sau tub închis (opţional).
Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă („electrical impedance”) pentru WBC, RBC şi PLT; reagent HGB fără cianură („cyanide‑free reagent”) / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă Whole blood: ~17 µL; Prediluare: ~20 µL.

Parametri analizați (diferențial 3 diff) 21 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P‑LCR, P‑LCC; histograme pentru WBC, RBC, PLT.
Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Suport pentru 3 niveluri de QC (Low, Medium, High) și generare de grafice Levey‑Jennings (LJ) pentru monitorizarea performanței zilnice.
	Bucată
	3,00
	 

	26
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5000,
Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	8 000,00
	63 627,91

	26
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5‑parte (CBC + 5 DIFF) – moduri Whole blood, capilar, prediluare.
Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru RBC/PLT; pentru WBC diferenţial: citometrie în flux + dispersie laser „tri‑angle” + coloranţi chimici; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 40 probe/oră.
Volum probă Whole blood mode: 15 µL; Predilure mode: 20 µL; (capilar de asemenea ~15 µL)

Parametri analizați (diferențial 5 diff) 23 parametri reportabili + 3 histograme + 3 scattergramuri. Lista include: WBC, Lym %, Mon %, Neu %, Bas %, Eos %, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT.
Stocare date ≥ 20000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității niveluri QC „low, normal and high” pentru control.
	Bucată
	1,00
	 

	27
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5150,
Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	348 000,00
	2 786 697,67

	27
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferențial 5‑parte (CBC + 5 DIFF) – moduri Whole blood, Capilar şi Prediluare.
Tehnologie, metoda de detecție Pentru WBC: citometrie în flux + tri‑angle laser scatter + coloranţi chimici; pentru RBC şi PLT: metodă de impedanţă; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă Whole blood mode: 15 µL; Capillary whole blood: 15 µL; Prediluare mode: 20 µL.

Parametri analizați (diferențial 5 diff) 25 parametri reportabili + 4 parametri de cercetare; include WBC, Neu%, Lymph%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#, Lymph#, Mon#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P‑LCR, P‑LCC.
Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Include reactivi dedicați, calibratori originali.
	Bucată
	19,00
	 

	28
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	36 000,00
	229 200,01

	28
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5‑parte (CBC + DIFF 5‑part) – moduri Whole blood & prediluare.
Tehnologie, metoda de detecție Combină citometrie în flux + laser semiconductor scatter + coloranţi chimici pentru WBC; metodă impedanţă pentru RBC şi PLT; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă Whole blood: ~20 µL; Prediluare: ~20 µL.

Parametri analizați (diferențial 5 diff) 27 parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# + 3 histograme + 1 scattergram.
Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității controale tri‑nivel („Low, Normal, High”)
	Bucată
	3,00
	 

	29
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-760,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	145 000,00
	3 486 744,19

	29
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat cu diferenţial 5‑parte (CBC + DIFF + ESR integrat).
Tehnologie, metoda de detecție Tehnologie „SF Cube” (3D analiză cu scatter laser + fluorescenţă) pentru WBC/DIFF; impedanţă pentru RBC/PLT; metodi colorimetrică pentru HGB; metodă fotometrică pentru ESR. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate Mod „CD” (whole blood): până la 80 probe/oră; alt mod „CD + ESR”: 40 probe/oră.
Volum probă Whole blood CD: ~ 25 µL; CD + ESR: ~ 160 µL; Prediluare: ~20 µL.

Parametri analizați (diferențial 5 diff) WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon#
Mon% IMG# IMG% RET%* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR*
RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC#
NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC
IPF ESR
Stocare date ≥ 150000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Obligatoriu
	Bucată
	7,00
	 

	30
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, KX-21N,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	43 000,00
	162 000,00

	30
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3‑parte (CBC + 3 DIFF) – mod „whole blood” şi mod prediluare.
Tehnologie, metoda de detecție Metodă de detecție prin curent continuu (Direct Current, DC) pentru RBC, WBC, PLT; reagent fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran digital, tastatură, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă Whole Blood Mode: 50 µL; Prediluare Mode: 20 µL.

Parametri analizați (diferențial 3 diff) 17 raportabili în mod standard cu diferenţial 3‑parte + 3 histograme: WBC, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, P‑LCR.
Stocare date ≥ 300 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Include programe QC: graficul Levey‑Jennings (LJ) şi X‑bar/R charts.
	Bucată
	2,00
	 

	31
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-1000,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	105 000,00
	986 511,63

	31
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5‑parte (CBC + DIFF) cu opțiuni pentru reticulocite, plachete fluorescente, lichide corporale.
Tehnologie, metoda de detecție Fluorescent Flow Cytometry (canal WBC/DIFF/RET/PLT‑F/WPC); RBC/PLT prin impedanţă cu focalizare hidrodinamică; HGB metodă SLS fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 100 probe/oră. (mod CBC+DIFF).
Volum probă Volum aspirare: 88 µL pentru mod Whole Blood; diluare/moduri speciale 70 µL.

Parametri analizați (diferențial 5 diff) Multiple parametri: WBC, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC; PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, MPV, PDW, P‑LCR, PCT; plus opțional RET%, RET#, IRF
Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Materiale QC: „XN Check (three levels)” pentru QC standard şi „XN Check BF (two levels)” pentru lichide corporale.
	Bucată
	3,00
	 

	32
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-330,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-330,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	26 000,00
	235 040,00

	32
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 6‑parte (CBC + 6 DIFF) – mod „open tube” (încărcare deschisă a probelor)..
Tehnologie, metoda de detecție „Fluorescent Flow Cytometry” pentru WBC/DIFF/RET; impedanţă cu focalizare hidrodinamică (RBC/PLT); metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră. (mod CBC+DIFF).
Volum probă Whole blood: 25 µL; Prediluare (pre‑dilute mode): ~70 µL.

Parametri analizați (diferențial 6 diff) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, PDW, MPV, P‑LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%
Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Suport pentru sisteme QC tip „Xbar / Levey‑Jennings” şi set de controale QC dedicate („XN‑L CHECK or XN CHECK”)
	Bucată
	2,00
	 

	33
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-550,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-550,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	52 000,00
	348 400,00

	33
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5/6‑parte) cu moduri „whole blood”, prediluare, încărcare continuă a probelor.
Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux cu fluorescenţă pentru WBC/DIFF; impedanţă (DC) cu focalizare hidrodinamică pentru RBC/PLT; metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră. (mod CBC+DIFF).
Volum probă Whole blood: 25 µL; Prediluare / Body Fluid mode: ~70 µL.

Parametri analizați (diferențial 5/6 diff) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, PDW, MPV, P‑LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG#; opţional RET#, RET%, IRF
Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Materiale QC dedicate: „XN‑L Check” (sau „XN Check”) cu trei niveluri (Nivel 1‑2‑3) pentru acoperirea gamei clinice – permite monitorizare pe interval normal/scăzut/înalt.
	Bucată
	1,00
	 

	34
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XP-300,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	18 000,00
	33 900,00

	34
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferenţial 3‑parte (CBC + 3 DIFF) — mod „whole blood” şi pre‑diluare („pre‑diluted mode”).
Tehnologie, metoda de detecție Metodă de detecţie prin curent continuu (DC) pentru WBC, RBC şi PLT; pentru HGB metodă fără cianură; HCT prin metoda acumulării volumului eritrocitar. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră. 
Volum probă Mod whole blood: ~ 50 µL; mod pre‑diluare: ~ 20 µL.

Parametri analizați (diferențial 3 diff) 20 parametri în mod whole blood şi pre‑diluare: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM% (W‑SCR), MXD% (W‑MCR), NEUT% (W‑LCR), LYM# (W‑SCC), MXD# (W‑MCC), NEUT# (W‑LCC), RDW‑SD, RDW‑CV, PDW, MPV, P‑LCR, PCT.
Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității (internal QC); suport pentru graficul Levey‑Jennings chart şi fişiere X‑bar/M.
	Bucată
	1,00
	 

	35
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Yumizen H500 OT,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Yumizen H500 OT,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	48 000,00
	294 883,72

	35
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferențial 6-parte (CBC + 6 DIFF); mod „open tube” (încărcare manuală a probelor).
Tehnologie, metoda de detecție Tehnologie combinată: impedanță cu focalizare hidrodinamică pentru RBC și PLT, citometrie de flux cu fluorescență pentru WBC/DIFF/RET; metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil color;  port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 60 probe/oră.
Volum probă Mod „whole blood”: aproximativ 20 µL.

Parametri analizați (diferențial 5 diff) 27 parametri: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG%, RET# și RET%.
Stocare date ≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității Sistem QC intern cu suport pentru diagrame Levey-Jennings și X-bar; compatibil cu controale QC dedicate.
	Bucată
	4,00
	 

	36
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-2000,
Hematology Analyzer)
	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotareSysmex, XN-2000,
Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. 
Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator.
Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
	Investigații
	30 000,00
	217 674,42

	36
	Analizator în comodat
	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.
Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferenţial 6‑parte (CBC + 6 DIFF); sistem modular format din două module analitice, operare „open tube” sau „closed tube”
Tehnologie, metoda de detecție Citometrie de flux cu fluorescenţă (Fluorescent Flow Cytometry) pentru WBC/DIFF/RET/PLT‑F/WPC; impedanţă focalizată hidrodinamic pentru RBC/PLT; metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată.
Interfața Ecran tactil, tastatură soft, porturi USB, port USB/RS-232 și conectivitate LIS.
Productivitate ≥ 200 probe/oră. (mod CBC+DIFF).
Volum probă Volum aspirat: 88 µL 

Parametri analizați (diferențial 6 diff) Standard: WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P‑LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO#, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG# 
Opțional: RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET‑He, HYPO‑He%, HYPER‑He%, PLT‑F, IPF#, IPF, HPC%, HPC#.
Stocare date ≥ 100 000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS.
Program integrat de control al calității QC multilevel
	Bucată
	1,00
	 

	
	Valoarea estimată totală
	 
	 
	
	12 465 505,37



Notă:          
Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate) și calibrare.	
Pentru analizatorul din dotare oferta de preț trebuie să includă și mentenanța dispozitivului pentru perioada utilizării reagenților. 
Notă: Cantitatea totală indicată în documentația de atribuire per lot are caracter estimativ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a diminua cantitatea ce urmează a fi contractată cu până la 15%, în funcție de necesitățile reale și/sau de resursele financiare disponibile, fără ca această diminuare să constituie temei pentru refuzul operatorului economic declarat câștigător de a semna sau executa contractul pentru cantitatea diminuată.

Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului necesar pentru investigații, compatibile cu dispozitivul medical oferit în lot.
Oricare costuri suplimentare lunare care ar permite efectuarea procedurilor cu utilizarea reagenților propuși, vor fi acoperite de către operatorul economic pe perioada consumării acestora.
9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
		Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa.
Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 

11. [bookmark: _Hlk216101444]Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020: 
I. Analizatorul: până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
Dispozitivul medical ofertat în comodat va rămâne la beneficiar până la epuizarea stocului de reactivi livrați, dar nu mai mult de 180 zile de la expirarea termenului de valabilitate a contractului pentru investigații.
II. Investigațiile (consumabilele, reagenții necesari) : 
Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:
1. La data livrării analizatorului, Furnizorul va livra 10% din cantitatea totală de bunuri. 
Cantitatea rămasă, reprezentând 50% din volumul total, va fi livrată în două tranșe egale a câte 25% fiecare. 
Livrarea tranșelor se va efectua cu respectarea unui termen minim de 60 de zile între acestea.
1. În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată. 
[bookmark: _Hlk173422076]Note:
1. [bookmark: _Hlk188623510][bookmark: _Hlk170209051]În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;
1. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 60% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
1. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ procentul conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de  livrare;
1. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
1. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul  în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2027;
1. Furnizorul va lua în considerare divizarea per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per test), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus; 
*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro
1. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
1. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
12.  Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2027

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare 
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Specificația tehnică
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:                                                      
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; 
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11). 
  În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
	DA

	3
	Specificația de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. 
	DA

	3.1
	Formularul costurilor recurente ale investigațiilor și dispozitivului medical
	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.  
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. 

	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	-  2 % din valoarea ofertei fără TVA. 
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se  va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor

	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	
	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Informațiile  din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul Specificației de Preț , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. 


	Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE



Cerințe de calificare obligatorii

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit 
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	12
	Declarație de la Ofertant  (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)
	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii  electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	13
	Declarație de la Ofertant  (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)
	în care să certifice termenul de garanție pe perioada contractului de comodat-  originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; 
	DA

	14
	Declarație de la Ofertant  (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)
	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA 

	15
	Declarație de la ofertant 
	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul  2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	16
	Declarație de la Ofertant  (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)
	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	17
	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,
	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform  prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	18
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, inclusiv reagenții
	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, 
Notă:  Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
	DA

	19
	Declarație de la ofertant penntru reagenți 
	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,  
	DA

	Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	20

	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	21
	Garanția de bună execuție
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028
	DA



17. [bookmark: _Hlk95134634]Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin. 
Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.
18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contactului 
Transfer la contul instituției
Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.
Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027
Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.  
Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde). 
21. [bookmark: _Hlk71621175]Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Vor fi contractate investigațiile și dispozitivele medicale ( echipamentele medicale) oferite în comodat pe perioada contractului pentru anul 2027 conform loturilor.
22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical. 
23. Ofertele se prezintă: în lei.
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. 
[bookmark: x_faq-64.-Care-sunt-acțiunile-membrilor-]NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).
Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
30. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): 
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  
37. Data publicării anunțului de intenție: 
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial  al Uniunii Europene): da___________________
(se specifică da sau nu)

[bookmark: _Hlk95134722]	Conducătorul grupului de lucru:                        semnat electronic                                                 Gheorghe GORCEAG

