SINTEZA

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)

la proiectul caietului de sarcini  Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (Lista Suplimentară 10)

| Participant | Conţinutul obiecţiei/ propunerii (recomandării) | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Răspuns la clarificarile de pe modulul de transparență | Referitor la Accesorii video procesor si monitoare: Se cere Cap camera cu cabluri de interconectare camera video procesor minimum 2 bucăți 2D Clarificare: se cer doua cap camere sau doua cabluri? Se cere 2D, dar video procesorul și monitorul medical se cere cu rezoluție de minimum 3800x2100 pixel cea ce este 4K. Vă rog să clarificați. Referitor la buget foarte mic pentru set cu rezoluție 4K. Referitor la buget 2 milioane. Foarte puțin pentru rezoluție 4K 3D NIR/ICG. Va rog să revizuiti bugetul | Răspuns: 1. Se cere 1 cap camera cu 2 cabluri. 2. Imaginea 2D (grafică bidimensională) este o imagine care are doar două dimensiuni: lățime și înălțime (plan), spre deosebire de 3D, unde se adaugă adâncime. Vă rugăm să nu confundați cu rezoluția care exprimă nr. de pixeli/puncte dimensiunile imaginii lățime și înălțime. În plan 2D poate fi orice rezoluție spre exemplu începând cu 800 × 600 (SVGA), 1024 × 768 (XGA), 1280 × 720 (HD), 1280 × 1024, 1920 × 1080 (Full HD), 2560 × 1440 (2K / QHD) inclusiv 3840 × 2160 (4K). Conform specificației tehnice se solicită rezoluție 4K. Răspuns: Bugetul a fost stabilit în urma analizei finanțelor disponibile, nu este posibilă ajustarea bugetului din lipsa resurselor financiare disponibile Răspuns: Bugetul a fost stabilit în urma analizei finanțelor disponibile, nu este posibilă ajustarea bugetului din lipsa resurselor financiare disponibile. |
| Participant nr.1 | Propunerea modificăre 1 Lotul 2 .Referitor la solicitarea: Tehnologia – minim 2 sau 2/3 CMOS sau analogic. Lotul 3 Referitor la solicitarea: Tehnologia – minim 2 sau 2/3 CMOS sau analogic Propunerea modificăre 2 Lot 2 Referitor la descriere Cu functie autorotatie – da; Cu functie autofocus – da; Lot 3 Referitor la descriere Cu functie autorotatie – opțional; Cu functie autofocus – opțional; | Răspuns: În conformitate cu necesitățile clinice ale beneficiarului, Se acceptă modificare cerinței în „Tehnologia - CMOS, cu mărimea senzorului, nu mai puțin ca 1/2, ce oferă frame rate >= 50/60 fps” Răspuns: În conformitate cu necesitățile clinice ale beneficiarului, Se acceptă modificare cerinței în „Tehnologia - CMOS, cu mărimea senzorului, nu mai puțin ca 1/2, ce oferă frame rate >= 50/60 fps”. Răspuns: Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „Cu functie autorotatie – opțional” și „Cu functie autofocus – opțional” Răspuns: Se acceptă modificarea cerinței tehnice în „Cu functie autorotatie – da” și „Cu functie autofocus – da”. |