Proiect caiet de sarcini 
Bunuri
Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM SFÂNTA TREIME
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	Troleu videoendoscopic pentru videogastroscop si videobronhoscop		
		Troleu videoendoscopic pentru videogastroscop si videobronhoscop

	VIDEOPROCESOR + SURSĂ DE LUMINĂ
	Parametrul
	Specificația

	
	Tip sistem
	Sistem videoendoscopic digital de înaltă definiție pentru proceduri gastrointestinale diagnostice și terapeutice

	
	Rezoluție video
	Minimum 1920 × 1080 pixeli

	
	Sursă de lumină integrata cu video procesor
	Tehnologie LED, cu minimum 3 module/surse LED  pentru iluminare uniformă și reproducerea naturală a culorilor

	
	Durata de viață a sursei
	Minimum 30.000 ore

	
	Moduri de observare
	Lumină albă și minimum 2 moduri de cromendoscopie
 optică pentru accentuarea structurii mucoasei, vascularizației și delimitării leziunilor

	
	Reglarea luminozității
	Automată și manuală

	
	Insuflație aer
	[bookmark: _GoBack]Integrată în sistem, minimum 3 niveluri selectabile de
 debit, suplimentar funcției OFF

	
	Control automat 
	AGC– obligatoriu

	
	Control iris
	Minimum 3 moduri de lucru, inclusiv mod automat

	
	Contrast
	Minimum 3 niveluri selectabile

	
	Îmbunătățirea imaginii
	Funcții pentru accentuarea structurii și marginilor imaginii;
 posibilitatea combinării funcțiilor de îmbunătățire

	
	Evidențiere vasculară
	Funcție dedicată pentru accentuarea informației
 hemoglobinei/vascularizației sau tehnologie echivalentă

	
	Corecția zonelor întunecate
	Obligatoriu

	
	Reducerea zgomotului
	Obligatoriu

	
	Zoom electronic
	Minimum 4X

	
	Freeze / captură
	Obligatoriu

	
	Stocare internă
	Memorie internă HDD/SSD cu capacitate de minimum
 250 GB pentru date, imagini și/sau înregistrări video

	
	Stocare externă
	USB sau echivalent

	
	Bază de date pacienți
	Capacitate de înregistrare/stocare pentru minimum 
50 pacienți/examinări

	
	Profiluri utilizatori
	Posibilitatea memorării setărilor personalizate pentru
 minimum 20 utilizatori

	
	Ieșiri video
	Minimum HDMI și SDI, 

	VIDEOGASTROSCOP 
	Să se indice modelul oferit
	modelul

	
	Tip HDTV / HD
	≥  1920x1080 pixeli

	
	Câmp vizual
	Minimum 140°

	
	Direcția de vizualizare
	Frontală 

	
	Adâncimea câmpului
	Minimum 2–100 mm

	
	Diametrul tubului de inserție
	Maximum 9,3 mm

	
	Canal instrumentar
	Minimum 2,8 mm

	
	Lungime de lucru
	Minimum 1.100 mm

	
	Angulare
	UP minimum 210°; DOWN minimum 90°; LEFT/RIGHT 
minimum 100°/100°

	
	Comenzi pe mâner
	Minimum 4 butoane de comandă, programabile/configurabile

	
	Jet auxiliar de apă
	Funcție waterjet / jet auxiliar pentru curățarea câmpului vizual

	
	Conectare
	Conectare rapidă (one touch) la unitatea principal

	
	Etanșeitate
	Endoscop imersabil 

	
	Marcaje de lungime
	Obligatoriu

	Videobronhoscop
	Să se indice modelul oferit
	modelul

	
	Tip HDTV / HD
	≥  1920x1080 pixeli

	
	Tubul de inserție, Lungimea
	≥ 600 mm

	
	Diametrul exterior
	< 7mm

	
	Gradația
	Să se indice adîncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm

	
	Canalul de lucru, Diametrul 
	≥ 2.8 mm

	
	Optica, Unghiul cîmpului de vedere
	120  grade

	
	Adîncimea cîmpului de vedere
	3 - 100 mm

	
	Deflecția sus/jos
	180/130

	
	Capul distal, Diametrul exterior
	< 5mm

	
	Funcționalitatea mîinerului de dirijare:
	 

	
	butoane
	≥4

	
	înghețarea imaginii
	obligatoriu

	
	eliberarea imagini
	obligatoriu

	
	capturare imaginii
	obligatoriu

	
	reglarea intensității lumnii
	obligatoriu

	
	reglarea tonului de culoare (filtre optice)
	obligatoriu

	
	modificarea contrastului
	obligatoriu

	
	zoom electronic
	obligatoriu

	
	Spălarea obiectivului
	obligatoriu

	
	Metode de sterilizare
	Să se indice minim o metodă de sterilizare

	MONITOR MEDICAL
	Tip
	Monitor medical color destinat endoscopiei

	
	Diagonală
	Minimum 27 inch

	
	Rezoluție
	Minimum 1920 × 1080 pixeli

	
	Interfețe
	Minimum HDMI și SDI și/sau alte interfețe digitale 
compatibile cu procesorul

	ACCESORII / 
CONFIGURAȚIE
	Pompă 
	 0,3 - 0,6 Pa

	
	Tester automat
	1 unit. (să se indice modelul)

	
	Aspirator endoscopic
	≥ 0.85 bar

	
	Vas de rezervă pentru aspirator
	≥ 1,4  litri, 1 unit

	
	Filtre pentru aspirator
	15 unit.

	
	Troliu cu  transformator de izolare pentru 
excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor
	1 unit. (să se indice modelul)

	
	Polițe reglabile la înălțime sau fixe
	4 unit

	
	Sistem de furnizare a aerului/apei 
	minim 3 regimuri de lucru

	
	
	volumul vasului pentru apă minim 250 ml

	
	Tastatura pentru introducerea datelor, 
tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice
	obligatoriu

	Altele
	Garanție 
	≥ 36 luni

	
	
	Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 7 ani de exploatare a echipamentului

	
	Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului
	da

	
	Asigurarea cu toate piesele și consumabilele de mentenanță conform graficului de mentenanță stabilit de către producător pe termen de minim 36 luni cu oferirea listei cu prețuri estimative
	 

	
	Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructuă și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.
	da

	
	Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul 
	da, la solicitarea beneficiarului

	
	Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service
	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.

	
	Manuale de utilizare
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.  În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.

	
	Manual de service
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).

	
	Manual de part list
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.

	
	Training pentru utilizatori 
	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare

	
	Training pentru personal tehnic
	Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare



	buc
	1
	1 080 000.00

	2
	[bookmark: RANGE!A1:C93]Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie
		APLICAŢII CLINICE
	General, cardiac,TCD, Urologie, Pediatrice, MSK, Vascular, Parti moi

	Consola
	cu miscare independenta
	Sus/Jos ≥20cm

	PROBE PORTURI
	≥4, 

	PROBE TIP, MHz
	Linear
	minim diapazon ≥5 - 13 MHz

	
	
	FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 50 mm

	
	
	numar de elemente ≥256

	
	
	Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc)

	
	Convex
	minim  diapazon ≥2 - 5 MHz

	
	
	FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 60°

	
	
	numar de elemente ≥192

	
	
	Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc)

	
	Convex
	minim  diapazon ≥4 - 8 MHz

	
	
	FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 65°

	
	
	numar de elemente ≥192,

	
	
	Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc)

	
	Endocavitară
	minim  diapazon ≥4 - 10 MHz

	
	
	FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 160°

	
	
	numar de elemente ≥192,

	
	
	Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc)

	NIVELE DE GRI
	≥ 256

	GAMA DINAMICA
	≥ 250dB

	Adâncimea scanării
	≥ 40 cm

	Numar maxim de cadre asigurat de sistem, f/s
	≥2000

	POSTPROCESARE
	Mape culore
	obligatoriu

	
	Inversare spectru
	obligatoriu

	
	Unghi de scanare
	obligatoriu

	
	Baseline
	obligatoriu

	IMAGINE MODURI
	M-mod
	obligatoriu

	
	M-mod şi 2-D
	obligatoriu

	
	CW
	obligatoriu

	
	Compunere spatiala
	4 trepte

	
	Mod de procesare avansata a imaginii, care compenseaza variatia de propagare a ultrasunetului in diferite tesuturi
	obligatoriu

	
	Mod Anatomic
	obligatoriu

	
	Harmonic imaging
	obligatoriu

	
	Imagine prin Compunere Spatiala
	obligatoriu

	DOPPLER
	Tip
	CW, PW, Color

	
	Afişare frecvenţă
	obligatoriu

	
	Afişare viteză
	obligatoriu

	
	Doppler Tisular
	obligatoriu

	
	Power Doppler
	obligatoriu

	
	Duplex
	obligatoriu

	
	Triplex
	obligatoriu

	FUNCŢIONALITĂŢI
	Măsurători digitale
	obligatoriu

	
	Diapazon dinamic selectabil
	obligatoriu

	
	Focalizare de transmisie ajustabilă
	obligatoriu

	
	Focalizare de recepţie dinamică
	obligatoriu

	
	Măsurători pe reluarea video
	obligatoriu

	
	Măsurarea automată a intimei-media
	obligatoriu

	
	Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin
	obligatoriu

	
	Analiza cantitativa Doppler Tisular
	obligatoriu

	
	Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking)
	obligatoriu

	
	Măsurarea auto a indicelui hepatorenal
	obligatoriu

	
	HD Zoom
	obligatoriu

	
	Rapoarte  Auto generare
	obligatoriu

	PAN/ZOOM
	imagine în timp real
	obligatoriu

	
	imagine îngheţată
	obligatoriu

	STOCARE IMAGINI
	Capacitate
	SSD ≥ 500 sau

	
	
	Hybrid (SSD+HDD)

	
	Cine
	obligatoriu

	DICOM 3.0 COMPLIANT
	obligatoriu

	PACHETE DE ANALIZĂ
	General
	obligatoriu

	
	Cardiac
	obligatoriu

	
	Regim panoramic avansat
	obligatoriu

	
	Elastografie strain (de compresie manuală)
	obligatoriu

	
	Shear wave elastography
	obligatoriu

	
	Altele
	Să se indice

	GHID ACE
	vascular pentru sonda liniară
	obligatoriu

	MONITOR
	rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px
	≥23 inch

	
	Unghi de vizualizare
	≥175°

	Monitor integrat de control
	touch-screen
	≥10"

	Panou de control
	reglabil pe înălțime
	manual

	Încălzitor gel
	 
	obligatoriu

	Port USB
	≥4
	obligatoriu

	DIVIZARE MONITOR
	obligatoriu

	UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu 
	obligatoriu

	Gel 
	minim 1 litru

	Printer 
	da

	Hirtie pentru termoprinter B/W 
	minim 5 buc.

	Altele
	Garanție 
	≥ 36 luni

	
	
	Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului

	
	Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului
	da

	
	Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructură și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.
	da

	
	Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul 
	da, la solicitarea beneficiarului

	
	Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service
	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.

	
	Ghid rapid
	Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.

	
	Manuale de utilizare
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.  În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.

	
	Manual de service
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).

	
	Manual de part list
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.

	
	Training pentru utilizatori 
	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 4 persoane, minim 3 zile lucrătoare

	
	Training pentru personal tehnic
	Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare



	Buc
	1
	500 000.00

	3
	Sterilizator cu plasma
		Descriere
	Sterilizatorul cu plasmă la temperatură scăzută (peroxid de hidrogen),  potrivit pentru sterilizarea rapidă a diferitelor instrumente medicale chirurgicale în sălile de operație ale spitalelor și în spațiile de sterilizare centralizată. 

	 Lista minimă de articole și materiale care pot fi sterilizate
	Sterilizatorul trebuie să fie un sterilizator cu plasmă de gaz, utilizat pentru sterilizarea materialelor medicale, metalice și nemetalice, care nu sunt rezistente la temperaturi și umiditate ridicate.

	Parametrul
	Specificația

	Volumul util al camerei, orizontal, cu încărcare frontală 
	min.140 litri

	Dispozitiv mobil 
	da, pe roți

	Ușă glisantă verticală
	da, tip automat

	Buton / sistem de oprire de urgență
	da

	Ușa rămîne blocată până la sfârșitul programului de sterilizare
	da

	Generator de plasmă intern
	da

	Sistem de control automat bazat pe microprocesor
	da

	Autodiagnosticare sistem
	da

	Panou tactil cu ecran multicolor
	minim 7 inch

	Față, carcasa laterală
	oțel inoxidabil AISI 304L / oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi

	Capace laterale 
	da, detașabile

	Camera de sterilizare 
	de formă dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi / coșuri

	Camera 
	oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304, polișat

	Camera de sterilizare trebuie să fie izolată 
	da, cu material termoizolant, rezistent la căldură

	Camera  proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum
	da

	Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă 
	da, cu filtru/separator pentru filtrarea umidității și a mirosurilor

	Rafturi  cu coșuri de sterilizare
	da, min. 2 nivele

	Programe prestabilite de sterilizare
	 ≥ 3 programe

	Una din programele de sterilizare va permite sterilizarea rapidă
	da,  în timp de 30 min., (±5 min)

	Timp de ciclu avansat 
	da, max. 65 min.

	Fără aerare după sterilizare
	da

	Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură 
	da

	Dispozitivul trebuie să includă un program de testare a scurgerilor „Leak Test”
	da, pentru a detecta eventualele pierderi de vacuum

	Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. 
	Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului.

	În timpul funcționării, ecranul trebuie să afișeze informații despre ciclul de sterilizare
	 numele programului, presiunea, temperatura, timpul rămas, faza ciclului, nivelul cartușului etc., precum și reprezentări grafice ale presiunii și temperaturii.

	Sistemele de filtrare vor asigura decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare prin HEPA filtru
	da, obligatoriu

	Gama temperaturii de sterilizare 
	50 °C (±5 °C), temperatură scăzută fără umiditate, 
fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate 

	Masurarea temperatirii se va face cu min. 3 senzori
	camera , vaporizator, usa

	Protecție împotriva temperaturii excesive 
	da

	Verificarea automată a nivelului de umiditate din cameră înainte de începerea procesului de sterilizare și înainte de introducerea cartușului de peroxid de hidrogen
	da

	După ciclul de sterilizare, dispozitivul trebuie să includă un generator / convertor catalitic / generator de înaltă tensiune, pentru a preveni eliberarea în mediu a substanțelor nocive și pentru a transforma peroxidul de hidrogen în apă și oxigen
	da

	Doza de peroxid de hidrogen trebuie măsurată cu un senzor de precizie
	da

	Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului 
	da

	Peroxidul de hidrogen trebuie furnizat în cartușe/sisteme sigilate, echipate cu etichetă RFID
	da

	Compartimentul de cartușe trebuie să includă un cititor RFID pentru identificare si validare
	da

	Procesul de sterilizare rezultat: apă și produse secundare de oxigen 
	da

	Imprimantă termică (date inregistrate: temperature, presiune, timpul, erori)
	da

	Porturi USB pentru transferal de date pe support media
	da

	Port ETHERNET pentru conectarea la retea 
	da

	Posibilitatea de conectare la Internet
	opțional

	Memorie internă pentru stocarea 
	minim 500 de cicluri 

	Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului
	da

	Echipate cu un sistem de blocare care împiedică pornirea unui ciclu dacă ușa nu este închisă corect
	da

	Dispozitivul trebuie să funcționeze la tensiunea de alimentare de rețea 220/380 V, 50Hz și să nu necesite nicio instalare suplimentară ca canalizare, ventilare/aerisire etc.
	da

	Kit-uri de mentenanță pentru min. 3 ani 
	da

	Cosuri pentru instrumente
	 min.2

	Imprimantă termică de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) 
	da, min 10 role

	Indicatori biologici pentru sterilizare cu plasma 
	da, min 50 buc.

	Agent de sterilizare pentru 
	min. 1000 cicluri de sterilizare

	Test indicator tip bandă 
	da, min 2000 buc.

	Incubator / termostat pentru indicatori biologici sterilizare 
	da

	Suport de incarcare
	min 1 buc

	Rola sterilizare plasma 100mmx70m 
	da,  40 buc.

	Rola sterilizare plasma 150mmx70m 
	da,  40 buc.

	Rola sterilizare plasma 250mmx70m 
	da,  20 buc.

	Rola sterilizare plasma 400mmx70m 
	da,  10 buc.

	Agent de sterilizare H2O2
	da, pentru min 1000 cicluri de sterilizare

	Anul producerii minim 2026
	da 

	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor
	da 

	Garanție 
	≥ 36 luni

	
	Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului

	Certificate
	CE, ISO 13845

	Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului
	da

	Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.
	da

	Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul 
	da, la solicitarea beneficiarului

	Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service
	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h

	Ghid rapid
	Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.

	Manuale de utilizare
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.  În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.

	Manual de service
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).

	Manual de part list
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.

	Training pentru utilizatori 
	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Certificat de instruire a personalului (eliberat de către producătorul utilajului supus instalării) 

	Training pentru personal tehnic
	Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.



	Buc
	1
	1 440 000.00

	4
	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate)		
		Descriere
	Concepute pentru a dezinfecție de nivel înalt folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.

	Parametru
	Specificaţia

	Configurație
	Sistem staționar pe podea sau pe masă

	Endoscoape per ciclu
	≥ 1

	Interfață utilizator
	Ecran color (LCD sau touchscreen) 

	Numărul de canale de conectare
	≥ 5  canale independente pentru spălare și dezinfectare

	Un ciclu deplin să conțină următoarele etape:
	Curățare / Spalare
	≤ 30 min.

	
	Dezinfecție de nivel înalt
	

	
	Clătire 
	

	
	Uscare canalelor cu aer filtrat (HEPA) sau cu alcool
	

	Spălare prin imersie și irigare 360 grade a soluților în cuvă
	obligatoriu

	Deschiderea automată a capacului cuvei la activare pentru a exclude contaminarea încrucișată
	obligatoriu

	În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare
	obligatoriu

	Monitorizarea debit per fiecare canal separat
	obligatoriu

	Validarea fluxului de lichid prin toate canalele sistemul trebuie să confirme că soluțiile de detergent, dezinfectant și apă de clătire circulă prin fiecare canal pe toată durata ciclului
	obligatoriu

	Perfuzarea soluțiilor trebuie realizată cu presiune  pentru a asigura curățarea mecanică eficientă fără deteriorarea canalelor endoscopului
	obligatoriu

	Sistemul trebuie să monitorizeze fluxul prin canalele endoscopului și să detecteze anomalii de proces (inclusiv obstrucții sau conectări necorespunzătoare), cu oprirea automată a ciclului în cazul în care parametrii critici (ex. debit/flux) nu sunt îndepliniți
	obligatoriu

	Test de etanșeitate a endoscopului (leak test)
	obligatoriu

	Monitorizarea nivelului de agenți chimici
	obligatoriu

	Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape:
	Olympus
	obligatoriu

	
	Fujifilm
	obligatoriu

	
	Pentax
	obligatoriu

	
	SonoScape
	obligatoriu

	
	Alți producători
	indicați producătorii oferiți

	Tipuri agenti antimicrobieni
	Chimici (acid peracetic / glutaraldehidă / chlorinedioxide)

	Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție
	obligatoriu

	Temperatura maximă de proces
	≤ 55 °C

	Dozare agenți de curățare
	dozare automată

	Dozare agenți de dezinfecție
	dozare automată

	Sistem de alarmă
	alarmă automată vizuală și acustică

	Stand pe roți
	obligatoriu

	Compresor de aer medical integrat sau extern. Dotat cu filtrare HEPA pentru producerea aerului de cailitate medicală.
	obligatoriu

	Pistol de aer pentru uscarea externă
	opțional

	Trasabilitate și control proces
	obligatoriu

	Dispozitivul trebuie să permită:
	înregistrarea automată a ciclurilor
	obligatoriu

	
	identificarea endoscopului 
	obligatoriu

	
	arhivarea datelor procesului
	obligatoriu

	
	posibilitate de export sau conectare la sistem informatic spitalicesc
	opțional

	Imprimantă (integrată sau externă)
	imprimarea rezultatelor de dezinfecție a endoscopului

	Autodezinfectare
	obligatoriu

	Sistem de filtrare a apei (prin Set de filtre antibacteriale de apă, lampă UV,  filtru 0.2 µm pentru clătire finală sau sistema de osmoza inversa + lampa UV pentru tratare cu consumabile)
	obligatoriu

	Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului)
	obligatoriu

	Să fie certificat după standardele de igienă:
	UNI EN ISO 1588
	obligatoriu

	Accesorii și consumabile:

	Soluții de dezinfectare și Soluție de spălare cât și alte soluții necesare dacă este cazul pentru 
	minim 2000 cicluri de spălare

	Adaptoare de conectare pentru:
	Olympus
	obligatoriu

	
	 Fujifilm
	obligatoriu

	
	SonoScape
	obligatoriu

	
	Alți producători
	indicați producătorii oferiți

	Altele
	Garanție 
	≥ 36 luni

	
	
	Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 7 ani de exploatare a echipamentului

	
	Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului
	da

	
	Asigurarea cu toate piesele și consumabilele de mentenanță conform graficului de mentenanță stabilit de către producător pe termen de minim 36 luni cu oferirea listei cu prețuri estimative
	 

	
	Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructuă și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.
	da

	
	Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul 
	da, la solicitarea beneficiarului

	
	Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service
	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.

	
	Ghid rapid
	Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.

	
	Manuale de utilizare
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.  În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.

	
	Manual de service
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).

	
	Manual de part list
	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.

	
	Training pentru utilizatori 
	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare

	
	Training pentru personal tehnic
	Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare



	buc
	1
	840 000,00



Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Specificația tehnică
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
"Accesorii
Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."		
	DA

	3
	Specificația de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.

	DA

	4
	Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.  
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. 
	DA

	5
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	6
	Garanția pentru ofertă
	-  2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se  va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor
	DA

	7
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	
	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale).
 Informațiile  din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. 


	Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE


	Cerințe de calificare obligatorii




	8
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	10
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”
	DA

	11
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	12
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	13
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii  electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;
	DA

	14
	Scrisoare de la producător și declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind disponibilitatea pieselor de schimb 

	Ofertantul câștigător are obligația de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale (sau echivalente certificate de producător) pentru echipamentul medical achiziționat pe o perioadă de minim 7 ani de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul contractului.
Perioada de 7 ani se calculează astfel:
· Începe de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul prezentului contract.
· Continuă chiar și în cazul în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv (discontinuitate de producție).
· Include atât piese de schimb critice (ex. tub RX pentru CT, bobine RF pentru RMN, module electronice, senzori, pompe, valve etc.), cât și piese de uzură obișnuită (filtre, baterii, cabluri, senzori de uzură).
Ofertantul câștigător se obligă să:
   a) Notifice în scris CAPCS și instituția beneficiar cu cel puțin 12 luni înainte de încetarea producției sau a disponibilității pieselor de schimb pentru modelul respectiv;
   b) Asigure livrare garantată a piesei în maxim până la 30 zile de la înregistrarea contractului de achiziție a piesei.
   c) Oferteze prețuri fixe pentru piesele de schimb pe toată perioada de 7 ani (fără careva adaosuri comerciale), prețuri ce nu vor depăși costurile standard din cataloagele producătorului sau oferte de la furnizori, cu excepția cheltuielilor de transport și instalare.
Dovada îndeplinirii cerinței:
- Ofertantul va anexa în propunerea tehnică scrisoare de la producător prin care se confirmă:
· Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minim 7 ani de la livrare.
· Lista pieselor critice cu coduri și prețuri de catalog.
· Angajament de notificare cu 12 luni înainte de discontinuitate (situație în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv).
- Scrisoarea va fi însoțită de declarație pe proprie răspundere a ofertantului că va respecta clauzele de mai sus pe toată durata contractului.
	DA

	15
	Plan de mentenanță și documentație
	     Operatorii  economici trebuie să furnizeze un plan detaliat de mentenanță de la producător, pe perioada de garanție și post garanție, specificând programele de mentenanță preventivă, procedurile de calibrare, inspecții și conformitatea cu ghidurile producătorului și cerințele fiecărui lot în parte
	DA

	16
	Declarație de la Ofertant
	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament  minim 24 de luni  -(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen)  originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	17
	Declarație de la Ofertant
	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	18
	Declarație de la ofertant
	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul  2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	19
	Declarație de la Ofertant
	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	20
	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,
	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform  prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	21
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă:  Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
	DA

	22
	Declarație de la ofertant-
	cu privire  livrarea  componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	23
	Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a
măsurărilor supuse controlului metrologic
	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016
· Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil;
· Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;
	DA

	24
	Cerințe pentru mijloace de cântărit
	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014
Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă;
La livare mijloace de cântărit  obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări:
- marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar;
- numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
- sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
- clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc;
- limita maximă de cîntărire sub forma Max...;
- limita minimă de cîntărire sub forma Min...;
- diviziunea de verificare sub forma e =...;
- număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;
- pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment;
- diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;
- efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
- efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
- diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...;
- sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;
- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C;
- raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină.
De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de
acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru
Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului.
	DA

	Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	25
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	26
	Garanția de bună execuție
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni  din data înregistrării de către CAPCS
	DA




Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS 
