Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM SFÂNTA TREIME

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical cu 24 luni garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troleu videoendoscopic pentru videogastroscop si videobronhoscop | Troleu videoendoscopic pentru videogastroscop si videobronhoscop. VIDEOPROCESOR + SURSĂ DE LUMINĂ; Parametrul; Specificația. Tip sistem; Sistem videoendoscopic digital de înaltă definiție pentru proceduri gastrointestinale diagnostice și terapeutice. Rezoluție video; Minimum 1920 × 1080 pixeli. Sursă de lumină integrata cu video procesor; Tehnologie LED, cu minimum 3 module/surse LED pentru iluminare uniformă și reproducerea naturală a culorilor. Durata de viață a sursei; Minimum 30.000 ore. Moduri de observare; Lumină albă și minimum 2 moduri de cromendoscopie optică pentru accentuarea structurii mucoasei, vascularizației și delimitării leziunilor. Reglarea luminozității; Automată și manuală. Insuflație aer; Integrată în sistem, minimum 3 niveluri selectabile de debit, suplimentar funcției OFF. Control automat; AGC– obligatoriu. Control iris; Minimum 3 moduri de lucru, inclusiv mod automat. Contrast; Minimum 3 niveluri selectabile. Îmbunătățirea imaginii; Funcții pentru accentuarea structurii și marginilor imaginii; posibilitatea combinării funcțiilor de îmbunătățire. Evidențiere vasculară; Funcție dedicată pentru accentuarea informației hemoglobinei/vascularizației sau tehnologie echivalentă. Corecția zonelor întunecate; Obligatoriu. Reducerea zgomotului; Obligatoriu. Zoom electronic; Minimum 4X. Freeze / captură; Obligatoriu. Stocare internă; Memorie internă HDD/SSD cu capacitate de minimum 250 GB pentru date, imagini și/sau înregistrări video. Stocare externă; USB sau echivalent. Bază de date pacienți; Capacitate de înregistrare/stocare pentru minimum 50 pacienți/examinări. Profiluri utilizatori; Posibilitatea memorării setărilor personalizate pentru minimum 20 utilizatori. Ieșiri video; Minimum HDMI și SDI,. VIDEOGASTROSCOP; Să se indice modelul oferit; modelul. Tip HDTV / HD; ≥ 1920x1080 pixeli. Câmp vizual; Minimum 140°. Direcția de vizualizare; Frontală. Adâncimea câmpului; Minimum 2–100 mm. Diametrul tubului de inserție; Maximum 9,3 mm. Canal instrumentar; Minimum 2,8 mm. Lungime de lucru; Minimum 1.100 mm. Angulare; UP minimum 210°; DOWN minimum 90°; LEFT/RIGHT minimum 100°/100°. Comenzi pe mâner; Minimum 4 butoane de comandă, programabile/configurabile. Jet auxiliar de apă; Funcție waterjet / jet auxiliar pentru curățarea câmpului vizual. Conectare; Conectare rapidă (one touch) la unitatea principal. Etanșeitate; Endoscop imersabil. Marcaje de lungime; Obligatoriu. Videobronhoscop; Să se indice modelul oferit; modelul. Tip HDTV / HD; ≥ 1920x1080 pixeli. Tubul de inserție, Lungimea; ≥ 600 mm. Diametrul exterior; < 7mm. Gradația; Să se indice adîncimea introdusă în cm, eroarea ± 1 cm. Canalul de lucru, Diametrul; ≥ 2.8 mm. Optica, Unghiul cîmpului de vedere; 120 grade. Adîncimea cîmpului de vedere; 3 - 100 mm. Deflecția sus/jos; 180/130. Capul distal, Diametrul exterior; < 5mm. Funcționalitatea mîinerului de dirijare:. butoane; ≥4. înghețarea imaginii; obligatoriu. eliberarea imagini; obligatoriu. capturare imaginii; obligatoriu. reglarea intensității lumnii; obligatoriu. reglarea tonului de culoare (filtre optice); obligatoriu. modificarea contrastului; obligatoriu. zoom electronic; obligatoriu. Spălarea obiectivului; obligatoriu. Metode de sterilizare; Să se indice minim o metodă de sterilizare. MONITOR MEDICAL; Tip; Monitor medical color destinat endoscopiei. Diagonală; Minimum 27 inch. Rezoluție; Minimum 1920 × 1080 pixeli. Interfețe; Minimum HDMI și SDI și/sau alte interfețe digitale compatibile cu procesorul. ACCESORII / CONFIGURAȚIE; Pompă; 0,3 - 0,6 Pa. Tester automat; 1 unit. (să se indice modelul). Aspirator endoscopic; ≥ 0.85 bar. Vas de rezervă pentru aspirator; ≥ 1,4 litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator; 15 unit.. Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor; 1 unit. (să se indice modelul). Polițe reglabile la înălțime sau fixe; 4 unit. Sistem de furnizare a aerului/apei; minim 3 regimuri de lucru. volumul vasului pentru apă minim 250 ml. Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice; obligatoriu. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 7 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea cu toate piesele și consumabilele de mentenanță conform graficului de mentenanță stabilit de către producător pe termen de minim 36 luni cu oferirea listei cu prețuri estimative. Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructuă și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | buc | 1 | 1 080 000.00 |
| 2 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă medie | APLICAŢII CLINICE; General, cardiac,TCD, Urologie, Pediatrice, MSK, Vascular, Parti moi. Consola; cu miscare independenta; Sus/Jos ≥20cm. PROBE PORTURI; ≥4,. PROBE TIP, MHz; Linear; minim diapazon ≥5 - 13 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 50 mm. numar de elemente ≥256. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). Convex; minim diapazon ≥2 - 5 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 60°. numar de elemente ≥192. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). Convex; minim diapazon ≥4 - 8 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 65°. numar de elemente ≥192,. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). Endocavitară; minim diapazon ≥4 - 10 MHz. FOV (field of View) câmpul de vedere ≥ 160°. numar de elemente ≥192,. Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau echivalent tehnologic( demonstrat prin documentatia tehnica, Raportului de Evaluare Clinică( MDD/MDR), articolelor stiintifice, white papers, etc). NIVELE DE GRI; ≥ 256. GAMA DINAMICA; ≥ 250dB. Adâncimea scanării; ≥ 40 cm. Numar maxim de cadre asigurat de sistem, f/s; ≥2000. POSTPROCESARE; Mape culore; obligatoriu. Inversare spectru; obligatoriu. Unghi de scanare; obligatoriu. Baseline; obligatoriu. IMAGINE MODURI; M-mod; obligatoriu. M-mod şi 2-D; obligatoriu. CW; obligatoriu. Compunere spatiala; 4 trepte. Mod de procesare avansata a imaginii, care compenseaza variatia de propagare a ultrasunetului in diferite tesuturi; obligatoriu. Mod Anatomic; obligatoriu. Harmonic imaging; obligatoriu. Imagine prin Compunere Spatiala; obligatoriu. DOPPLER; Tip; CW, PW, Color. Afişare frecvenţă; obligatoriu. Afişare viteză; obligatoriu. Doppler Tisular; obligatoriu. Power Doppler; obligatoriu. Duplex; obligatoriu. Triplex; obligatoriu. FUNCŢIONALITĂŢI; Măsurători digitale; obligatoriu. Diapazon dinamic selectabil; obligatoriu. Focalizare de transmisie ajustabilă; obligatoriu. Focalizare de recepţie dinamică; obligatoriu. Măsurători pe reluarea video; obligatoriu. Măsurarea automată a intimei-media; obligatoriu. Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin; obligatoriu. Analiza cantitativa Doppler Tisular; obligatoriu. Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking); obligatoriu. Măsurarea auto a indicelui hepatorenal; obligatoriu. HD Zoom; obligatoriu. Rapoarte Auto generare; obligatoriu. PAN/ZOOM; imagine în timp real; obligatoriu. imagine îngheţată; obligatoriu. STOCARE IMAGINI; Capacitate; SSD ≥ 500 sau. Hybrid (SSD+HDD). Cine; obligatoriu. DICOM 3.0 COMPLIANT; obligatoriu. PACHETE DE ANALIZĂ; General; obligatoriu. Cardiac; obligatoriu. Regim panoramic avansat; obligatoriu. Elastografie strain (de compresie manuală); obligatoriu. Shear wave elastography; obligatoriu. Altele; Să se indice. GHID ACE; vascular pentru sonda liniară; obligatoriu. MONITOR; rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px; ≥23 inch. Unghi de vizualizare; ≥175°. Monitor integrat de control; touch-screen; ≥10". Panou de control; reglabil pe înălțime; manual. Încălzitor gel; obligatoriu. Port USB; ≥4; obligatoriu. DIVIZARE MONITOR; obligatoriu. UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu; obligatoriu. Gel; minim 1 litru. Printer; da. Hirtie pentru termoprinter B/W; minim 5 buc.. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructură și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 4 persoane, minim 3 zile lucrătoare. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | Buc | 1 | 500 000.00 |
| 3 | Sterilizator cu plasma | Descriere; Sterilizatorul cu plasmă la temperatură scăzută (peroxid de hidrogen), potrivit pentru sterilizarea rapidă a diferitelor instrumente medicale chirurgicale în sălile de operație ale spitalelor și în spațiile de sterilizare centralizată.. Lista minimă de articole și materiale care pot fi sterilizate; Sterilizatorul trebuie să fie un sterilizator cu plasmă de gaz, utilizat pentru sterilizarea materialelor medicale, metalice și nemetalice, care nu sunt rezistente la temperaturi și umiditate ridicate.. Parametrul; Specificația. Volumul util al camerei, orizontal, cu încărcare frontală; min.140 litri. Dispozitiv mobil; da, pe roți. Ușă glisantă verticală; da, tip automat. Buton / sistem de oprire de urgență; da. Ușa rămîne blocată până la sfârșitul programului de sterilizare; da. Generator de plasmă intern; da. Sistem de control automat bazat pe microprocesor; da. Autodiagnosticare sistem; da. Panou tactil cu ecran multicolor; minim 7 inch. Față, carcasa laterală; oțel inoxidabil AISI 304L / oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi. Capace laterale; da, detașabile. Camera de sterilizare; de formă dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi / coșuri. Camera; oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304, polișat. Camera de sterilizare trebuie să fie izolată; da, cu material termoizolant, rezistent la căldură. Camera proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum; da. Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă; da, cu filtru/separator pentru filtrarea umidității și a mirosurilor. Rafturi cu coșuri de sterilizare; da, min. 2 nivele. Programe prestabilite de sterilizare; ≥ 3 programe. Una din programele de sterilizare va permite sterilizarea rapidă; da, în timp de 30 min., (±5 min). Timp de ciclu avansat; da, max. 65 min.. Fără aerare după sterilizare; da. Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură; da. Dispozitivul trebuie să includă un program de testare a scurgerilor „Leak Test”; da, pentru a detecta eventualele pierderi de vacuum. Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces.; Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului.. În timpul funcționării, ecranul trebuie să afișeze informații despre ciclul de sterilizare; numele programului, presiunea, temperatura, timpul rămas, faza ciclului, nivelul cartușului etc., precum și reprezentări grafice ale presiunii și temperaturii.. Sistemele de filtrare vor asigura decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare prin HEPA filtru; da, obligatoriu. Gama temperaturii de sterilizare; 50 °C (±5 °C), temperatură scăzută fără umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate. Masurarea temperatirii se va face cu min. 3 senzori; camera , vaporizator, usa. Protecție împotriva temperaturii excesive; da. Verificarea automată a nivelului de umiditate din cameră înainte de începerea procesului de sterilizare și înainte de introducerea cartușului de peroxid de hidrogen; da. După ciclul de sterilizare, dispozitivul trebuie să includă un generator / convertor catalitic / generator de înaltă tensiune, pentru a preveni eliberarea în mediu a substanțelor nocive și pentru a transforma peroxidul de hidrogen în apă și oxigen; da. Doza de peroxid de hidrogen trebuie măsurată cu un senzor de precizie; da. Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului; da. Peroxidul de hidrogen trebuie furnizat în cartușe/sisteme sigilate, echipate cu etichetă RFID; da. Compartimentul de cartușe trebuie să includă un cititor RFID pentru identificare si validare; da. Procesul de sterilizare rezultat: apă și produse secundare de oxigen; da. Imprimantă termică (date inregistrate: temperature, presiune, timpul, erori); da. Porturi USB pentru transferal de date pe support media; da. Port ETHERNET pentru conectarea la retea; da. Posibilitatea de conectare la Internet; opțional. Memorie internă pentru stocarea; minim 500 de cicluri. Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului; da. Echipate cu un sistem de blocare care împiedică pornirea unui ciclu dacă ușa nu este închisă corect; da. Dispozitivul trebuie să funcționeze la tensiunea de alimentare de rețea 220/380 V, 50Hz și să nu necesite nicio instalare suplimentară ca canalizare, ventilare/aerisire etc.; da. Kit-uri de mentenanță pentru min. 3 ani; da. Cosuri pentru instrumente; min.2. Imprimantă termică de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități); da, min 10 role. Indicatori biologici pentru sterilizare cu plasma; da, min 50 buc.. Agent de sterilizare pentru; min. 1000 cicluri de sterilizare. Test indicator tip bandă; da, min 2000 buc.. Incubator / termostat pentru indicatori biologici sterilizare; da. Suport de incarcare; min 1 buc. Rola sterilizare plasma 100mmx70m; da, 40 buc.. Rola sterilizare plasma 150mmx70m; da, 40 buc.. Rola sterilizare plasma 250mmx70m; da, 20 buc.. Rola sterilizare plasma 400mmx70m; da, 10 buc.. Agent de sterilizare H2O2; da, pentru min 1000 cicluri de sterilizare. Anul producerii minim 2026; da. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor; da. Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Certificate; CE, ISO 13845. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Certificat de instruire a personalului (eliberat de către producătorul utilajului supus instalării). Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.. | Buc | 1 | 1 440 000.00 |
| 4 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Descriere; Concepute pentru a dezinfecție de nivel înalt folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.. Parametru; Specificaţia. Configurație; Sistem staționar pe podea sau pe masă. Endoscoape per ciclu; ≥ 1. Interfață utilizator; Ecran color (LCD sau touchscreen). Numărul de canale de conectare; ≥ 5 canale independente pentru spălare și dezinfectare. Un ciclu deplin să conțină următoarele etape:; Curățare / Spalare; ≤ 30 min.. Dezinfecție de nivel înalt. Clătire. Uscare canalelor cu aer filtrat (HEPA) sau cu alcool. Spălare prin imersie și irigare 360 grade a soluților în cuvă; obligatoriu. Deschiderea automată a capacului cuvei la activare pentru a exclude contaminarea încrucișată; obligatoriu. În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare; obligatoriu. Monitorizarea debit per fiecare canal separat; obligatoriu. Validarea fluxului de lichid prin toate canalele sistemul trebuie să confirme că soluțiile de detergent, dezinfectant și apă de clătire circulă prin fiecare canal pe toată durata ciclului; obligatoriu. Perfuzarea soluțiilor trebuie realizată cu presiune pentru a asigura curățarea mecanică eficientă fără deteriorarea canalelor endoscopului; obligatoriu. Sistemul trebuie să monitorizeze fluxul prin canalele endoscopului și să detecteze anomalii de proces (inclusiv obstrucții sau conectări necorespunzătoare), cu oprirea automată a ciclului în cazul în care parametrii critici (ex. debit/flux) nu sunt îndepliniți; obligatoriu. Test de etanșeitate a endoscopului (leak test); obligatoriu. Monitorizarea nivelului de agenți chimici; obligatoriu. Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape:; Olympus; obligatoriu. Fujifilm; obligatoriu. Pentax; obligatoriu. SonoScape; obligatoriu. Alți producători; indicați producătorii oferiți. Tipuri agenti antimicrobieni; Chimici (acid peracetic / glutaraldehidă / chlorinedioxide). Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție; obligatoriu. Temperatura maximă de proces; ≤ 55 °C. Dozare agenți de curățare; dozare automată. Dozare agenți de dezinfecție; dozare automată. Sistem de alarmă; alarmă automată vizuală și acustică. Stand pe roți; obligatoriu. Compresor de aer medical integrat sau extern. Dotat cu filtrare HEPA pentru producerea aerului de cailitate medicală.; obligatoriu. Pistol de aer pentru uscarea externă; opțional. Trasabilitate și control proces; obligatoriu. Dispozitivul trebuie să permită:; înregistrarea automată a ciclurilor; obligatoriu. identificarea endoscopului; obligatoriu. arhivarea datelor procesului; obligatoriu. posibilitate de export sau conectare la sistem informatic spitalicesc; opțional. Imprimantă (integrată sau externă); imprimarea rezultatelor de dezinfecție a endoscopului. Autodezinfectare; obligatoriu. Sistem de filtrare a apei (prin Set de filtre antibacteriale de apă, lampă UV, filtru 0.2 µm pentru clătire finală sau sistema de osmoza inversa + lampa UV pentru tratare cu consumabile); obligatoriu. Solutiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate dupa fiecare etapa a ciclului); obligatoriu. Să fie certificat după standardele de igienă:; UNI EN ISO 1588; obligatoriu. Accesorii și consumabile:. Soluții de dezinfectare și Soluție de spălare cât și alte soluții necesare dacă este cazul pentru; minim 2000 cicluri de spălare. Adaptoare de conectare pentru:; Olympus; obligatoriu. Fujifilm; obligatoriu. SonoScape; obligatoriu. Alți producători; indicați producătorii oferiți. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 7 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea cu toate piesele și consumabilele de mentenanță conform graficului de mentenanță stabilit de către producător pe termen de minim 36 luni cu oferirea listei cu prețuri estimative. Asigurarea tuturor echipamentelor, materialelor, accesoriilor și lucrărilor necesare pentru livrarea, instalarea, conectarea, integrarea și punerea în funcțiune a sistemului, inclusiv toate elementele de alimentare, infrastructuă și utilități (electrice, de comunicații, fluide și mecanice), precum și echipamente auxiliare de conversie, protecție și stabilizare, indiferent dacă sunt sau nu menționate explicit, astfel încât sistemul să fie complet funcțional, sigur și conform cerințelor producătorului și standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | buc | 1 | 840 000,00 |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 5 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale). Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii. |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 14 | Scrisoare de la producător și declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind disponibilitatea pieselor de schimb | Ofertantul câștigător are obligația de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale (sau echivalente certificate de producător) pentru echipamentul medical achiziționat pe o perioadă de minim 7 ani de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul contractului. Perioada de 7 ani se calculează astfel: - Începe de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul prezentului contract. - Continuă chiar și în cazul în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv (discontinuitate de producție). - Include atât piese de schimb critice (ex. tub RX pentru CT, bobine RF pentru RMN, module electronice, senzori, pompe, valve etc.), cât și piese de uzură obișnuită (filtre, baterii, cabluri, senzori de uzură). Ofertantul câștigător se obligă să: a) Notifice în scris CAPCS și instituția beneficiar cu cel puțin 12 luni înainte de încetarea producției sau a disponibilității pieselor de schimb pentru modelul respectiv; b) Asigure livrare garantată a piesei în maxim până la 30 zile de la înregistrarea contractului de achiziție a piesei. c) Oferteze prețuri fixe pentru piesele de schimb pe toată perioada de 7 ani (fără careva adaosuri comerciale), prețuri ce nu vor depăși costurile standard din cataloagele producătorului sau oferte de la furnizori, cu excepția cheltuielilor de transport și instalare. Dovada îndeplinirii cerinței: - Ofertantul va anexa în propunerea tehnică scrisoare de la producător prin care se confirmă: - Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minim 7 ani de la livrare. - Lista pieselor critice cu coduri și prețuri de catalog. - Angajament de notificare cu 12 luni înainte de discontinuitate (situație în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv). - Scrisoarea va fi însoțită de declarație pe proprie răspundere a ofertantului că va respecta clauzele de mai sus pe toată durata contractului. | DA |
| 15 | Plan de mentenanță și documentație | Operatorii economici trebuie să furnizeze un plan detaliat de mentenanță de la producător, pe perioada de garanție și post garanție, specificând programele de mentenanță preventivă, procedurile de calibrare, inspecții și conformitatea cu ghidurile producătorului și cerințele fiecărui lot în parte | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni -(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 20 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 22 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 23 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 24 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului. | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 25 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 26 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS